## Annex I - Mínims
Equip de radiologia convencional
POH-MX-IDI-2026-001 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Requeriments | Definició i disseny bàsic | Dada | Índex
Definició
Exclusió | 1 equip IDI Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII Edifici D Sistema de radiologia convencional digital, motoritzat robotitzat amb suspensió de sostre, bucky mural, taula i doble detector (fixe + WIFI) mòbil addicional per a obtenir tot tipus d'imatges radiològiques de crani, abdomen, tòrax, extremitats inferiors i superiors, tant de pacients adults com de pediàtrics i nounats, així com d'incloure el programari i accessoris necessaris per a l'adquisició de telemetries.
Disseny bàsic
Exclusió | L'equip ha d'estar format per un generador de raigs X, dos detectors digitals (un fix al bucky mural i un detector WiFi a la taula), sistema de telemetries i una estació d'adquisició.
Exclusió | Cal incloure tots els elements necessaris per a les telemetries.
Exclusió | Cal incloure Full Quality Assurance i Product Data (en Anglès) de l'equip.
Exclusió | L'equip ofert ha de ser nou, i no podrà contenir components utilitzats ni re-acondicionats.
| GRUP 1. Configuració bàsica | Dada | Índex
Generador de Raig X
Exclusió | El sistema ha de permetre l'adquisició de tota mena d'imatges digitals de radiologia (crani, abdomen, tòrax, extremitats inferiors i superiors) tant de pacients adults com de pediàtrics i nounats.
Exclusió | Generador d'alta freqüència controlat per microprocessador.
Exclusió | Potència mínima del generador de 80 kW, amb engegador d'alta velocitat.
Exclusió | Temps mínim d'exposició 1 ms amb exposimetria automàtica. Tolerància +- 20%.
Exclusió | Presentació digitalitzada dels paràmetres de tècnica i exposició.
Exclusió | Especificar si l'equip disposa de tècniques de 0, 1, 2 i 3 punts.
Exclusió | Sistema de control i presentació de càrrega del tub automàtic, així com de la protecció contra sobrecàrregues. Cal especificar el tipus.
Exclusió | Indicador de codi d'errors amb taxa de rebuig i comptador del nombre d'exposicions radiogràfiques.
Exclusió | Programació anatòmica. Cal especificar nombre de protocols configurats i/o configurables per l'usuari.
Exclusió | Phantom/s de control de qualitat de les prestacions dels detectors i el corresponent programa que permeti a l'usuari comprovar de forma rutinària el bon funcionament del sistema.
Exclusió | Indicar el nombre de cambres d’ionització tan a la taula com al bucky mural.
Tub de Raig X
Exclusió | Ànode giratori. Especificar les revolucions per minut.
Exclusió | Doble focus amb mida nominal no superior a 0,6 i 1,3 mm, aproximadament (tolerància +- 5%).
Exclusió | Apte per treballar a la màxima potència del generador en focus gruixut.
Exclusió | Sistema de refrigeració intern sense necessitat de subministraments externs (oli, aigua, aire, etc)
Exclusió | Capacitat tèrmica de l'ànode d'un mínim de 300.000 HU.
Exclusió | Capacitat tèrmica del conjunt ànode/cuirassa d’un mínim de 1.500.000 HU.
Exclusió | Filtració total del tub no inferior a l'equivalent a 2,5 mm de Al.
Exclusió | Solucions de reducció de dosis de forma automàtica segons programa (filtrat de radiació amb filtres de coure) seleccionable per l'usuari. Cal especificar els filtres.
Exclusió | Pendent anòdica que permeti cobrir un camp mínim de 40x40 cm a 1 metre (focus - detector) per al detector fix.
Exclusió | Dispositiu automàtic per a la indicació de la distància focus - detector.
Exclusió | Col·limador de raigs X lluminós i giratori amb dispositiu de col·limació automàtica i manual multilàmines - simètric o asimètrica amb rotació mínima de +/-45º.
Exclusió | Cal indicar si disposarà de col·limació independent o asimètrica.
Exclusió | Disposarà de càmera de video integrada al col·limador que visualutzarà la imatge al software de l'equip a la pantalla de la sala de control
Exclusió | Conjunt de col·limador de raigs X integrat inclou: col·limació llum LED amb sistema de centrat (làser) i control de col·limació des de la sala de control o la sala de rx o des d'ambdues.
Suspensió de sostre per a tub de raigs X
Exclusió | Ha de disposar de sistemes de seguretat. Cal especificar quins: anticol·lisió contra elements, propis, personal/pacients, aturades d'emergència i altres.
Exclusió | Suspensió telescòpica de sostre, dotada de sistema de frens electromagnètics.
Exclusió | Ha de disposar de moviment longitudinal, transversal i vertical.
Moviment motoritzat i manual
Exclusió | Rang de desplaçament vertical (moviment del tub des del fals sostre) d'un mínim de 165 cm, per dur a terme posicions extremes de trauma (genolls càrrega i altres..).
Exclusió | Desplaçament vertical motoritzat i manual. Cal indicar el rang de desplaçament mínim vertical.
Exclusió | Cal indicar el rang de desplaçament longitudinal i si és motoritzat o manual.
Exclusió | Cal indicar el rang de desplaçament transversal i si és motoritzat o manual.
Exclusió | Ha de permetre fer les principals adquisicions de traumatologia i radiologia general. Indicar peus en carrega, genolls en càrrega, posicions laterals, pacients enllitats, cadira rodes… i indicar solucions per fer-les.
Exclusió | Rotació de la suspensió sobre l'eix vertical d'un mínim de 150° en ambdós sentits.
Exclusió | Rotació del tub (sobre l'eix horitzontal - per bucky/taula) d'un mínim de 90° en ambdós sentits. Cal indicar si es moviment motoritzat o manual.
Moviment robotitzat del tub sincronitzat amb el detector
Exclusió | Desplaçament vertical del tub motoritzat sincronitzat amb el posicionament del detector.
Exclusió | Desplaçament longitudinal i transversal del tub motoritzat, sincronitzant el posicionament amb la taula o el bucky. Cal indicar si la rotació del tub per posicionament de la taula o del bucky és sincronitzada o manual.
Exclusió | Posicions pre-programades i configurables segons les necessitats del servei. Cal indicar llista de posicions programades i esquemes de les posicions.
Exclusió | Ha de permetre moviment manual.
Taula d'exploracions
Exclusió | Taula radiogràfica amb tauler flotant.
Exclusió | Taula radiotransparent. Especificar el material de fabricació.
Exclusió | Ha de disposar de sistema de frens electromagnètics de tot el sistema.
Exclusió | La taula ha de suportar un pes mínim de 250 kg en estàtic. Cal indicar el pes en estàtic en posicions extremes i en dinàmic.
Exclusió | Especificar l’alçada mínima i màxima de la taula (en cm).
Exclusió | Rang de moviments longitudinal i transversal. Especificar els rangs.
Exclusió | Especificar sistemes de seguretat, inclosos el de xoc, dits dels pacients, etc.
Exclusió | Graella antidifusora extraïble. Cal indicar les característiques.
Exclusió | Cambra d'ionització de mínim 3 camps. Especificar el nombre de camps.
Bucky vertical
Exclusió | Suport vertical amb sistema de fixació a terra o mural.
Exclusió | Ha de disposar de moviments de desplaçament vertical i basculació. Moviments verticals motoritzats i moviments de basculació motoritzats o manuals.
Exclusió | La distància del centre del detector del bucky mural ha de ser igual o inferior a 32 cm.
Exclusió | Moviment tilting del detector. Cal indicar si es manual o motoritzat. Cal indicar si te alguna angulació addicional.
Exclusió | El moviment tilting del detector ha de permetre posicionar el bucky inclinat endavant un mínim de 15°.
Exclusió | El moviment tilting del detector ha de permetre posicionar el bucky en horitzontal.
Exclusió | Graella antidifusora extraïble. Cal indicar les característiques.
Exclusió | Agafadors per a poder realitzar estudis en lateral del tòrax.
Exclusió | Cambra d'ionització de mínim 3 camps. Especificar el nombre de camps.
Exclusió | Distancia focal variable, fins aproximadament 180 cm (+/- 10% de tolerància) per a realitzar estudis de tòrax.
Sistema de Telemetries
Exclusió | El sistema de telemetries s’ha d’incloure en:
1 equip IDI Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII
Exclusió | Sistema complet que permeti la realització d'estudis mitjançant telemetries tant en taula com a paret.
Exclusió | Telemetries en vertical. Cal indicar cm de recorregut, mètode i vídeos d'adquisició de telemetria (des de l'inici del procés, fixació de pacient, límits de telemetria, exploració i obtenció d'imatge final).
Exclusió | Indicar el temps d'adquisició de la imatge telemètrica en verticals pels diferents recorreguts disponibles:
Exclusió | - 2 imatges - rang de ___ cm - temps adquisició de ___s
Exclusió | - 3 imatges - rang de ___ cm - temps adquisició de ___s
Exclusió | Telemetries en horitzontal en taula. Cal indicar cm de recorregut, mètode i vídeos d'adquisició de telemetria (des de l'inici del procés, fixació de pacient, límits de telemetria, exploració i obtenció d'imatge final). Cal indicar el temps de duració.
Exclusió | Programari específic per reconstrucció de les imatges telemètriques. Especificar sistema stitching i temps reconstrucció.
Exclusió | Escoliograma.
Exclusió | Incloure els accessoris necessaris per a la realització d'estudis de telemetria. Incloure fotos de front i perfil i de col·locació del pacient.
Accessoris
Exclusió | Sistema de comunicació amb el pacient, entre la sala d'exploració i el control.
Exclusió | Suports necessaris per a la taula d'exploracions (agafadors, barres tècniques, altres).
Exclusió | Suports laterals per a bucky mural per realitzar estudis de tòrax.
Exclusió | Suport superior per a bucky mural per als braços del pacient.
Exclusió | Comandament addicional per a control des de la sala d'exploració.
Exclusió | Protector per a peus en càrrega.
Exclusió | Suport de detector mòbil per projeccions laterals.
Detector Digital Fix Bucky Mural
Exclusió | L'equip haurà d’estar dotat d'un detector de iodur de cesi digital fix al bucky mural amb tot el sistema de connexió de dades i alimentació elèctrica integrat en l'equip . Especificar el material de fabricació.
Exclusió | Les mides dels detector fixe han de ser de 43x43 (+/- 5% de tolerància).
Exclusió | Matriu de, com a mínim, 2000x2000 píxels i profunditat de 16 bits.
Exclusió | Resolució espacial superior a 3 lp/mm.
Exclusió | Mida del píxel menor o igual a 150 μm en el detector fix. Cal especificar la mida del detector i del píxel.
Exclusió | Cal especificar DQE mesurats segons les especificacions i qualitats del feix de l'estàndard IEC 62220-1 2015: qualitat del feix RQA-5, 1 µGy, 1.0 cicles/mm.
Exclusió | Cal indicar el temps de previsualització de la imatge i el temps de visualització de la imatge totalment processada.
Exclusió | Especificar la freqüència mínima necessària de calibratge del detector i el procediment de calibratge.
Exclusió | Especificar la metodologia per a l'exploració dels pacients enllitats.
Detector Digital WiFi
Exclusió | L'equip haurà d’estar dotat d'un detector digital Wi-Fi de iodur de cesi, per peus en càrrega i pacients enllitats, amb sistema de pàrquing fix a la sala i sistema de càrrega (ja sigui directe o amb bateries, ha d'incloure dotació addicional del sistema de càrrega i bateries).
Exclusió | Detector de Iodur de Cesi de 35x43 cm.
Exclusió | Matriu d'un mínim de 2000x2000 píxels i profunditat de 16 bits.
Exclusió | Resolució espacial superior a 3 lp/mm.
Exclusió | Mida del píxel menor o igual a 165 μm detector fix. Cal especificar la mida del detector i del píxel.
Exclusió | Cal especificar DQE mesurats segons les especificacions i qualitats del feix de l'estàndard IEC 62220-1 2015: qualitat del feix RQA-5, 1 µGy, 1.0 cicles/mm.
Exclusió | Cal indicar el temps de previsualització de la imatge i el temps de visualització de la imatge totalment processada.
Exclusió | Cal especificar grau IP del detector.
Exclusió | Resistent a caigudes. Aportar documentació de les proves de validació resistència a caigudes, sistemes de protecció.
Estació d'adquisició
Exclusió | Estació d'adquisició situada a la sala de control a l'abast de l'operador.
Exclusió | Ha de disposar d’un monitor ( LCD mínim 21" amb una resolució d'almenys 2 Mpx, que permeti la visualització immediata de les imatges adquirides) i un segon monitor de gestió o un únic monitor integrat amb mínim 23”.
Exclusió | Teclat alfanumèric i ratolí per a introducció de dades .
Exclusió | Cal indicar la capacitat del disc dur.
Exclusió | Ha d'incloure SAI.
Exclusió | Ha d'incloure les llicències DICOM 3.0 per a objectes DR:
Exclusió | — Basic Greyscale Print SCU
Exclusió | — Storage SCU/SCP DR/CR
Exclusió | — Storage Commitment SCU DR
Exclusió | — DICOM SR (per a la futura integració amb el sistema de dosi)
Exclusió | — Modality WorkList SCU
Exclusió | — Modality Performance Procedure Step (MPPS)
Exclusió | — Media Exchange DR
Exclusió | — Query/Retrieve
Exclusió | Funció de transferència automàtica de les imatges al Mode DICOM especificat.
Exclusió | Incloure la possibilitat d'exportar les imatges en RawData mitjançant USB i/o mitjançant enviament a PACS
Exclusió | Cal incloure DICOM Conformance Statement.
Proposta d' Implantació
Exclusió | Les empreses participants han de presentar un projecte de desenvolupament de les obres d'adequació de la sala i d'instal·lació de l'equip.
Requeriments | GRUP 2. Garantia | Dada | Índex
Exclusió | El termini de garantia serà de com a mínim un any, a comptar des de la signatura de l’acta de recepció. Durant el període de garantia no s’admetrà cap exclusió de serveis o materials.
Exclusió | Sí durant el termini de garantia, l’equip estigués aturat durant més de 7 dies laborables a comptar fins al dia de l’avís, s’aplicarà una penalització segons la fórmula: P = C x M x N. S’aplicarà un coeficient d’1 o 2. Si el nre. de dies d’atur és ≤ 10, coeficient 1 del contrari el coeficient serà 2. P = Penalització C= Coeficient M = Cost diari de manteniment segons oferta de contracte de manteniment. N = Nre. de dies que l’equip hagi estat aturat.
Requeriments | GRUP 3. Servei postvenda i manteniment
Exclusió | S'ha de detallar l´estructura organitzativa de l'empresa, sistema de qualitat i certificació, fen constar:
Exclusió | Organigrama i estructura del servei tècnic.
Exclusió | Indicar les eines tècniques i materials.
Exclusió | Procediments de gestió d’incidències des que la incidència és reportada pel centre fins a la seva resolució.
Exclusió | Perfil professional dels tècnics, formació acadèmica i tècnica.
Exclusió | Nombre de tècnics amb formació en radiologia digital i més concretament en el model de sala de radiologia digital objecte d’aquest procediment a una distància màxima de 4 hores, d'acord amb el termini màxim de resposta i desplaçament a les instal·lacions de l'IDI.
Exclusió | Temps de resposta (tècnic a l’hospital). Màxim 4 hores. Durant tot el període de garantia, extensió de garantia, manteniment posterior, etc.
Exclusió | Indicar horari d’atenció del servei tècnic tant d'estiu com de la resta de l’any. Indicar si existeix possibilitat d'atenció del servei tècnic en festius.
Exclusió | Accés lliure a la informació tècnica, d’operació del sistema i servei tècnic.
Exclusió | Tarifes del servei tècnic vigent, publicades, a efectes informatius, inclouen totes els conceptes.
Exclusió | S'haurà d’incloure els protocols de manteniment preventiu, indicant freqüència anual i número d'hores per revisió.
Exclusió | Disponibilitat de l'equip igual o > 95%.
Exclusió | Gestió de logística i recanvis, temps de disponibilitat dels mateixos en l'hospital.
Exclusió | Protocols de manteniment preventiu, manteniment tècnic-legal, manteniment correctiu.
Exclusió | Verificacions i controls de seguretat i qualitat.
Exclusió | Tipus d'actualitzacions incloses de l'equip durant la seva vida útil.