## Annex II - Valorables.
Equip de radiologia convencional
POH-MX-IDI-2026-001 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals | Dada | Índex
52 | Característiques a valorar | Dada | Índex
45 | GRUP 1 Configuració bàsica
8 | Generador de Raig X
2 | Màxim corrent del tub de Raig X de 80 kV (mA). Criteri directament proporcional.
4 | Nombre de cambres d’ionització, tan a taula com al bucky mural > 4. Criteri directament proporcional.
2 | Reixetes antidifusores a la taula i bucky vertical de tipus oscil·lant amb extracció motoritzada. Criteri SI - NO.
10 | Tub de Raig X
2 | Major nombre de focus en el Tub de Raigs X > 2. Criteri directament proporcional.
1 | Capacitat tèrmica del conjunt d’ànode/cuirassa > 2.300.000 HU. Criteri directament proporcional.
1 | Capacitat tèrmica de l'ànode > 300.000 HU. Criteri directament proporcional.
1 | Taxa de disipació tèrmica màxima de l'ànode > 100.000 HU/min. Criteri directament proporcional.
1.5 | Revisió de les imatges radiogràfiques adquirides a la pantalla del propi capçal del tub. Criteri SI – NO.
3.5 | Col·limació de l'àrea d'exposició de forma tàctil sobre la imatge de la càmera en viu i tant a la pantalla del capçal del tub com a la pantalla de la sala de control. Criteri SI – NO.
6 | Taula per a pacient
1 | Capacitat de càrrega de la taula en mode dinàmic ≥ 300 Kg. Criteri directament proporcional.
1 | Capacitat de càrrega de la taula en mode estàtic > 300 Kg. Criteri directament proporcional.
1 | Comandament de mà per al control de moviment de la taula, addicional als comandaments de pedal. Criteri SI - NO.
3 | Moviment longitudinal del tauler flotant ≥ 55 cm, en ambdues direccions. Criteri directament proporcional.
4 | Bucky vertical
2 | Compartimentació integrada per a l’emmagatzematge segur de les reixetes antidifusores mentre no es troben en ús. Criteri SI - NO.
2 | Distància des del centre del detector del Bucky vertical al terra ≤ 30cm. Criteri inversament proporcional.
4 | Sistema de Telemetries
1 | Temps total d’adquisició amb 3 trets de menys de 15 segons. Criteri inversament proporcional.
3 | Opció de simulació sense radiació prèvia al tret. Criteri SI - NO.
4 | Detector Digital Bucky Mural
1 | Es valorarà els majors resultats DQE (%) (Detective Quantum Efficiency). Criteri directament proporcional.
1 | Es valorarà la menor grandària de píxel (μm). Criteri inversament proporcional.
1 | Àrea efectiva del detector més gran en 43 x 43, (en cm2). Criteri directament proporcional.
1 | Matriu > 2000x2000 píxels. Criteri directament proporcional.
4 | Detector Digital Wifi
1 | Es valorarà els majors resultats DQE (%) (Detective Quantum Efficiency). Criteri directament proporcional.
1 | Es valorarà la menor grandària de píxel (μm). Criteri inversament proporcional.
2 | Es valorarà el menor pes (kg) del detector WiFi incloent-hi les bateries. Criteri inversament proporcional.
5 | Estació d'adquisició i aplicacions clíniques
1 | Pantalla tàctil del monitor de gestió DICOM Compliance (adjuntar certificat de característiques). Criteri SI - NO.
2 | Superposició virtual de les càmeres d'ionització en temps real sobre la imatge adquirida amb la càmera de l'equip en qualsevol tipus d'exploració. Es visualitzará a la pantalla de sala de control i a pantalla del tub de l'equip Criteri SI - NO
1 | Tamany del monitor de gestió >23". Criteri directament proporcional.
1 | Integració/explotació de taxa de rebuig de trets. Programari de control de qualitat i reducció de dosi. Detallar els paràmetres que reporta, informes, tipus d'accés i exportació d'informes a altres entorns. Criteri SI - NO.
7 | GRUP 2. Servei tècnic
2 | Perfil professional, qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en el cas de les titulacions oficials. En cas de no aportar aquesta documentació, s’atorgaran 0 punts en aquest apartat. Valoració SI-NO.
Per a cada enginyer amb dedicació > 50% de treball a donar servei tècnic a equips de radiologia s’atorgaran 0.5 punts fins a un màxim de 1,5 punt.
Per a cada tècnic amb FPII o equivalent amb dedicació > 50% de treball a donar servei tècnic a equips de radiologia s’atorgaran 0.25 punts fins a un màxim de 0,5 punts.
1.5 | Formació tècnica en radiologia digital de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors hauran d’adjuntar certificació d’assistència cursos emès per l’organisme per a la seva acreditació). En cas de no aportar aquesta documentació, s’atorgaran 0 punts en aquest apartat. Valoració SI-NO.
Un o més tècnics amb formació específica en l'equip objecte de l’oferta tècnica de la licitació, 1 punts.
Un o més tècnics amb formació en equips de radiologia digital, 0,5 punt.
1.5 | Nre. de tècnics amb dedicació de > 50 % del temps de treball a donar servei tècnic a equips de radiologia digital a un temps màxim d'1,5 hores. Valoració SI-NO.
Tres tècnics o més, 1,5 punts.
Dos tècnics, 0,5 punt.
Un tècnic, 0,25 punts.
0.25 | Suport tècnic, especialista en radiologia digital i amb dedicació del 100% del temps de treball a donar suport telefònic i/o sobre el terreny. Valoració SI-NO.
0.25 | Sistema de diagnòstic remot amb suport tècnic en línia i via internet. Valoració SI-NO.
0.25 | Sistema de registre d'incidències i traçabilitat del servei tècnic via GMAO. Valoració SI-NO.
0.25 | Garantia de temps d'utilització de l'equip > 96%/any durant el termini de garantia i extensió de garantia. Valoració SI-NO.
0.25 | Garantia de disponibilitat de recanvis < 24 hores. Valoració SI-NO.
0.25 | Curs de formació a diferents professionals tècnics, assistencials i de manteniment, addicional al previst a l’apartat 3.2 del Plec de Prescripcions Tècniques. Valoració SI-NO.
0.5 | Màxim d'hores de formació per a les aplicacions presencials. Valoració directament proporcional.