## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2026-587 | Subministrament d'un sistema d'alarmes i cabina de flux vertical pels laboratoris de les consultes externes del Servei de Fecundació in Vitro de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Sistema d'alarmes CCEE FIV VH | 2190050700 | Sistema d'alarmes per a laboratori de fecundació in vitro | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Lot 2 | Cabina de flux laminar vertical CCEE FIV VH | 2190060100 | Cabina de flux laminar vertical | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 2190050700
2190050700 | Sistema d'alarmes per a laboratori de fecundació in vitro
SCS-2026-587 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Sistema de registre i gestió d'alarmes de l'equipament dels laboratoris de reproducció assistida ubicats al Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) format per: - Aplicatiu o software de gestió - Sensors, sondes, hardware i/o cablejat necessari per integrar l'equipament de laboratori corresponent
Cal adjuntar Product Data i marcat CE
Cal emplenar l'Annex - "FT detall configuració alarmes" amb la configuració a mode de resum de tots els paràmetres a monitoritzar, tipus d'integració i les dades ofertades en aquest lot. Aquest annex es troba en un full a banda en aquest document
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals |  | 32
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Solució de registre i gestió d'alarmes de l'equipament dels laboratoris d'andrologia, embriologia i criobiologia que asseguri la traçabilitat d'alarmes
2 | Sistema de sensors sense fils per la transmissió de dades, automàtic i autònom. Mitjançant xarxa de RF o solució equivalent robusta
3 | Comunicació de les dades de manera contínua. Indicar la possibilitat de registre en slots temporals configurables per l'usuari - intervals configurables en un rang de xxx minuts a xxx minuts
4 | El sistema ha d'incorporar mesures com a mínim 28 equips del laboratori amb els paràmetres indicats a continuació:
5 | El sistema ha de ser ampliable pel que fa al nombre equipament a controlar, dins de l'espai de laboratori de FIV com a mínim fins a 100 equips amb la mateixa infraestructura de programari, xarxa i manteniment. L'única despesa de l'ampliació seran sensors.
6 | L'espai de destí està preparat per a instal·lar solució de xarxa RF o equivalent al sostre (es disposa d'una roseta RJ45 disponible alimentació per PoE). En qualsevol altre cas l'empresa adjudicatària serà l'encarregada de realitzar qualsevol tasca requerida per garantir el correcte subministrament i funcionament del la xarxa. Va a càrrec del proveïdor posar a disposició de l'Hospital els punts d'alimentació i punts de xarxa addicionals que requereixi la solució pel seu correcte funcionament Es farà visita tècnica d'obres per valorar instal·lacions necessàries
7 | Implantació de tots els elements claus en mà seguint les indicacions de la direcció de Tecnologia Mèdica del centre (d'acord amb les visites d'obra i informàtica prèvies). Totes les instal·lacions i connexions van a càrrec del proveïdor. El sistema es lliurarà completament instal·lat i funcionant correctament.
Integració d'equipament de laboratori al sistema:
8 | El sistema ha de permetre integrar l'equip laboratori FIV amb les mesures indicades i alarmes en la següent taula - veure full FT detall configuració en aquest mateix document Excel:
9 | Cal emplenar el full "FT detall configuració", que es troba en un full a banda en aquest mateix document Excel. No aportar aquesta documentació serà motiu d'exclusió.
10 | Indicar en cada cas com es realitzarà la detecció de les alarmes per cadascun dels paràmetres (mitjançant passamurs, sortida de dades o sortida d'alarmes) i quin hardware es necessita (sensors, sondes, registradors de voltatge, etc) i quantes unitats.
11 | Detallar el rang de mesura del hardware indicat (sensor, sonda, etc).
12 | La implantació de les sondes i sensors haurà de ser amb els equips en funcionament si es donés la situació
13 | Els equips es troben ubicats en els laboratoris FIV del PSPV. S'adjunta planell (PDF) amb ubicació d'equips a integrar i es farà visita a instal·lació per muntatge que ha de ser claus en mà
14 | En cas que sigui necessari per a la solució de monitorització oferta, caldrà adquirir al fabricant dels criotancs d'emplenament manual (Air Liquide) taps i tapes amb passamurs adequats pel sondatge permanent extern i la correcta implantació de la solució. Nombre a adquirir segons necessitats, com a mínim:
Sensors i sondes:
15 | Els sensors han de permetre la monitorització continua del paràmetre a mesurar corresponent
16 | Els sensors han de transmetre mitjançant connexió sense fils o per radiofreqüència
17 | Els sensors han de tenir l'antena de comunicació integrada per evitar la ruptura de parts mòbils
18 | Cal presentar plànol d'implantació: indicar quantitat i tipus de sensors i hardware associat al sistema.
19 | Indicar interferències amb la wifi del servei (si correspon) i eventualment es realitzarà una prova tècnica (la fallida d'aquesta serà motiu exclusió). Compatibilitat de connexions en l'àmbit hospitalari i wifi hospital
20 | Funcionament preferiblement amb xarxa elèctrica però s'admeten solucions amb bateria. Indicar mode de funcionament dels sensors
21 | En cas fer servir bateries aquestes han de ser, o bé: - estàndards (no exclusives del proveïdor i no amb un cost superior a 10 €) i les ha de poder canviar l'usuari sense necessitat d'eines. Indicar durada aproximada de les bateries (mesos). Mínim 24 mesos - en cas de no ser estàndards i/o no poder-se canviar per l’usuari sense necessitat d’eines, han de tenir una vida útil mínima de 10 anys. Indicar si passada la vida útil es podria posar una bateria nova al mateix sensor o caldria renovar el sensor. Indicar si el sensor disposa d'Indicador de l'estat de la bateria del sensor - amb alarma configurable”
22 | Indicar si el sensor disposa de memòria interna. Indicar capacitat en nombre de mesures
23 | Indicar si algun sensor requereix calibrat i freqüència de calibració
24 | Cal incloure la calibració de totes les sondes que correspongui en el moment de la instal·lació. Mínim sondes de temperatura.
25 | Sensor amb un sistema de fixació magnètic, adhesiu o equivalent que permeti la correcta fixació als equips sense eines
Software de control i gestió d'alarmes:
26 | El sistema ha d'incloure un software de visualització basat en la web que permeti consultar i compartir la informació des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet mitjançant un navegador
27 | Accés il·limitat d'usuaris concurrents al programari
28 | Cal incloure la llicència d'allotjament del software en el núvol (si correspon) i qualsevol actualització requerida del software durant el període de garantia.
29 | El sistema ha de tenir funcionalitats de visualització i anàlisi de les dades monitoritzades
30 | Incloure funcionalitats d'explotació de dades amb configuració d'indicadors i anàlisi de dades configurable per l'usuari
31 | Les dades s'han de poder consultar en format taula o gràfic
32 | Capacitat d'exportació de les dades en format editable (csv, xls,...) i pdf
33 | Límit d'alarmes configurable des del programari
34 | Alarmes jerarquitzables segons criticitat
35 | Possibilitat de programar l'activació i desactivació de les alarmes durant un període de temps definit per l'usuari
36 | Emmagatzematge de dades i disponibilitat de consulta per part dels usuaris habilitats. Indicar on s'emmagatzemen les dades i emmagatzematge en nombre de mesos
37 | Traçabilitat d'accions sobre el programari així com avisos i recepció d'alarmes
38 | Gestió d'usuaris en base a rols, que definirà la capacitat d'acció i privilegis (visualització, modificació de paràmetres, etc.)
39 | Capacitat de predefinir informes de resultat i enviament automàtic d'aquests mitjançant correu electrònic
40 | Caldrà instal·lar el sistema i software amb la configuració que decideixi l'Hospital.
41 | El sistema recull les alarmes tècniques dels sensors. Indicar quines
Gestió d'avisos:
41 | El sistema ha de ser configurable per a emetre avisos al personal que indiqui l'hospital en cas d'alarma
42 | El sistema ha de permetre enviar avisos mitjançant SMS, trucades i correus electrònics. Indicar si hi ha disponibilitat d'altres canals.
43 | Indicar hardware o serveis necessaris per a permetre enviar els avisos mitjançant SMS, trucades i correus electrònics. Per exemple: servidors, contracte proveïdor telefonia, targeta SIM, etc. A l'oferta s'inclou tot el necessari per garantir el servei de trucades i avisos.
44 | El centre posa a disposició una línia de telefonia fixa i una mòbil per l'enviament d'SMS i trucades de la gestió d'avisos. Si el proveïdor fa servir els seus propis recursos, el cost està inclòs en el manteniment (tant el preventiu com l'integral) sense limitació anual d'avisos.
45 | El sistema s'haurà de configurar per a que avisi automàticament als contactes indicats per l'Hospital en cas d'alarma. El sistema ha de ser capaç de triar a quin usuari avisar en funció de l'horari (dia i hora - laborable o no laborable) en el qual soni l'alarma
46 | L'usuari que designi l'hospital ha de ser capaç de modificar els contactes i canals d'avís en qualsevol moment
Característiques a valorar
47 | El sistema no té limitació màxima de sensors que es poden gestionar (sense afegir cap hardware addicional a part dels sensors i/o sondes) | FTA, ANA | 1
Integració d'equipament de laboratori al sistema:
48 | Valoració del plànol d'implantació: quantitat i tipus de sensors i hardware associat al sistema. | IAE | 3
49 | Sensors de temperatura amb possibilitat de col·locar-se a l'interior de l'equipament que no requereixen sondes de temperatura ni passamurs per a la monitorització, per evitar haver de manipular l’equipament i no comprometre la seva robustesa i funcionalitat. És molt possible que la implementació de la solució d’alarmes es faci amb l’equipament en funcionament. Solucions alternatives a sondes amb passamurs evitarà haver d’aturar l’activitat dels equips per foradar-los, fet que podria tenir afectacions en les mostres i en el volum d’activitat dels laboratoris. | FTA | 6
50 | Integració mitjançant sensor per a la monitorització de l'O2 de les 3 incubadora tipus big box. Prioritzar una monitorització independent a la que fa el propi equip millora la seguretat i fiabilitat, permetent una monitorització duplicada i detectar possibles errors provinents de l'equip i addicionalment, poder mantenir la monitorització en cas que l'equip no estigui connectat a SAI i hi hagi un tall al subministrament elèctric | ANA | 7
Sensors i sondes:
51 | Millores en quant a sensorització ambiental dels laboratoris. Es valora que la oferta inclogui sensors ambientals per als 3 laboratoris que mesurin, com a mínim, els Compostos volátils (TVOC), per augmentar la seguretat no només de les mostres amb les que es treballen, sinó també del personal | ANA | 7
52 | Menor nombre de gateways o hardware per desplegar la xarxa de connexió dels sensors i assegurar la transmissió de dades | IAE, E | 1
53 | Simplicitat de les tasques requerides per ampliar o canviar l'equipament integrat en el sistema de control d'alarmes. Indicar quin hardware i tasques d'integració calen (afegir sensor a l'equip, cablejat, hardware associat, etc). | ANA | 2
Gestor de les alarmes i sistema d'avisos:
54 | La solució inclou una aplicació del sistema per a mòbil smartphone | CSI | 1
55 | Solucions i possibilitats de configurar una cascada d'avisos de més d'un nivell per gestionar un avís d'alarma | FTA | 1
56 | Millor solució d'enviament avisos (SMS, trucades, correu electrònic, etc) - versatilitat i adequació a solucions disponibles en el centre. Detallar solució. Indicar si cal hardware o serveis de tercers (SIM, contracte serveis telefonia), mesures de seguretat i confirmació d'arribada o recepció d'avís... Si algun canal d'avisos té un cost addicional, caldrà incloure'l en el contracte de manteniment (sense limitació anual d'avisos) | FTA | 3
| 1.2. Connectivitat |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
57 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: -Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC que subministrarà l'Hospital (compatible amb els model TIC de CTTI de GenCat) - Les característiques dels pc s'explicaran durant visita prèvia informàtica -Si la solució no es compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric corporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya
58 | En cas que sigui necessari un servidor, aquest serà preferiblement virtual i el proporcionarà l'Hospital - Les característiques del servidor s'explicaran durant la Visita Prèvia Informàtica En cas de ser servidor físic, s'haurà d'incloure en l'oferta. Cal incloure totes llicències pel correcte funcionament del servidor
59 | La solució ofertada ha d'incloure totes les llicències necessàries pel correcte funcionament de la integració (llicència de la solució del servidor - en cas d'incloure servidor físic en l'oferta, etc.) La llicència del Sistema Operatiu del servidor virtual que proporciona l'Hospital (Windows Server 2022 preferiblement o Windows Server 2019) la subministrarà l'Hospital
60 | Explicar arquitectura física dels servidors i xarxa
61 | Estan incloses visites de servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració de la integració seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes del centre
| 1.3. Accessoris |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
62 | Si escau, l’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes
63 | Cal incloure tot el cablejat, sensors, sondes i tots els ítems necessaris per la correcta instal·lació, connexió i funcionament del sistema
| 1.4. Valoració de la mostra |  | 12
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
64 | Es realitzarà una prova tècnica de funcionament per comprovar que el tipus de monitorització i sensors oferts funcionen correctament amb l'equipament existent del laboratori. La fallida d'aquesta serà motiu d'exclusió
64 | Els equips han de ser resistents i robustos per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
Característiques a valorar
65 | Facilitat d'ús i disseny del software i avisos | FTA | 4
66 | Adequació a les necessitats assistencials i millora del fluxe de treball | ANA | 4
67 | Facilitat d'ús, manteniment, adequació i instal·lació dels sensors i hardware associat | FTA, IAE | 4
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## FT detall configuració alarmes
El sistema ha de permetre integrar l'equipament de laboratori FIV amb les mesures indicades i alarmes en la següent taula.
De la següent taula s'haurà de poder obtenir amb claredat un llistat del hardware (sondes i sensors) necessaris per a integrar tot aquest equipament al sistema d'alarmes identificant el mètode d'integració
Instruccions per a emplenar la taula:
● De la columna A a la columna G es detalla la informació rellevant dels equips del laboratori de FIV que cal integrar: - Equip: tipus d'equip a integrar - Nº equips: quantitat total d'equips instal·lats als laboratoris i que cal integrar - Ubicació al plànol: número identificatiu de l'equip dibuixat als plànols (veure a continuació de la taula) - Marca i model: si l'equip és existent a l'Hospital es detalla la marca i model d'aquest. Si l'equip està en licitació es detallen marques i models referencials possibles del mercat - Monitorització mínima (paràmetres): paràmetres disponibles a l'equip que cal monitoritzar, registrar i integrar mitjançant el sistema d'alarmes a desplegar objecte de la present licitació. Com a mínim caldrà integrar els paràmetres que es detallen. - Rang de mesura: valors i alarmes que cal identificar, com a mínim, dels paràmetres monitoritzats - Tipus d'integració: sortida disponible a l'equip que cal sondar per a monitoritzar les alarmes de l'equip de laboratori
● Cal que l'empresa licitadora empleni els camps que es requereixen a les capçaleres en blau (de la columna H a la columna N): - Paràmetres de mesura: paràmetres monitoritzats (Veure columna E - Monitorització mínima (paràmetres)) - Indicar si requereix calibracions i freqüència d'aquestes: indicar sí, no, opcional, ... i freqüència - Rang de mesura: Indicar el rang de mesura del paràmetre de mesura corresponent. Respondre el que requereixi la columna F - Rang de mesura - Tipus integració proposada: Indicar la sortida escollida per monitoritzar l'equip. Ha de respondre el requisit de la columna G - tipus integració - Equips per mesura: referència i model: Indicar sondes, sensors, divisors voltatge i tot el hardware associat requerit per monitoritzar el paràmetre indicat en el rang indicat. si hi ha més d'un hardware cal afegir la informació de tots. - Equips per mesura: unitats (quantitat) total per la monitorització del nombre d'equips indicat a la columna B. indicar quantitat necessària dels equips de mesura indicats a la columna L - Equips per mesura: referència i model - Fungible requerit (p.e.: bateries). Cal renovació - indicar temps o usos (freqüència de canvi). : indicar si cal bateries, fungible, etc per cada referència indicada a la columna L - Equips per mesura: referència i model. També freqüència de canvi ● Si per un mateix paràmetre cal més d'un sensor o sonda cal indicar-los tots. ● Si un mateix sensor o sonda pot monitoritzar més d'un paràmetre cal indicar-ho
Equip | Nº Equips | Ubicació al plànol | Marca i model | Monitorització mínima (paràmetres) | Rang de mesura | Tipus integració | Paràmetres de mesures | Indicar si requereix calibracions i freqüència d'aquestes | Rang de mesura | Tipus integració proposada | Equips per mesura: referència i model | Equips per mesura: unitats (quantitat) | Fungible requerit (p.e.: bateries) Cal renovació - indicar temps o usos (freqüència de canvi)
Incubadora tipus time lapse | 1 | 1 | Vitrolife - Embryoscope D2 | Alarma de malfuncionament, % O2, % CO2, temperatura i/o tècniques | Alarma o no alarma - Indicar si permet diferenciar tipus d'alarmes | Sortida alarmes equip
Incubadora tipus time lapse gran format | 2 | 2, 3 | Vitrolife - Embryoscope ES+ | Alarma de malfuncionament, % O2, % CO2, temperatura i/o tècniques | Alarma o no alarma - Indicar si permet diferenciar tipus d'alarmes | Sortida alarmes equip
Incubadora tipus benchtop | 2 | 4, 5 | Cook Medical - K-MINC-1000 | Alarma de malfuncionament, O2, CO2, temperatura i/o tècniques | Alarma o no alarma - Indicar si permet diferenciar tipus d'alarmes | Sortida alarmes equip
Incubadora tipus benchtop de gran format | 1 | 6 | Astec - EC10 | % O2 | Rang de mesura %O2 de 0 a 100% aprox. | Sortida dades equip Rang aproximat de la senyal de sortida dels paràmetres de l'equip de 0 a 5 V
|  |  |  | % CO2 | Rang de mesura % CO2 de 0 a 20% aprox. | Sortida dades equip Rang aproximat de la senyal de sortida dels paràmetres de l'equip de 0 a 5 V
|  |  |  | Temperatura de cada cambra (10 cambres) | Rang de mesura de temperatura de 0 a 50 ºC aprox. | Sortida dades equip Rang aproximat de la senyal de sortida dels paràmetres de l'equip de 0 a 2 V
Incubador tipus benchtop de gran format | 1 | 7 | K-Systems - G210 Invicell | Alarma de gas (O2 i CO2), pressió, temperatura i/o tècniques | Alarma o no alarma - Permet diferenciar tipus d'alarmes | Sortida alarmes equip (XLR6)
Incubadora tipus big box | 3 | 8,9, 10 | · 2 unitats grans: Astec - SMA-165DRS · 1 unitat petita: Astec - SMA-80DRS | % O2 | Rang de mesura %O2 de 0 a 100% aprox. | Opció 1: Sensor O2 Opció 2:Sortida dades equip Rang aproximat de la senyal de sortida dels paràmetres de l'equip de 0 a 2 V
|  |  |  | % CO2 | Rang de mesura % CO2 de 0 a 20% aprox. | Sensor de CO2
|  |  |  | Temperatura | Rang de mesura de temperatura de 0 a 50 ºC aprox. | Sonda (per passamurs) o sensor de temperatura equivalent
Criotanc gran d'emplenament automàtic | 2 | 11, 12 | Carburos Metálicos - MVE 816P | Temperatura | Rang de mesura de temperatura de -200 a 0ºC | Sonda (per passamurs)
|  |  |  | Bateria | Alarma o no alarma bateria baixa | Sortida alarmes equip
Criotanc petit d'emplenament manual | 10 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | · 1 unitat: Air Liquide - GT11 · 2 unitats: Air Liquide - GT21 · 7 unitats: Air Liquide - GT26 | Temperatura | Rang de mesura de temperatura de -200 a 0ºC | Sonda (per passamurs)
|  |  |  | Nivell N2 (opcional) |  | Indicar si és mesura directe (sonda de nivell per passamurs) o indirecte a través de la temperatura
Estufa gran | 1 | 23 | Memmert - IN55 PLUS | Temperatura | Rang de mesura de temperatura de 0 a 50 ºC aprox. | Sonda (per passamurs) o sensor de temperatura equivalent
Estufa petita | 3 | 24, 25, 26 | Selecta - Incudigit-TFT 2001262 36L | Temperatura | Rang de mesura de temperatura de 0 a 50 ºC aprox. | Sonda (per passamurs) o sensor de temperatura equivalent
Combi (nevera + congelador) | 2 | 27, 28 | Liebherr - SCFfg 4002 | Temperatura nevera | Rang de mesura de temperatura de -30 a 50 ºC aprox. (Rang de treball de la nevera 4ºC) | Sonda (per passamurs) o sensor de temperatura equivalent
|  |  |  | Temperatura congelador | Rang de mesura de temperatura de -30 a 50 ºC aprox. (Rang de treball del congelador -20ºC) | Sonda (per passamurs) o sensor de temperatura equivalent
UBICACIÓ PREVISTA DELS EQUIPS:
1
2
6
4
3
23
7
8
9
10
14
15
16
13
17
18
19
20
11
12
28
21
24
25
26
27
LAB ANDROLOGIA
LAB EMBRIOLOGIA
LAB CRIOBIOLOGIA
5

## 2190060100
2190060100 | Cabina de flux laminar vertical
SCS-2026-587 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Cabina de flux laminar vertical per la manipulació de mostres de semen al laboratori d'Andrologia del Servei de Reproducció Humana Assistida i Andrología de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Cal emplenar "Annex recanvis SCS-2026-587" (document Excel a banda)
Cal adjuntar Product Data i marcat CE
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals |  | 20
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Cabina de flux laminar vertical amb amplia visibilitat i facilitat d'accés a l'interior
2 | Ha d'estar integrada en un suport ergonòmic que proporcioni una alçada de treball de 750 mm aproximadament. Indicar alçada de treball i si el suport és telescòpic regulable en alçada
3 | Dimensions exteriors no superiors a 1300 x 800 mm (amplada x profunditat) aproximadament. Indicar dimensions exteriors. Es farà visita d'obra per verificar l'espai disponible per a la nova cabina.
4 | Fabricada en acer. Indicar composició/qualitat de l'acer
5 | Superfície de treball llisa, d’una sola peça i construïda en acer inoxidable
6 | Ha de complir amb la norma ISO 14644. Incloure certificat
7 | Ventilador silenciós i de funcionament estable
8 | Velocitat de flux descendent d'aire estèril no superior 0,3m/s (aproximadament)
9 | Indicar si permet regular la velocitat del ventilador
10 | El nivell de soroll màxim ha de ser ≤ 55dB aproximadament
11 | Disposa de filtre HEPA classe mínima H14. Indicar tipus
12 | Indicar si disposa d'algun prefiltre
13 | Il·luminació LED interior integrada per il·luminar de forma homogènica i suficient la superfície de treball. Indicar intensitat d'il·luminació
14 | Superfície de treball útil de mínim 1000 x 644 mm (aprox). Indicar mesures de la superfície de treball
15 | Integració llum UV interna per a processos de descontaminació
16 | Vidre frontal lliscant i antirreflexant fabricada amb vidre laminat, policarbonat o equivalent. Ha d'oferir amplia accessibilitat i visibilitat a la superfície de treball. Obertura mínima frontal de 350 mm
17 | El vidre frontal s'ha de poder tancar completament durant els processos de descontaminació amb llum UV. Indicar si el tancament i obertura de la vitrina es pot activar elèctricament o manualment
18 | Laterals de la cabina amb material no opac per una major il·luminació interior
19 | Sistema d'alarmes audibles i visuals. Indicar paràmetres susceptibles d'alarma
Característiques a valorar
20 | Major superfície de treball útil. Es valorarà una superfície de treball amb una amplada superior a 1000 mm | ANA | 5
21 | Nivell de sorll màxim inferior al màxim permès (≤ 55dB) | FTA, CP | 5
22 | Màxima il·luminació a l'interior de la cabina. Es valorarà una il·luminació superior a 1500 lux | FTA, ANA | 5
23 | Menor consum de potència del motor de ventilació | FTA | 5
| 1.2. Comandaments, regulació i visualització |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
24 | Comandament dels paràmetres de treball mitjançant panell de control. Indicar comandaments i control
25 | Display o pantalla per visualització dels paràmetres de treball. S'ha de poder visualitzar com a mínim les velocitats de flux i estat de les alarmes (si n'hi ha). Indicar informació que s'hi visualitza
| 1.3. Accessoris |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
26 | Si escau, l’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes
27 | 2 endolls interiors com a mínim
28 | S'inclouen tots els cables, tubs i connectors pel correcte funcionament de l'equip
| 1.4. Valoració de la mostra |  | 10
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
29 | Els equips han de ser resistents i robustos per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
Característiques a valorar
30 | Ergonomia, robustesa, seguretat, disseny, adequació a l'entorn i neteja | E, SP | 4
31 | Usabilitat i maneig, facilitat d'ús del comandament i interfície d'usuari | FTA, ANA | 4
32 | Adequació a les necessitats assistencials i millora del fluxe de treball | ANA | 2
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Connectivitat de l’equip als sistemes informàtics | CSI
Ergonomia | E
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Confort del pacient i/o professional | CP
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Instal·lació i adequació a l'espai | IAE
Anar al full Annex B