## ANNEX IV.1 - criteris tècnics
[5 empty] | Valor alt | (Preu de l'oferta * Màxim de punts de l'apartat) / ofertra més alta
[5 empty] | Valor baix | (Oferta més baixa * Màxim de punts de l'apartat) / Preu de l'oferta
EXPEDIENT 26SM0409: RESPIRADORS ANESTÈSIA
Dades que el licitador ha de complimentar:
Característiques Tècniques Puntuables | Puntuació màxima | Valor alt | Valor baix | Forma puntuació | Manual | Pàgina |  | Puntuació
LOT IN0377 - Respirador d'anestèsia
Ventilador electrònic amb capacitat de funcionar sense gas motriu per al seu funcionament tipus pistó. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Ventilador electrònic amb capacitat de funcionar amb aire ambient en casos d'emergència amb fallada de subministrament de central de gasos i absència d'ampolles de reserva. | 5 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sistema de ventilació manual d'emergència en situació d'equip apagat sense bateria i desendollat de la xarxa amb possibilitat d'administrar O2 i agent halogenat. | 5 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Test automàtic de l'equip sense intervenció de l'usuari i programable per realitzar el test de forma completament autònoma a l'hora i dia programat. | 5 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sistema amb escalfament actiu real (independent de l'escalfament passiu que pugui generar la reacció de la cal sodada), el qual es pugui activar o desactivar, durant la teràpia, des de la pantalla tàctil del respirador. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Ajust del volum corrent a partir de 5 ml en mode Volum Control. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Volum intern del circuit de 2,18 L sense comptar el dipòsit de cal sodada. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Eines de reclutament alveolar automatitzades siguin en un sol pas o en varis passos, amb la possibilitat de definir els passos en la pujada, en la baixada i de poder activar un recordatori de temps per realitzar la maniobra així com la possibilitat de la interrupció (amb descens progressiu de les pressions) de la maniobra del reclutament en cas que el pacient ho requereixi. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Eines indicadores de qualitat: - Eina d'accés Web que permeti conèixer la taxa d'utilització de cadascun dels equips davant la seva antiguitat per optimitzar un ús homogeni, així com l'històric de tots els quiròfans per on ha passat cadascuna de les màquines d'anestèsia per justificar un canvi d'ubicació. L'usuari rebrà un e-mail quan hi hagi canvis en l'estat de l'equipament com per exemple fora de funcionament o si no s'han apagat després del torn de treball. - Eina d'accés Web que optimitzin la disponibilitat de les màquines d'anestèsia en quiròfan. Hauran de proporcionar estadístiques sobre els resultats de la revisió mèdica automàtica de les mateixes i del calibratge dels seus sensors de flux, del test de fuites, pressió dels gasos i càrrega de la bateria en %, En el cas que es detectin errors, proporcionarà ajuda web online perquè aquelles que no estiguin operatives s'indiqui la causa i les accions que podrà fer l'usuari per retornar-les al seu estat operatiu normal. Inclourà a més l'historial de la revisió automàtica amb data i hora, les màquines d'anestèsia que estan operatives i el seu temps de funcionament, així com la caducitat dels accessoris de pacient. - Eina web que permeti conèixer el cost per procediment d'anestèsia i disminuir els gasos d'efecte hivernacle. Permetrà que es visualitzi la utilització gasos frescos per mesurar la utilització de baixos fluxos per tal de protegir els pulmons dels pacients, la qual cosa facilitarà a més la seva recuperació. S' inclourà una eina d'exportació a Excel de les dades generades quant a gasos anestèsics, gasos frescos i equivalència en CO2. - Eines d'accés Web que permetin visualitzar indicadors de qualitat sobre l'aplicació de teràpies protectores pulmonars que mostrin els modes ventilatoris utilitzats durant el procés anestèsic al quiròfan - Eina que permeti actualitzar els certificats digitals de l'equip per enviar la informació encriptada, millorant la ciberseguretat. Aquesta eina permetrà a més enviar remotament els errors de l'equip al fabricant per agilitzar les reparacions, i realitzar actualitzacions de programari simultànies online. | 10 |  |  | Si ho compleix 10 punts. Si no ho compleix 0 punts
| 50 | [5 empty] | PUNTUACIÓ TOTAL | 0