## LOT UNIC
Subministrament d'equips de ventilació mecànica no invasiva
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
EQUIP DE VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Respirador amb disseny específic per a aplicacions no invasioves i d'alt flux en pacients crítics, amb respiració espontània
Aplicable a pacients adults i pediàtrics
Circuit de pacient d’un sol ramal
Compatible amb diferents models de mascaretes nasals i facials.
Permetrà també la seva utilització en pacients intubats.
Amb suport de pressió entre dos nivells ajustables.
Manteniment de CPAP.
Modalitats ventilatòries incloses: - Ventilació controlada per pressió. - Ventilació amb pressió positiva contínua a la via aèria. - Ventilació espontània/temporitzada. - Ventilació amb pressió suport variable i volum garantit. - Ventilació amb pressió proporcional a l’esforç del pacient. - Alt flux.
| Permetrà l’ajust dels paràmetres següents: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Freqüència respiratòria entre 5 i 50 rpm com a mínim.
Volum tidal entre 100 mL i 2.000 mL
CPAP entre 5 i 25 cm H₂O com a mínim.
Pressió inspiratòria entre 5 i 35 cm H₂O com a mínim.
Pressió expiratòria entre 5 i 20 cm H₂O com a mínim.
Concentració d’O₂ ajustable entre el 21% i el 100%.
Temps inspiratori entre 0,5 i 5 s com a mínim.
Trigger ajustable per nivells de sensibilitat
Sistema avançat de sincronització ventilador-pacient.
Compensació automàtica de fuites.
| Pantalla: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Pantalla superior a 10” amb representació en color d’almenys els paràmetres següents:
Pressió de les vies aèries.
Freqüència respiratòria.
Volum tidal.
Volum minut.
FiO₂.
PEEP
Mode ventilatori
Flux inspiratori / fuites
Ona de flux/pressió/volum
Representació simultània d’almenys 3 corbes.
Registre d’events.
| Altres: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Alarmes visuals i sonores modificables i ajustables per l’usuari segons la situació clínica del pacient.
Sistema de bateria recarregable que permeti una autonomia mínima de l’equip d’1 hora.
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
EQUIP DE VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA AMB MODUL DE CAPNOGRAFIA
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Respirador amb disseny específic per a aplicacions no invasioves i d'alt flux en pacients crítics, amb respiració espontània
Aplicable a pacients adults i pediàtrics
Circuit de pacient d’un sol ramal
Compatible amb diferents models de mascaretes nasals i facials.
Permetrà també la seva utilització en pacients intubats.
Amb suport de pressió entre dos nivells ajustables.
Manteniment de CPAP.
Modalitats ventilatòries incloses: - Ventilació controlada per pressió. - Ventilació amb pressió positiva contínua a la via aèria. - Ventilació espontània/temporitzada. - Ventilació amb pressió suport variable i volum garantit. - Ventilació amb pressió proporcional a l’esforç del pacient. - Alt flux.
| Permetrà l’ajust dels paràmetres següents: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Freqüència respiratòria entre 5 i 50 rpm com a mínim.
Volum tidal entre 100 mL i 2.000 mL
CPAP entre 5 i 25 cm H₂O com a mínim.
Pressió inspiratòria entre 5 i 35 cm H₂O com a mínim.
Pressió expiratòria entre 5 i 20 cm H₂O com a mínim.
Concentració d’O₂ ajustable entre el 21% i el 100%.
Temps inspiratori entre 0,5 i 5 s com a mínim.
Trigger ajustable per nivells de sensibilitat
Sistema avançat de sincronització ventilador-pacient.
Compensació automàtica de fuites.
| Pantalla: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Pantalla superior a 10” amb representació en color d’almenys els paràmetres següents:
Pressió de les vies aèries.
Freqüència respiratòria.
Volum tidal.
Volum minut.
FiO₂.
PEEP
Mode ventilatori
Flux inspiratori / fuites
Ona de flux/pressió/volum
Representació simultània d’almenys 3 corbes.
Registre d’events.
| Altres: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Alarmes visuals i sonores modificables i ajustables per l’usuari segons la situació clínica del pacient.
Sistema de bateria recarregable que permeti una autonomia mínima de l’equip d’1 hora.
| Ha d'incloure: | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Monitorització de capnografia per flux lateral o principal