## INDEX
LOT | Unitats | Articles | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Preu Total sense IVA | Preu total amb IVA
1 | 1 | Termodesinfectadora de recipients destinats a la recollida de fluids humans | 8200 | 21% | 9922 | 8200 | 9922
2 | 3 | Maceradora. Unitat d'eliminació de cunyes rebutjables rebutjables de polpa de paper | 8250 | 21% | 9982.5 | 24750 | 29947.5
3 | 1 | Frigorífic de farmàcia/ laboratori de doble porta de vidre de 1300-1400L | 4600 | 21% | 5566 | 4600 | 5566
4 | 1 | Bressol per pacients crítics amb bàscula integrada | 10575 | 21% | 12795.75 | 10575 | 12795.75
[6 empty] | 48125 | 58231.25
ANNEX 0

## ANNEX 0
INDEX
Annex 0
CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de recepció de l’equip.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent-hi el cost del material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu de l'equip: l’adjudicatari haurà de realitzar el manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.
Dins de l’oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre anual/mensual d’aquestes, incloses en el contracte de manteniment preventiu.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
o Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
o Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinat a l’equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d’assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
o Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.
o Temps de resolució de l’avaria 72 hores.
o Si en aquest període de 72 h no s’ha resolt l’avaria, el licitador subministrarà un article substitutiu de les mateixes característiques , fins que no estigui resolta l’avaria.
Reposició:
o El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l’equip, llevat que s’indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català:
o Dos manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
o Un manual tècnic i de manteniment complet, incloent-hi instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
o Un manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen preinstal·lació, requereixen obra o connexions especials
Formació
o El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient,
o Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre, adaptant-se als diferents torns de treball.
o Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest.
Condicions de lliurament i instal·lació
o L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d’aquestes accions.
o L’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.
o L’oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.
o Per als equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre.
o Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del Centre, es farà seguint les indicacions del Centre.

## LOT 1
LOT 1: Termodesinfectadora de recipients destinats a la recollida de fluids humans
Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Aparell per al rentat i desinfecció tèrmica de recipients reutilitzables de recollida i gestió segura de residus humans. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Estructura: porta, pla superior i cambra de buit, rentat i desinfecció d'acer inoxidable AISI 304. Alts nivells de cromo i níquel i baixos nivells de carboni (acer inoxidable austenític, resistent a la corrosió i poc magnetitzable). Adjuntar certificació al sobre únic.
AISI 304 / 1.4301 és un acer inoxidable, resistent a la corrosió
Especificar material de la resta de la instal·lació, que haurà de ser resistent a alta temperatura, anticorrosiu, lliure de làtex i amb tolerància a productes químics.
Materials i acabats superficials resistents a impactes i fregaments, així com als productes de neteja utilitzats i autoritzats a l'hospital.
Cicles de rentat i desinfectació que garanteixi l'eliminació, dissolució i l'arrossegament d'elements com capacitat d'infectar o intoxicar un organisme viu. Especificar procés.
L'aigua injectada a pressió, ha d'arribar amb la suficient pressió dins dels recipients a rentar des de tots els angles, garantint un rentat tant extern com intern.
Cambra llisa, sense plecs ni buits que puguin afavorir la proliferació d'agents patògens. Ha de garantir risc nul o sense capacitat de contagi per mínim d'infeccions creuada.
Per seguretat ha de disposar d'un sistema que garanteixi l'assecament i refredament dels recipients que previngui d'inhalació de gasos i cremades en extreure'ls de la cambra de rentat.
Buidatge dels recipients rotació automàtica interna de receptacle evitant esquitxades a l'exterior.
Capacitat mínima de dos (2) recipients.
Procés de buidatge i neteja amb tancat hermètic de la porta.
Procés sense emetre ni gasos ni líquids a l'exterior.
Porta de la cambra amb elevació i descens vertical que no envaeixi espai fora del perímetre del propi aparell i asseguri l'estanqueïtat durant el seu funcionament.
La porta amb finestra que permet la visió del procés i asseguri la no transferència de la calor per evitar cremades de contacte.
Tancament de porta hermètic amb bloqueig durant el procés per evitar accidents.
Obertura de porta amb sistema esquitxades.
Obertura de porta mitjançant sensor de proximitat.
Detergent i líquid anticalcari inclòs al catàleg del centre corporatiu ICS.
Sistema de dosificació de líquid anticalcari i de detergent amb sistema de bombeig i amb indicador de nivell.
Especificar la correlació de temps i temperatura (grau relació entre dues variables) Temps i temperatura: entre 85-92ºC
Disposa de mínim dos (2) sensors de temperatura dintre de la càmara de rentat.
Ha de disposar d'un sistema de desinfecció de tubàries.
Possibilitat de diferents cicles de rentat, desinfecció i assecat. Els cicles han de permetre el rentat previ de matèria orgànica. Ha de disposar d'un cicle econònic. Consum d'energia no superior a 0,25 kWh/cicle i aigua d' entre 6 a 8 litres
Alarmes de detecció d'errors durant els cicles de rentat (indicar quins).
Pantalla digital i visual, intuïtiva i de fàcil maneig de funcionament que indica les diferents fases del procés i la temperatura de l'aigua i del vapor.
Incloure un preventiu de manteniment anual durant el període de garantia ofert sense cost addicional.
Inclou totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per instal·lació seguint les indicacions de manteniment.
Haurà de ser compatible amb les instal·lacions de l'Hospital.
Connexions:
Connexió elèctrica 230V, 1N, 50 Hz, 1x16A.
Connexió d'aigua freda 15mm, 100-800 kPa, 20 litres/min cabals.
Connexió d'aigua calenta 15mm, 100-800 kPa, 20 litres/min cabals.
Connexió vapor 15mm, 30-300 kPa.
Connexió de drenatge Ø 90 o 110mm.
Especificacions:
Grau de protecció entrada IP21. (Protecció del degoteig vertical d'aigua).
La temperatura en superfície no ha de ser superior a 40 °C.
El nivell de soroll: d'entre 50 dB a 60 dB. Adjuntar certificació al sobre únic.
Consum:
Consum energètic: 0,25 kWh/cicle.
Categoria de sobretensió II. Adjuntar certificació al sobre únic.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Ample: 600 mm.
Alt: 1.840 mm.
Llarg: 600 mm.
Les característiques bàsiques són d'obligat compliment però es comprovaran les dimensions en visita tècnica després de licitació.
Especificar el pes d'equip per a comprovar la tolerància del lloc d'ubicació.
Volum de la cambra: de 105 a 110 litres.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 8 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 8 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 8 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P (8): Punts màxim del criteri | 8
Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
Criteri mediambiental. La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà l’impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida, acreditat mitjançant la presentació d’una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part independent i elaborada d’acord amb la norma ISO 14025, basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzada segons les normes ISO 14040 i ISO 14044 o equivalent. L’ACV haurà de cobrir, com a mínim, les etapes del cicle de vida rellevants per al producte objecte del contracte, de conformitat amb les Regles de Categoria de Producte (PCR) aplicables, que inclouran: Obtenció i processament de matèries primeres Fabricació Transport i distribució Ús i manteniment, quan sigui aplicable Final de vida del producte Presentació de: Declaració Ambiental de Producte : 20 punts Presentació Norma ISO 14025 : 15 punts Presentar certificació oficial del cicle de vida del producte: 10 punts Presentar certificació de la empenta de carboni durant l'us : 5 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts | 20
Es valorarà d'obertura de la tapa sense utilitzar les mans.La puntuació d’aquest criteri serà de 7 punts. Si compleix: 7 punts No compleix: 0 punts | 7
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís. La puntuació d’aquest criteri serà de 1,5 punts. Si compleix: 1,5 punts No compleix: 0 punts | 1.5
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís. La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 1,5 punts. En 20 dies: 1,5 punts De 21 a 25 dies: 1 punt De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts | 1.5
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 2
LOT 2: Maceradora. Unitat d'eliminació de recipients rebutjables de polpa de paper
Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Maceradora. Unitat destructora per a l'eliminació de diferents tipus de recipients per a recollida de fluids i residus humans (cunyes, orinals, etc...) rebutjables fabricats en polpa de paper. |  | ÍNDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Amb marcatge de la unió europea CE.
Sistema tancat que tritura amb fulles (ganivetes) o similar en acer inoxidable i té capacitat per a sis (6) productes rebutjables com a màxim per cicle.
Per eliminar de 2 a 3 recipients mínim en cada cicle.
Cuba totalment hermètica.
Cuba fabricada en acer inoxidable. Llarga durabilitat.
Capacitat d’adaptar-se al desguàs.
S’ha d’adaptar a l’espai arquitectònic.
Disseny adequat a les necessitats assistencials, facilitat d'ús, ergonomia.
Els sorolls i vibracions seran mínims. 63 dba, com a màxim. Ha de ser compatible amb el descans nocturn. Aïllament acústic.
Pantalla on es detalla l'estat del cicle i les possibles avaries.
Diferents cicles programats: Amb duració del cicle entre 1,5 i 3,5 min.
Avís de senyal fi de cicle.
El revestiment exterior ha de ser resistent al xoc, dur i de color estable
Tots els materials interiors i exteriors, inclosos accessoris, han de ser de material inalterable i no tòxic.
Materials i acabats resistents als productes de neteja i productes desinfectants d'àmbit sanitari.
Material anticorrosiu.
Superfícies arrodonides amb absència d'arestes.
Dimensions reduïdes per a una òptima adequació a l'espai de la unitat destinatària.
Despesa mínima d'aigua necessària per garantir una perfecta dissolució de la polpa i la seu posterior desguàs.
1.1.2 NORMATIVA A COMPLIR:
o UNE-EN 61010-1: 2011 Requisits de seguretat d'equips elèctrics de mesura, control.
o BS EN 61000-6-1:2005/ BS EN 61000-6-3:2007 Compatibilitat electromagnètica. Norma d'emissió en entorns residencials, comercials i d'indústria lleugera.
o 2006/42/EC Directiva de maquinaria.
o 2014/30/EU Directiva de compatibilitat electromagnètica.
o 2011/65/EU Directiva de restriccions de substancies perilloses.
· Elèctrica
o Alimentació de 230 V monofàsica.
o Cable no rígid de fins 3 metres integrat i inclòs.
o La màquina haurà de connectar-se a: MCB de 10 A
o Segons norma BS EN 60898 segons norma IEC 60269-4.
o La màquina haurà de connectar-se a: MCB de 10 A segons norma BS EN 60898 o amb fusible alternatiu de 16A segons norma BS EN60269-1
o En els dos suposis, haurà d'instal·lar-se una protecció d'aïllament holmologada.
o La màquina pot ser connectada a un sistema trifàsic utilitzant una única fase i el neutre.
o Potència màxima nominal 1,05 Kw.
· Dimensions de la cuba: d’acer inoxidable.
o Llarg: 355 mm 230 mm+/-5 mm.
o Ample: 230 mm+/-5 mm.
o Profunditat: des de 530 mm fins a la 615 mm.
· Desguàs:
o Inclourà qualsevol sistema d’instal·lació que s’adapti a les existents a l’hospital.
o De manera Standard portarà:
o Sifó P de 2 polzades/50 mm. El desguàs es connectarà directament
o O a través de colze de pas a un tub de 2 polzades/50 mm
o Sifó P de 2 polzades/50 mm.
o El desguàs es connectarà directament o a través de colze de pas a un tub de 2 polzades/50 mm
o Pendent de caiguda mínima del 4% o adequada cap un desguàs a terra.
o Inclòs sistema de seguretat del depòsit anti- desbordament
o Subministrarà qualsevol peça, eina o dispositiu per a instal·lar l'equip a l’hospital.
o La instal·lació es realitzarà en presencia d'un professional de manteniment i obres del centre.
o S’avisarà amb un marge de 48 h a Gestió d’equipaments i producte sanitari per realitzar la instal·lació.
Hermètic:
· Junta de segellament de tancament de cuba. La comporta de tancament serà hermètica per impedir l’expulsió d’aerosols.
· Màxima compacitat amb dipòsits del desinfectants integrats. La màquina ha de permetre la màxima higiene i seguretat.
L'aparell ha de ser compatible amb les instal·lacions de l’hospital, en el cas de no sigui compatible amb les instal·lacions existents al centre, la oferta de licitació quedarà exclosa. Adjuntar sistemes de connexió a xarxa elèctrica i a desguàs.
Realització de formació per tots els torns: matí, tarda i nit.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclosos.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
o Alçada: de1025 a 1035 mm.
o Fons: de 625 a 635 mm.
o Ample: de 425 a 430 mm.
o Alçada de càrrega: entre 890 a 895 mm.
o Pes màxim aproximat: entre 70 a 80 Kg.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 8 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 8 punts. aloraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 8 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador. P (8): Punts màxim del criteri | 8
Criteri mediambiental. La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà l’impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida, acreditat mitjançant la presentació d’una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part independent i elaborada d’acord amb la norma ISO 14025, basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzada segons les normes ISO 14040 i ISO 14044 o equivalent. L’ACV haurà de cobrir, com a mínim, les etapes del cicle de vida rellevants per al producte objecte del contracte, de conformitat amb les Regles de Categoria de Producte (PCR) aplicables, que inclouran: Obtenció i processament de matèries primeres Fabricació Transport i distribució Ús i manteniment, quan sigui aplicable Final de vida del producte Presentació de: Declaració Ambiental de Producte : 20 punts Presentació Norma ISO 14025 : 15 punts Presentar certificació oficial del cicle de vida del producte: 10 punts Presentar certificació de la empenta de carboni durant l'ús: 5 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts | 20
Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
Es valorarà d'obertura de la tapa sense utilitzar les mans.La puntuació d’aquest criteri serà de 8 punts. Si compleix: 8 punts No compleix: 0 punts | 8
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís. La puntuació d’aquest criteri serà de 1 punts. Si compleix: 1 punt No compleix: 0 punts | 1
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís. La puntuació màxima d’aquest criteri serà d'1 punt. En 20 dies: 1 punt De 21 a 25 dies: 0,75 punts De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts | 1
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 3
LOT 3: Frigorífic farmàcia/ laboratori de doble porta de vidre 1300L-1400L
Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Armari frigorífic de farmàcia/laboratori de dues (2) portes de vidre per a la conservació de medicaments, mostres o líquids amb capacitat de 1300- 1400L. |  | ÍNDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Capacitat bruta/ útil 1300-1400 litres.
Fabricat exteriorment i internament en acer inoxidable
Quatre (4) potes regulables en alçada
Prestatges de vareta d'acer plastificat amb sistema antibolcada regulables en alçada
Nombre de safates mínim 8 que es puguin intercanviar i col·locar a diferents alçades.
Dues (2) portes de vidre amb cristall doble.
Agafadors grans i panys amb claus
Portes amb tanca hermètica i transparent.
Frontisses i manetes resistents a la corrosió
Controlador de temperatura amb pantalla digital, rang de temperatura de treball de +2°C a + 10°C +/- 1°C
Comandament regulador de la intensitat de fred. Termostat digital.
La temperatura ha de ser uniforme a tot el frigorífic.
Alarmes acústiques i visuals de la temperatura, temperatura màxima i mínima, fallada de tensió i trencament de sonda.
Gas refrigerant ecològic
Sorolls i vibracions baixos compressor hermètic, silenciós
El material aïllant ha de ser hidrofòbic i no s'ha de degradar amb el temps.
Aïllament amb poliuretà, lliure de CFC i HCFC
Ventilació per aire forçat
Il·luminació interior LED amb interruptor.
Evaporador autoregulable amb desgel
Disponibilitat de colors.
Consum en W entre: 500-600
Capacitat litres: 1300l +/- 100l.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Dimensions internes: ample 1310 mm x fons 695 mm x alçada 1390 mm. +/-10mm
Dimensions externes: ample 1450 mm x fons 805 mm x alçada 2010 mm. +/-10mm
Haurà de ser compatible amb les instal·lacions de l'hospital.
Es concretarà dimensions en visita tècnica desprès de licitació.
Especificar el pes d'equip per a comprovar la tolerància del lloc d'ubicació.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P(10): Punts màxim del criteri | 10
Criteri mediambiental. La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà l’impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida, acreditat mitjançant la presentació d’una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part independent i elaborada d’acord amb la norma ISO 14025, basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzada segons les normes ISO 14040 i ISO 14044 o equivalent. L’ACV haurà de cobrir, com a mínim, les etapes del cicle de vida rellevants per al producte objecte del contracte, de conformitat amb les Regles de Categoria de Producte (PCR) aplicables, que inclouran: Obtenció i processament de matèries primeres Fabricació Transport i distribució Ús i manteniment, quan sigui aplicable Final de vida del producte Presentació de: Declaració Ambiental de Producte: 20 punts Presentació Norma ISO 14025 : 15 punts Presentar certificació oficial del cicle de vida del producte: 10 punts Presentar certificació de la empenta de carboni durant l'ús : 5 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts | 20
Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 7 punts. Si compleix: 7 punts No compleix: 0 punts | 7
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís. La puntuació d’aquest criteri serà de 1,5 punts. Si compleix: 1,5 punts No compleix: 0 punts | 1.5
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís. La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 1,5 punts. En 20 dies: 1,5 punts De 21 a 25 dies: 1 punt De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts | 1.5
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 4
LOT 4: Bressol per pacients crítcs amb bàscula integrada
Definició |  | ÍNDEX
Llit pediàtric elèctric per a UCI en quatre (4) seccions,amb bàscula intengrada ajustable en alçada amb trendelemburg i antitrendelemburg
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Llit pediàtric per a UCI, accionament elèctric, articulat en quatre (4) seccions.
Funció Trendelemburg i Anti-trendelenburg entre 14° a 18°
Regulació elèctrica de l’alçada de la plataforma base amb columnes telescòpiques d’alta resistència.
Estructura en material metàl·lic robust i amb tractament anticorrosiu Epoxi.
Llit radiotransparent en laminat d'alta pressió (HPL)
Palanca d'activació posició reanimació cardio pulmonar (RCP) manual als dos costats del llit
Barra lateral normalitzada per a la subjecció de dispositius
Cantells arrodonits
Capçal i peuer extraïbles i transparents.
Comandament d'activament de funcions.
Quatre (4) rodes antiestàtiques de 15mm Ø +/- 1 mm que permetin ser bloquejades simultaniament
Matalàs:
· Matalàs antiescares de poliuretà d'alta densitat mínim 40 Kg/m³ amb permeabilitat a l'aire.
· Amb funda impermeable, antialèrgic, lavable i ignifuga, classe 1IM. Aportar certificació
· Gruix del matalàs entre 8-13 cm
Bàscula integrada: · Sistema de pesatge integrat al bressol amb 4 sensors interns que garanteixin el pes correcte en qualsevol possició del llit. · Pantalla fàcilment visible · Funció TARA. Visualització i bloqueig de TARA · Funció d’afegir o treure pes (Control de la càrrega) · Funció d'apagat automàtic · Pesatge màxim de 160Kg +/- 10KG i mínim de 1Kg. Avís sonor sonor de pes mínim/ màxim. · Panelll de control senzill i intuïtiu
Baranes: Baranes laterals de material transparent amb regulació manual i mecanisme de bloqueig semiautomàtic. · Fabricades en polimetilmetacrilat (PMMA) · De color transparent · Abatibles amb mecanísme semiaautomàtic.
Comandaments: Fàcils i intuïtius. · Ha de poder inclinar el respatller · Ha de poder inclinar la part superior de les cames · Ha de poder movilitzar en alçada el bressol · Ha de poder fer el moviments de Trendelenburg i Anti-trendelenburg · Ha de tenir sistema de bloqueig de funcions no necessaries pel pacient · Ha de poder presentar una posició totalment horitzontal i d'alçada mínima en cas d'aturada cardíaca del pacient
Accessoris: · Barra porta-sèrums amb 4 ganxos · Ancoratge per a bombona d’oxigen · Safata de suport per a monitor
Motors: Ha de tenir com a mínim quatre (4) motors elèctrics per poder realitzar les funcions: 1 motor per accionar el resptaller 1 motor per regulació de la secció de cames 2 motors per la regulació d'alçada
Ha de disposar de bateria d'emergència amb autonomia com a mínim de 10 cicles complerts. Un cop s'activi el llit no ha de perdre cap funció.
Manteniment: materials aptes per a neteja amb productes desinfectants habituals, amb resistència a taques i desgast.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclós.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Dimensions totals: 1580 x 940mm +/-10mm
Dimensions llit: 1320 x 660 x 85mm +/-10mm
Alçada màxima: 865 mm +/-10mm
Alçada mínima: 630 mm +/-10mm
Carga màxima: 95Kg +/- 10Kg
Pes màxim pacient: 75kg +/-10Kg
Pes total: 120 kg +/-10Kg
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100 | Puntuació
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P(10): Punts màxim del criteri | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Bressol de reposició, si no es resol l’avaria en un termini de 24 h, transport i posta en marxa. La puntuació d’aquest criteri serà de 3 punts. Si compleix: 3 punts No compleix: 0 punts | 3
Compleix norma IEC EN 60601-1 o similar: requisits generals de seguretat bàsica i funcionament essencial dels equips electromèdics. Es valorarà el seu compliment mitjançant l’aportació de certificat o declaració de conformitat vigent. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Criteri mediambiental. Es valorarà la implantació per part del fabricant d'un sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001 o equivalent, que garanteixi el control i la minimització de l'impacte ambiental derivat dels processos de fabricació de l'equipament ofert, alineat amb els principis d'eficiència en l'ús de recursos i reducció de l'impacte ambiental conforme a l'enfocament de cost del cicle de vida. La puntuació d’aquest criteri serà de 7 punts. Certificació ISO 14001 vigent o equivalent, totalment implementada i operativa: 7 punts Sistema de gestió ambiental implantat segons ISO 14001 o normes equivalents, en tràmit de certificació formal: 5 punts No té ISO 14001 ni norma equivalent, ni s'ha sol·licitat certificació formal: 0 punts | 7
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació
1.6 MOSTRES
Si