## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2026-629 | Subministrament d'un equip d'elastografia hepàtica per l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Equip per mesurar la fibrosi hepàtica VdC | 1270180700 | Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb guiatge | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1270180700
1270180700 | Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb guiatge
SCS-2026-629 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Aparell per a determinar, de forma no invasiva, la fibrosi amb mesura de rigidesa hepàtica amb elastografia de transició per vibració controlada i esteatosi mitjançant el paràmetre d'atenuació controlada, amb tècniques combinades d'ultrasons i sistema de guiatge
Cal adjuntar Product Data
Cal adjuntar marcat CE
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 23
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Equip portàtil amb pantalla de visualització tàctil de 10'', com a mínim, teclat i dues sondes
2 | L'equip ha de mostrar les mesures de rigidesa hepàtica expressades en kPa i la quantificació de l'esteatosi hepàtica en dB/m. Les mesures han de ser obtingudes utilitzant elastografia de transició per vibració controlada.
3 | L'equip ha de poder calcular el rigidesa hepàtica amb una freqüència controlada
4 | Ha de poder disposar de les següents funcions i mesures de control:
5 | — Indicador de pressió de les sondes
6 | — Rebuig automàtic de mesures invàlides per la rigidesa hepàtica
7 | — Orientació a l'operador per a la localització del fetge
8 | — Paràmetres de la variabilitat entre les diferents mesures: rang interquartílic (IQR) de la rigidesa hepàtica mitjana, la desviació estàndard (SD) per a les mesures d'esteatosi per garantir que la qualitat de l'examen es pugui avaluar fàcilment.
9 | — L'equip ha de disposar de paràmetres prefixats automatitzats per a la mesura optimitzada de profunditat
10 | L'equip haurà de ser capaç de proveir una guia dinàmica sobre el tipus de transductor utilitzat en funció del tipus de cos del pacient
11 | Les guies d'interpretació han d'estar validades per a les etiologies/causes hepàtiques més comunes de les malalties hepàtiques. Aquestes directrius han d'estar recolzades per evidència clínica i s'han d'actualitzar periòdicament en conseqüència
12 | Indicar si hi ha contraindicacions per a l'ús de l'equip amb determinats pacients, implants d'equips mèdics, escaneig durant l'embaràs, etc. Cal aportar els certificats del fabricant que ho corroborin
13 | L'equip ha de tenir una autonomia de la bateria (recarregable). Indicar temps d'autonomia
14 | Ha d'incorporar les connexions següents:
15 | —Ethernet
16 | —2 ports USB
17 | —2 connectors independents per a sondes
18 | Ha d'incloure les següents sondes:
19 | —1 sonda de 3,5 MHz per a profunditats entre 25 i 65 mm
20 | —1 sonda de 2,5 MHz per a profunditats entre 35 i 75 mm
21 | Possibilitat de treballar amb xarxa i bateria
Programari de processament de dades:
22 | El programari incorporat a l'equip ha d'indicar:
23 | — La rigidesa (Elasticitat)
24 | —IQR
25 | —EC i mesures vàlides
26 | Cal indicar el rang de mesura de la rigidesa i de l'esteatosi
27 | Ha de permetre l'emmagatzematge d'un mínim de 10 exploracions
28 | Connexió al HIS de l’Hospital
29 | Standard DICOM 3.0 Worklist i Storage. Incloure Dicom Conformance Statement
30 | L'equip ha de poder exportar dades en diferents formats (PDF, .xls, .jpg etc.)
Característiques a valorar
31 | Màxima compacitat de l'equip | E | 5
32 | Mínim pes de l'equip | E | 5
33 | Màxima autonomia de la bateria | FTA | 3
34 | Amplitud del rang de l'elastografia (kpa) | FTA | 5
35 | Amplitud del rang de l'esteatosi (db/m) | FTA | 5
| 1.2. Accessoris |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
36 | Suport per a les sondes
37 | Tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
38 | Ha d'incloure una dotació inicial de fungible
Característiques a valorar
39 | Possibilitat d'incorporar-hi impressora | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
40 | Calibració i revisió anual de les 2 sondes i de l'equip
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Ergonomia | E
Anar al full Annex B