## LOT 1
Subministrament d'equipament de diagnòstic per al Servei d'Otorrino del Consorci Sanitari Integral
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
LOT 1: RINOMETRE I RINOMANOMETRE
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Rinometre
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Funcionalitat
Mesures no invasives, ràpides i precises mitjançant emissió sonora
Comparacions pre i postoperatòries amb resultats gràfics i numèrics
Sondes
Incloure sonda estàndard de 12 cm
Àrea mesura sonda estàndard: 0,1–20 cm²
Exactitud volum 0–5 cm: ±2%; >5 cm: ±5%
Software
Software amb càlcul de 2 àrees mínimes i 3 volums
Característiques físiques
Pes màxim: 2 kg
Dimensions màximes: 30 × 9 × 30 cm
Normativa i seguretat
Marcatge CE Classe IIa
Compliment norma BS EN 60601
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Rinomanometre
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Característiques generals
Programa senzill d'utilitzar, basat en Windows
Mesures no invasives ràpides i precises
Comparacions pre i postoperatòries
Presentació gràfica i numèrica dels resultats
Compatible amb PC propi
Integrable en un sistema d'exploració nasal (rinòmetre, rinomanòmetre i base de dades)
Tecnologia avançada amb opcions d'ampliació
Compliment de normes internacionals de seguretat i funcionament
Funcionalitats de mesura
Calcula la resistència de la via nasal mesurant flux i pressió
Obtenció de gràfic Broms i gràfic estàndard
Càlcul del coeficient de Rohrer
Càlcul de l'angle de Broms segons corbes resultants
Especificacions tècniques
Rang de pressió: ±800 Pa
Rang de flux: ±800 cc/s
Precisió: ±2%
Mida màxima: 30 x 9 x 30 cm
Pes màxim: 2 kg
Seguretat elèctrica: BS EN 60601
Modes i càlculs
Mesures: resistència anterior activa
Mesures: resistència posterior activa
Càlculs: Standard / Broms / Rohrer
| Integració de software | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Els equips hauran de funcionar sota una mateixa aplicació de software (entorn únic), no admetent-se solucions basades en programes independents amb integracions externes.

## LOT 2
Subministrament d'equipament de diagnòstic per al Servei d'Otorrino del Consorci Sanitari Integral
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
LOT 2: IMPEDIANCIOMETRE
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Impedianciòmetre
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Impedanciòmetre / timpanòmetre de taula per a ús clínic en consultes d’otorrinolaringologia o gabinets d’audiologia.
Haurà de permetre, com a mínim, la realització de: - Timpanometria amb to de sonda de 226 Hz - Proves de reflexos acústics com a mínim en mode ipsilateral.
L’equip haurà de disposar d’un rang de pressió clínicament adequat, com a mínim dins l’interval aproximat de -400 daPa a +200 daPa o superior.
Haurà de disposar de mesura de: - Pressió de l’oïda mitjana - Volum equivalent del conducte auditiu - Compliància / admitància.
Rang de volum aprox. de 0,0 ml a 6,0 ml i rang de compliància aprox. de 0,1 ml a 8,0 ml a 226 Hz.
Freqüències de reflexos acústics d'almenys 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
Haurà d’incorporar sonda manual ergonòmica per a la realització de les proves.
Pantalla integrada per a visualització de corbes, resultats i paràmetres d’exploració.
L’equip s’haurà de subministrar amb els accessoris necessaris per al seu funcionament immediat, incloent com a mínim: - Sonda - Joc inicial de tips/adaptadors - Cablejat d'alimentació - Manuals d'ús