## Fitxa
| Llit elèctric d'hospitalització |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les.
| EMPRESA |  |  |  |  | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament | Cal revisar que les caselles K6 i L6 reflecteixin el text i punts tipus i les M6 i N6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles O6 i P6 reflecteixin el text i punts tipus i les Q6 i R6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles S6 i T6 reflecteixin el text i punts tipus i les U6 i V6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles W6 i X6 reflecteixin el text i punts tipus i les Y6 i Z6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AA6 i AB6 reflecteixin el text i punts tipus i les AC6 i AD6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AE6 i AF6 reflecteixin el text i punts tipus i les AG6 i AH6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AI6 i AJ6 reflecteixin el text i punts tipus i les AK6 i AL6 les valoracions.
NIF
| Correu electrònic |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observa. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 11Subtotal | 11Caractec | 12Tecniques | 12Maxim | 12Subtotal | 12Caractec | 13Tecniques | 13Maxim | 13Subtotal | 13Caractec | 14Tecniques | 14Maxim | 14Subtotal | 14Caractec | 15Tecniques | 15Maxim | 15Subtotal | 15Caractec | ST | Màxim ST | Total ST | Text ST | MT | Màxim MT | Total MT | Text MT
Marca
Model
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques. les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses | 0 | #REF! | Text característiques 1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Llits elèctrics per a pacient d'hospitalització, de 4 seccions amb baranes plegables, alçada variable i múltiples posicions de repòs
| Prestacions tècniques i funcionals | CONTESTARI SI O NO | Indicar on es troba la informació en la documentació presentada
| 1.1. Característiques tècniques. les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses |  |  | #REF! | Text característiques 1.
1 | Certificació per Organisme de Certificació acreditat sobre el compliment de la normativa europea IEC 60601-2-52 sobre seguretat bàsica i funcionament essencial dels llits d’hospitalització.
2 | Llit elèctric en tots els seus moviments de regulació d’alçada i inclinació de seccions
3 | Alarma llit no frenat quan s'endolla a la xarxa.
4 | Bateria per a moviments d’emergència amb carregador incorporat recarregable a través de la xarxa elèctrica.
5 | Llum nocturna de projecció sota llit per a orientació del pacient. Indicador amb canvi de color en la posició més baixa.
6 | Estructura fabricada en acer i recoberta d'epòxid d’alta qualitat.
7 | Dimensions exteriors totals del llit amb baranes incloses: [200-222] cm de llarg x [90-99,5] cm d’ample.
8 | Mínim 6 suports per a col·locació de dispositius de subjecció mecànica que acompanyin el moviment d’articulació del llit.
9 | Raïls per a accessoris sota barana i ganxos per penjar bosses
10 | Suports per a contenció mecànics accessibles sense aixecar matalàs a tots dos costats del llit
11 | Para-xocs i/o zones protectores a les cantonades del llit.
12 | Panells de capçal i peuer fabricats en plàstic resistent a cops i robustos. Extraibles sense eines. Poden utilitzar-se per empènyer el llit mitjançant punts ergonòmics
13 | 4 rodes de 150 mm de diàmetre amb mecanisme de fre centralitzat en pedals de roda davant i darrera. 3 posicions del fre: fre total, lliure total, moviment recte direccional amb la 5ena roda
14 | 4 suports a les cantonades del llit per a la col·locació de pal porta-sèrums.
15 | Capacitat de càrrega màxima de treball certificada de mínim 250 Kg en tots els seus moviments.
16 | Mecanisme elèctric de Trendelenburg i antitrendelemburg de com a mínim +/- [13-18]º. Indicador de l'angle.
17 | Inclinació del respatller de mínim [0-70]º.
18 | Alçada mínima des de la superfície del somier al terra inclosa en el següent rang 40 cm o inferior.
19 | Alçada màxima des de la superfície del somier al terra inclosa en el següent rang: [75-90] cm.
20 | Posició de RCP.
21 | Superfície del somier en material resistent a l'impacte constituïda per 4 seccions (respatller, maluc, cames i peus)
22 | Barana partida. Fabricada en plàstic Polipropilè entorn tot el perímetre del llit.
23 | Alçada de la barana de ≥23 cm un cop col·locat el matalàs corresponent per assegurar la seguretat del pacient enllitat.
24 | Comandament d’infermeria integrat en les baranes. Ha d’incloure funció amb sol botó de: RCP i Trendelenburg d’emergència, cancel·lació parcial/ total de moviments, cadira cardíaca, respatller, cames i regulació d’alçada.
25 | Comandament pacient integrat en la part superior de les baranes accessible al pacient. Únicament amb les funcions bàsiques: ajust de respatller, ajust de cames, ajust respatller i cames en sincronisme, ajust alçada
26 | Matalàs viscoelàstic amb dimensions del matalàs corresponents a les mides del somier, amb un gruix de ≥14 cm.
27 | Funda del matalàs impermeable, hipoal·lèrgena, transpirable, ignífuga, bacteriostàtica, antiàcars i fungistàtica. Ha de permetre la neteja intensiva amb desinfectants. Amb cremallera amb solapa de protecció i lliure de làtex.
28 | Extensió de llit manual en 20 i 30 cm sense l'ús d'eines
29 | Pal de sèrum amb 4 ganxos metàl·lics
30 | Pal incorporador extraible i triangle

## Criteris (hidden)
NÚMERO EXPEDIENT: CS/AH02/1101345354/24/PSS
OBJECTE: Subministrament de butaques d'exploració
EMPRESA:
NIF:
*Nomès emplenar camps en groc
Criteris Judici de valor
Facilitat d'us, maniobrabilitat i canvis de posició | 10
Ergonomia, volum ocupat | 10
Facilitat de neteja, confort i robustesa | 5
Criteris Objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa:
CRITERIS TÈCNICS | 10
Condicions de manteniment en el període de garantia
Servei tècnic i manteniment durant el període de garantia | 4
Horaris | 0.5 | horari
Temps de resposta | 0.5 | hores
Temps de reparació | 0.5 | hores
Temps d'entrega de recanvis | 0.5 | hores
Substitució en cas d'avaria | 2 | Definitiva/temporal/No
Condicions de manteniment fora de garantia
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia o exclusions | 1
Cost de manteniment correctiu €/h, (sense IVA). | 1 | €/h (S/IVA)
Cost desplaçament S/IVA |  | €/desplaçament (S/IVA)
Cost dietes S/IVA |  | €/dietes (S/IVA)
Relació de recanvis principals valorats econòmicament (sense IVA) | 5
Baranes | 1 | preu unitari S/IVA
Rodes | 1 | preu unitari S/IVA
Reguladors finals de carrera | 1 | preu unitari S/IVA
Bateria | 0.5 | preu unitari S/IVA
Centraleta de control | 0.5 | preu unitari S/IVA
Comandament | 0.5 | preu unitari S/IVA
Motor columna d'elevació | 0.5 | preu unitari S/IVA
CRITERIS ECÒNOMICS | 65
Oferta econòmica | 60 | Import unitari S/IVA
Ampliació de garantia | 5 | anys totals de garantia
| QTT | Import total ofertat Sense /IVA | Import total ofertat Amb /IVA
Llit fixe | 1 | 0 | 0
Llit amb rodes | 16 | 0 | 0
*Els criteris valorables ofertats s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.