## LOT UNIC
Subministrament d'una cabina de fototerapia per l'Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Cabina de fototerapia
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Cabina de fototerapia de cos sencer UVA i UVB
Microprocessador amb control i ajustament continuo de diferents variables
Tubs d'irradiació en posició vertical i disposats de tal manera que permetin una irradiació uniforme i homegenia pel tractament del cos sencer
Equipada amb un sistema d'irradiació combinada d'almenys 40 tubs (20 tubs d'UVA i 20 tubs d'UVB TL01), 120 W, amb una longitut mínima de 180cm
Potencia luminica regulable de 2,5 a 5 kW aproximadament
Control de dosis amb selector de dosi en J/cm² i programable per PC.
Sistema de ventilació del pacient
Sistema de ventilació pel refredament dels llums
Sensors UV per la mesura de radiació UVA i UVB darrera dels tubs per evitar la interferencia dels pacients en el camp de medició
Ha de disposar de mecanismes de seguretat per la desconexió automàtica dels irradiadors, ja sigui per obertura de la porta, o un dispositiu que el pugui accionar el propi pacient des de l'interior
Espai mínim interior lliure de 200x80x70 cm
2 barres interiors de subjecció pel pacient per una major estabilitat d'aquest
Pantalla tàctil amb indicador de temps d'exposició restant al menys de 7"
La pantalla tàctil integrada a la cabina ha de poder utilitzar-se de forma manual per introduir la dosi en cas de necessitat.
Porta de dues fulles
Control automàtic d'hores de funcionament dels tubs
Ha d'incorporar un Software per la gestió de la base de dades dels pacients instal.lat en un PC extern
Ha d'incloure 5 ulleres de protecció UV per a pacients i 2 ulleres de gràndaria gran per a professionals que apliquen la teràpia
Plataforma extraible per facilitar l'acces a pacients amb cadira de rodes.