## lot 1
EXP.: 2026-81 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA - LOT 1
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
7 | • Memòria interna amb capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 3 GB.
7 | • Memòria per a com a mínim 8 hores de registre (incloent àudio real).
3 | • Port de comunicació a PC per USG d’alta velocitat.
4 | • Alimentació per bateria 1.5v o per piles AA/AAA estàndard o recarregable.
4 | • Interfase Bluetooth per a senyals externes.
7 | • Dimensions de com a màxim 100 mm de llarg. Aplica un marge de tolerància de +/-5%.
7 | • Pes de com a màxim 100 gr. Aplica un marge de tolerància de +/-5%.
3 | • Software lliure de llicència per a instal·lar en PC compatible amb Windows 10 i 11. El software de lectura dels estudis ha de estar disponible com a mínim en tres ordinadors (Hospital de dia, Consulta externa i seu Plató). Per tant, l’Hospital ha de disposar de les llicències i connectivitat corresponents.
4 | • Ha de disposar dels següents canals requerits:
7 | oFlux aeri:
4 | • Termopar, cànula nasal o diferencial de pressió en mascareta (s’admetrà qualsevol de les 3 opcions).
3 | • Pneumotacògraf amb sensor diferencial integrat.
7 | oOximetria:
4 | • Registre de SpO₂, pols i PTT.
7 | oPosició i activitat:
3 | • A través de sensor acceleròmetre de com a màxim 3 eixos.
7 | oCanals auxiliars:
7 | • Com a mínim 2 canals AC per ECG/EMG/EEG/EOG.
7 | • Ha de permetre l’anàlisi del que s’exposa a continuació:
3 | oHa de disposar d’algoritmes d’anàlisi segons AASM adults i pediàtrics.
4 | oHa de disposar d’informes exportables en Word/PDF/HTML, amb plantilles 100% editables.
7 | oHa de disposar de motor de macroinstruccions per automatitzar diagnòstics i comentaris.
3 | oHa de disposar de base de dades integrada per gestió longitudinal de pacients.
7 | oHa de disposar d’anàlisis del càlcul de la càrrega hipòxica (hypoxic burden) per mesurar la gravetat de l'apnea obstructiva del son (AOS).
3 | • Els equips hauran de permetre la integració amb SAP, havent de complir els següents requeriments:
4 | oLa comunicació s’haurà de realitzar mitjançant HL7.
7 | oLa transmissió de dades haurà de garantir la comunicació segura mitjançant protocol HTTPS.