## lot 2
EXP.: 2026-81 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA - LOT 2
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
7 | • Sistema PSG (Polisomnografia) amb doble mode: ambulatòria i monitorització en temps real.
7 | • Mòdul portàtil amb transmissió sense fil al PC d’adquisició.
3 | • Pantalla digital per configuració i verificació de senyal.
4 | • Integració completa amb software i llicència per tablet.
4 | • Compliment complet de AASM per canals EEG, EOG, EMG i respiratoris.
7 | • Ha de disposar dels següents canals requerits:
3 | oEG/EOG: 10 canals com a mínim.
4 | oEMG mentó: 3 canals com a mínim.
7 | oBipolars: 4 canals (ECG, termistor Oximetria inalàmbrica: 3 canals com a mínim).
4 | oPressió: 2 canals (flux + ronquido) com a mínim.
3 | oBandes RIP (Pletismografia d'Inductància Respiratòria): 4 canals (toràcica, abdominal, sumatori, flux cànula+termistor) com a mínim.
7 | oAcceleròmetre: 2 canals com a mínim.
4 | oMicròfon: 2 canals com a mínim.
7 | oLlum i esdeveniments: 2 canals com a mínim.
3 | oFins a 2 dispositius inalàmbrics addicionals com a mínim.
7 | oFins a 10 canals DC per integració de dispositius externs com a mínim.
7 | • Funcionalitats avançades:
7 | oHa de permetre integració de vídeo sincronitzat via TCP/IP.
3 | oHa de permetre configuració i biocalibració des de la tablet.
7 | oHa de disposar d’anàlisi de freqüència EMG per diagnòstic de bruxisme.
3 | oHa de permetre comunicació amb CPAP, capnògrafs i altres dispositius Bluetooth.
7 | oHa de disposar d’anàlisis del càlcul de la carrega hipòxica (hypoxic burden) per mesurar la gravetat de l'apnea obstructiva del son (AOS).
3 | • Els equips hauran de permetre la integració amb SAP, havent de complir els següents requeriments:
4 | oLa comunicació s’haurà de realitzar mitjançant HL7.
4 | La transmissió de dades haurà de garantir la comunicació segura mitjançant protocol HTTPS.