## lot únic
EXP.: 2026-134 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Rentadora termodesinfectadora
3 | - Equip d’acord amb la ISO 15883-1, 2, 5 i marcat CE d’acord amb la normativa. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.°178/2002 y el Reglamento (CE) n.° 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
4 | - Dimensions màximes externes de l’equip aproximades de 660x710x1980 mm, amb capacitat de neteja, desinfecció, i assecat d’instrumental quirúrgic, instrumental de microcirurgia, equipament d’anestèsia, recipients de gran mida, contenidors, biberons, utensilis, i instrumental del robot DA VINCI. Aplica un marge de tolerància a les mesures establertes de +/-5%
7 | - S’haurà de presentar certificat de compatibilitat emès pel fabricant pel que fa l'adequació dels equips per la neteja de l’instrumental del robot DA VINCI.
7 | - Càmera de rentat fabricada en acer inoxidable, amb qualitat AISI 316 L, i cantonades rodones.
3 | - Amb una capacitat de càrrega de com a mínim en 10 nivells per a cistells DIN 1/1.
4 | - Llum a l’interior de la càmera.
7 | - Panells externs i frontals fabricats en acer inoxidable, qualitat AISI 304.
7 | - 2 portes lliscants automàtiques, amb moviment vertical en baixada, fabricades amb doble vidre. Activació del moviment sense necessitat de compressor d’aire.
7 | - Pantalla tàctil integrada de com a mínim 7 polzades. Protegida amb policarbonat d’alta resistència o material similar que garanteixi total higiene i protecció. Ha de permetre la monitorització i configuració de com a mínim els següents paràmetres: el progrés de cicle, la data, l’hora, el cicle de rentat, la fase, els missatges d’error, el temps restant per a la finalització del cicle, la Tª de càmera i la finalització del cicle.
3 | - Drenatge total de l’aigua entre les fases del cicle.
4 | - Control automàtic de la pressió de rentat.
3 | - Conduccions internes fabricades en acer inoxidable o material similar, sense angles morts a fi d’evitar l’acumulació de l’aigua.
4 | - Amb ports de validació pels tests termomètrics.
7 | - Amb sistema de termodesinfecció de fins a 93ºC per complir amb l’estàndard valor Ao, d’acord amb la EN ISO 15883-1,2.
7 | - Dosificació de químics mitjançant com a mínim 2 bombes dosificadores amb fluxòmetres incorporats.
3 | - 2 presses d’aigua incloses, una per aigua descalcificada i l’altra per a desmineralitzada.
7 | - Filtre HEPA H14 inclòs.
7 | - L’equip haurà de permetre la descàrrega dels cicles de rentat, alarmes i altres registres operatius mitjançant un port USB o similar però sense necessitat de connexió a la xarxa del Hospital ni de programari addicional.
3 | - Accés a manteniment accessible.
4 | - Cicle estàndard per al rentat d’instrumental amb fase de Pre-rentat, rentat, esbandit, termodesinfecció i assecament amb temps total de procés no superior a 60 minutos Els equips han d’incloure:
7 | o Impressora tèrmica integrada.
7 | o Condensador de vapor amb sistema de recuperació d’aigua i energia.
3 | o Bomba de desguàs.
4 | o Rack flexible de mínim 5 nivells, desmuntable en tots els seus nivells. Accessibilitat total que permeti la carrega pels 4 costats.
7 | o 2 Carros de càrrega de manual que incorporin sistema d’ancoratge a la rentadora i bloqueig de rack. El carro ha d’estar dotat de 4 rodes i com a mínim dues d’elles amb frens. El carro ha de tenir una alçada regulable.
7 | S’haurà de contemplar en el moment de la instal·lació el tancament en acer inoxidable al voltant de tot el perímetre dels equips així com l’accessibilitat pel seu manteniment.