## Ecograf reumatologia
Equip de mapeig corporal
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Unitat de mapeig corporal per obtenir imatges d'alta resolució. Cal adjuntar el product data
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Puntuació màxima | Índex documental
| Característiques tècniques i funcionals |  | 52
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | L'equip ha d'incorporar els següents components com a mínim: - Càmera de dermatoscòpia - Càmera corporal - Carro de grau mèdic - Pantalla de visualització | SI
2 | Les dimensions aproximades de la base de l'equip han de ser de maxim 80x70cm, ja que per dimensions de la sala no es podria treballar amb un equip més gran. | SI
3 | En cas de noves actualitzacions de hardware o software des del dia de la oferta fins al dia de la posada en marxa de l'equip, el licitador es compromet a incorporar-les en la oferta sense cost per a l'Hospital. | SI
1.1. Càmera de dermatoscòpia
4 | Càmera de vídeo de dermatoscòpia a color amb resolució mínima FULL HD. S'ha de poder controlar per software i ha d'estar dissenyada per a la captura d'imatges tant en dermatoscòpia com a fotografia clínica macro. | SI
5 | La càmera ha de tenir un mínim de x60 augments | SI
6 | Capacitat de captura d'imatges i/o gravació de seqüències de vídeo | SI
7 | Sistema amb doble sistema d'il·luminació LED polaritzat i no polaritzat per a aconseguir imatges dermatològiques completes, tant de la superfície com de la part més profunda, per a poder detectar qualsevol alteració cutània. | SI
8 | La lent dermatoscòpia ha de ser desmuntable, per a poder utilitzar-la de forma manual | SI
9 | L'equip ha de poder utilitzar tubs de contacte amb el pacient i han d'assegurar la seguretat del pacient, sigui mitjançant tubs d'un sol ús o bé especifiqui els mètodes adients de neteja (esterilització o equivalent) | SI
10 | Sistema d'il·luminació tipus flaix de descàrrega amb gas Xenó o LED, per a imatges d'alta qualitat | SI
Característiques a valorar
11 | Capacitat d'inclusió d'una lent d'ultra alta magnificació a color (no inclosa) |  | 5
12 | La càmera de dermatoscòpia disposa d'enfocament automàtic |  | 5
13 | Inclusió d'un distanciador per a la càmera per a poder capturar imatges a diferents distàncies |  | 3
14 | Disparador incorporat al mànec de la càmera per a una millor comoditat de l'operador. |  | 3
15 | La càmera disposa de més augments dels requerits |  | 4
16 | Sistema d'il·luminació tipus flaix de descàrrega amb gas Xenó per a més potència |  | 3
1.2. Càmera corporal
17 | Càmera per a capturar imatges generals del pacient per a mapeig corporal. Ha de tenir un mínim de 13 Megapíxels | SI
18 | L'adjudicatari ha d'incloure la tela tèxtil a col·locar darrera del pacient. Aquest tèxtil ha de ser antireflectant | SI
Característiques a valorar
19 | La càmera disposa d'un distanciador làser per al posicionament del pacient |  | 3
20 | La càmera disposa de més Megapíxels dels mínims requerits |  | 3
21 | La càmera disposa d'un sensor tipus Full frame per aconseguir imatges d'alta qualitat en temps curts |  | 4
1.3. Carro
22 | Carro mèdic amb calaix demmagatzematge i rodes de goma antiestàtiques. | SI
23 | El carro ha d'incorporar un PC amb la seva pantalla. La pantalla del PC ha de ser de 24" 4K com a mínim per a la visualització d'imatges | SI
1.4. Software
24 | Sistema informàtic de grau mèdic. L'equip ha d'incloure el programari necessari per a realitzar les proves de dermatoscòpia digital | SI
25 | Sistema de mapeig corporal automatitzat guiat per software. Ha de permetre identificar i marcar fàcil i ràpid totes les lesions del cos del pacient. | SI
26 | El software incorpora un sistema de seguretat (tipus backup o similar) per assegurar que no hi ha pèrdua d'informació en cas d'averia | SI
27 | Ha de permetre visualitzar i classificar de forma ordenada les lesions detectades. | SI
28 | Ha d'incloure un sistema de detecció de lesions noves, modificades i no alterades en el seguiment de pacients | SI
29 | L'equip ha de disposar de capacitat d'incloure sistemes d'intel·ligència artificial (IA) per al processament de dades. L'equip inclou una llicència del software de IA durant un període de 12 mesos. | SI
30 | L'equip ha de disposar d'una capacitat d'emmagatzematge interna de mínim 1 TB per a poder emmagatzemar estudis | SI
Característiques a valorar
31 | L'equip inclou un software d'avaluació automatitzat per a pacients amb Psoriasi (PASI) |  | 3
32 | Permet el processament d'imatges en format RAW per a màxima qualitat i fidelitat diagnòstica. |  | 3
33 | L'equip disposa de més capacitat d'emmagatzematge de la mínima requerida |  | 3
34 | L'equip disposa de la certificació MDR a més de la CE |  | 2
1.5. Integració
35 | S'ha de garantir la transmissió total de totes les dades i imatges emmagatzemades a l'equip actual (Fotofinder 2007 BodyScan Pro) per a assegurar un correcte seguiment dels pacients actuals. | SI
36 | L'equip ha de permetre la integració via HL7 amb el HIS de l'hospital per a poder importar la llista de treball i enviar un informe resum a la història clinica del pacient | SI
37 | L'empresa haurà de gestionar amb el departament d'informàtica de l'hospital la integració de l'equip. Queden incloses totes les reunions, visites o qualsevol altre necessitat per a assegurar una correcta integració. | SI
38 | Possibilitat de visualització remota mitjançant llicència visor. Incloure 3 llicències de visió a instal·lar en els PCs dels metges del servei de dermatologia. | SI
Característiques a valorar
39 | Incloure un certificat del fabricant de l'equip presentat assegurant la transmissió total de les dades de l'equip actual al nou |  | 8
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Puntuació màxima | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
40 | Veure PPT Condicions de garantia, reposició i formació | SI
41 | Veure PPT Condicions d'instal·lació | SI