## Sobre UNIC - criteris tècnics
[5 empty] | Valor alt | (Preu de l'oferta * Màxim de punts de l'apartat) / ofertra més alta
[5 empty] | Valor baix | (Oferta més baixa * Màxim de punts de l'apartat) / Preu de l'oferta
EXPEDIENT 26SM0416: RESPIRADOR ANESTÈSIA
Dades que el licitador ha de complimentar:
Característiques Tècniques Puntuables | Puntuació màxima | Valor alt | Valor baix | Forma puntuació | Manual | Pàgina |  | Puntuació
LOT IN0377 - Respirador d'anestèsia
Ventilador electrònic amb capacitat de funcionar sense gas motriu per al seu funcionament tipus turbina. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Ventilador electrònic amb capacitat de funcionar amb aire ambient en casos d’emergència amb fallida de subministrament de central de gasos i absència d’ampolles de reserva. | 8 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sistema de ventilació manual d’emergència en situació d’equip apagat amb possibilitat d’administrar agent halogenat. | 8 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Eines de predicció de l’agent halogenador i FiO2. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sistema d’escalfament actiu real (independent de l’escalfament passiu que pugui generar la reacció de la cal sodada), el qual es pugui activar o desactivar, durant la teràpia, des de la pantalla tàctil del respirador. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Sistema d’auto-neteja automatitzat del sistema pacient, podent activar-se en procediments entre pacient i pacient o al final de la jornada laboral. | 8 |  |  | Si ho compleix 8 punts. Si no ho compleix 0 punts
Flux inspiratori superior a 180 L/min. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Volum Tidal seleccionable superior a 1500 ml. en model volumètric. | 6 |  |  | Si ho compleix 6 punts. Si no ho compleix 0 punts
| 50 | [5 empty] | PUNTUACIÓ TOTAL | 0