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Tira reactiva per al control de la teràpia anticoagulant

Estèril

Material d'un sol ús

Lliure de làtex

Segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària vigen

Certificat MDR

Apte per sang venosa, capilar o arterial 

La prova ha d'utilitzar factor tissular recombinant humà amb un ISI ≈ 1.0, complint les 

recomanacions de precisió de l'OMS

Les tires han de ser estables i s'han de poder emmagatzemar a temperatura ambient (fins a +30 °C) 

fins a la data de caducitat

El volum de sang total requerit ha de ser de 8 μL (el mínim per a la prova)

La tira reactiva ha de realitzar un Control de Qualitat automàtic i intern en cada test a través del 

mateix canal on passa la sang

Aparell per al control de la teràpia anticoagulant

Apte per sang venosa, capilar o arterial 

Memòria mínima de 1500 resultats

Bateria recargable 

Pantalla a color tàctil 

Apagat automàtic

El sistema ha d'incloure WLAN (Wi-Fi) i la funció de transferència de dades mitjançant Codi QR 

únic, evitant la necessitat de docking per enviar resultats

Lector de codi de barres per identificació de l'usuari 

La mesura de PT/INR és insensible a concentracions d'heparina no fraccionada i fraccionada fins 

a 3 UI/ml de sang, crucial per a entorns crítics

L'equip ha de ser capaç de mesurar Temps de Protrombina (PT/INR) i aPTT utilitzant les tires 

corresponents
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