## lot únic
EXP.: 2026-140 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
7 | 1- L'equip ha de tenir un sistema de software específic de control, anàlisi d'espectres i llibreria d'espectres com un patró sobre el qual comprovarà els microorganismes que ha d'identificar. Ha de ser desenvolupat pel fabricant per facilitar les compatibilitats, facilitat de producció i gestió de resultats.
11 | 2- Ha de ser compatible amb l’equip Maldi-tof amb número d’inventari H124730 per possibilitar l’activitat contínua del laboratori. La compatibilitat entre ambdós equips és necessària per obtenir la mateixa qualitat i repoducibilitat dels resultats, així com unificar formació necessària i suport tècnic.
12 | 3- Ha de ser compatible amb biblioteques pròpies (Acinetobacter, Staphylopcoccus aureus, Leptospira) i ha de tenir capacitat de generació de noves biblioteques pròpies.
13 | 4- L’equip ha de ser d’última generació.
14 | 5- Ha de disposar d’un làser d’estat sòlid per tal d’allargar la vida útil del seu ús.
15 | 6- Ha de disposar de la capacitat de treballar tant amb polaritat positiva com negativa en la ionització de les mostres.
16 | 7- La preparació del calibrador i control ha de dur-se a terme sense necessitat de fer les sembres de la soca control.
16 | 8- L'equip ha de ser de sobretaula, ocupant un espai reduït per poder adequar-lo a l'estructura del laboratori.
17 | 9- Ha de tenir un pes màxim de fins a 80 kg
18 | 10- Ha de tenir un nivell de soroll de màxim 60 dB
19 | 11- L’equip ha de poder treballar amb targetes marcades amb codis de barres. Han de ser reutilitzables i rebutjables i amb un mínim de 96 posicions . Sent aquestes posicions disponibles mentre no s’utilitzin.
20 | 12- La velocitat del làser ha de treballar com a mínim a 200Hz.
13- El sistema ha de disposar d’una metodologia validada per a la identificació de resistències a carbapenèmics i cefalosporines amb el software específic i reactius validats pel flux analític. També ha de disposar d’una llibreria per la identificació de micobateris amb un mínim de 50 espècies i una llibreria general d’espectres amb un mínim de 4.000 espècies de microorganismes.
14- Ha d’incloure un sistema informàtic d’última generació, per poder treballar correctament amb els requisits del programa d’identificació. Aquest ha de ser validat pel servei d’informàtica de l’Hospital per garantir-ne la seguretat.
15- El proveïdor ha de disposar d'un servei tècnic propi, validat pel fabricant i així poder realitzar les accions de manteniment preventiu i correctiu eficaçment.
16- L'equip ha de tenir una bomba de pre-buit de diafragma integrat al sistema i així poder mantenir sempre un mínim soroll a la zona de treball.
17- L’equip ha de disposar de marcatge CE-IVDR
18- Connexió al SIL i a la xarxa d’intranet de l’hospital.