## LOT 1 ONES DE XOC
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 1 - ONES DE XOC
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EQUIPS ONES DE XOC RADIALS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip d’ones de xoc radials amb unitat de control digital, compressor integrat una sonda radial i una sonda radial.
Sistema de seguretat amb parada automàtica davant de fallada.
Mòdul de control amb freqüencia de treball seleccionable entre 1-22Hz:
o Rang de pressió ajustable entre 1 i 5 bar.
o Programació d'impulsos per pacient
o Pantalla tàctil integrada al mòdul de control.
o Freqüència de la xarxa elèctrica: 50 - 60 Hz
o Potència nominal: 40VA.
Amb sonda radial de freqüència: 1 a 22Hz:
o pressió de treball suportada ajustable entre 1 i 5bar
o Densitat de Flux d'Energia (ED) que manté una energia constant en totes les freqüències.
o Mides (Alt x Llarg x Profund): 113 x 250 x 51 mm. aprox.
o Pes: 0,40kg màxim.
Sonda vibratòria de freqüència 1 fins a 35Hz. Pes: 0,40kg màxim.
Amb carro de transport amb 4 rodes multidireccionals que permeti transportar tot l’equip integrat.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EQUIP ONES DE XOC FOCALS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Tipus de generació de l'ona de xoc: Multigenerador d'ones de xoc focal / focal lineal piezoelèctric de doble capa.
Freqüència de funcionament variable entre 1 – 12 Hz.
Freqüència mínima de 8 Hz en tot el rang de flux d'energia que permet cada sonda.
Intensitat de funcionament variable en 29 posicions de 0,1 a 0,9 i d'1 a 20.
Mòdul de control tàctil retroil·luminat.
Diferents comptadors d'ones de xoc, amb totalitzador de dosi de flux d'energia.
Activació de polsos per polsador a la sonda i pedal.
Pedal que permeti modificar la intensitat i activació de polsos.
Sonda: posicionament manual i ergonòmic.
Sondes sense pantalla i coixinets d'acoblament fàcils de rentar mitjançant arrossegament d'aigua.
Amb programa definit de mode "Burst " i "Ramp-up".
Equip compatible amb 4 sondes focals diferents i 1 sonda focal lineal.
Amb mínim 5 milions de polsos per cada sonda i vida útil > 10 milions de polsos.
Ha d'incloure una (1) unitat de sonda FOCAL de doble capa:
o Rang de profunditat de penetració de 0 a 99 mm.
o Rang de densitat de flux d'energia de 0,027 mJ/mm² a 0,7 mJ/mm².
o Un mínim de 8 coixinets conductors biocompatibles tipus silicona de diferent penetració.
Ha d'incloure una (1) unitat de sonda FOCAL lineal
o Rang de profunditat de penetració de 0 a 30 mm.
o Rang de densitat de flux d'energia de 0,018 mJ/mm² a 0,160 mJ/mm².
o Un mínim de 5 coixinets conductors biocompatibles tipus silicona de diferent penetració.
o Amplitud lateral del volum terapèutic mínim de 46 mm.
Nivell de soroll: no superior a 65 dB(A) i nivells inferiors en mode repòs.
Mòdul de control amb suport de sondes integrat.
Mòdul de control amb atril per a tauleta.
Amb carro de transport de 8 rodes (4 d'elles amb fre) amb cistella per a instrumental i que permeti transportar tot l'equip integrat amb facilitat.

## LOT 2 RADIOFREQÜÈNCIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 2 - RADIOFREQÜÈNCIA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
3 REGENERADORS CEL·LULARS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip de radiofreqüència per al tractament de l’aparell locomotor i del sòl pelvià.
Treball en mode capacitiu i mode resistiu.
Freqüència de sortida 448 Khz. aprox.
Regulació de la potència.
Modulació automàtica de la potència fins a un 40% a 20000 Hz aprox.
Amb indicadors en pantalla d'energia en joules, de la intensitat absorbida en mA i de la resistència del circuit en ohms.
Equip classe I amb grau de protecció contra riscos elèctrics tipus BF.
Accessoris inclosos: - 1 mànec capacitiu amb mecanisme de seguretat anticaiguda d'elèctrode. - 1 mànec capacitiu recte amb mecanisme de seguretat anticaiguda d'elèctrode. - 1 mànec resistiu amb mecanisme de seguretat anticaiguda d'elèctrode. - Elèctrodes capacitius de 30, 40 i 55 mm Ø. - Elèctrodes resistius de 35 i 50 mm Ø. - 1 Comandament a distància per posar en marxa i aturar/modificarf la potència i el mode de treball. - 1 Carro amb prestatges i rodes amb fre.

## LOT 3 MAGNETOTERÀPIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 3 - MAGNETOTERÀPIA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 EQUIPS DE MAGNETOTERÀPIA AMB CAMILLA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip de magnetoteràpia amb carro i camilla amb motor.
4 sortides independents.
Solenoide de 73 cm Ø integrat a la camilla.
Solenoide de 30 cm Ø independent per a tractament de membres superiors i inferiors.
Carro amb 4 rodes, 2 amb fre.
Camilla amb moviment automatitzat amb solenoide.
Amb memòries programades per cada canal amb patologies i amb memòries lliures.
Camp magnètic continu i polsat.
Amb teràpies programades sense possibilitat de modificació.
Freqüència 50 Hz.
Mides camilla 199x62x70 cm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 EQUIPS DE MAGNETOTERÀPIA PORTÀTIL AMB TAULETA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip de magnetoteràpia portàtil amb 2 aplicadors flexibles.
Aplicador flexible de 12 solenoides de 22x37x2,5c. 1,2 kg. Amb efecte vibració
1 canal amb 2 sortides.
Freqüència de 0,5 a 100 Hz.
Intensitat del camp magnètic variable des de 5% a 100%.
LCD de llum posterior i teclat de membrana.
Temps de tractament des d'1 a 99 minuts o continu.
Amb tauleta auxiliar de 60x40x80 cm amb rodes.

## LOT 4 ELECTROTERÀPIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 4 - ELECTROTERÀPIA
1 aparato vacum
7 electroterapia
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
8 APARELLS ELECTROTERÀPIA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Amb corrents EMS, TENS, interferencials.
Amb una biblioteca de referència integral que proporciona informació sobre teràpia, tractaments i patologies.
Permet tractar i controlar a diversos pacients al mateix temps.
Monitor color 4,3”.
Mode contínu i polsat.
Freqüència d'ultrasons de 1 i 3 Mhz.
1 capçal d'ultrasons de mínim 5 cm2.
Mòdul corrents canal 1 i canal 2.
Mòdul EMG i estimulació EMG.
Modul vacum.
Mòdul làser.
Amb carro de transport amb rodes i frens que permeti transportar tot l’equip integrat
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
9 APARELLS COMBINATS D'ULTRASSONS I CORRENTS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip combinat d'ultrasons terapèutics i electroteràpia en una única unitat.
Modalitats de corrents mínimes:TENS, Interferencial, Russa, High Volt, Microcorrent, Galvànica, Diadinàmiques o equivalents.
Equip amb protocols clínics preconfigurats i possibilitat de crear i guardar protocols personalitzats
Biblioteca anatòmica integrada i guia de tractaments.
Pantalla tàctil en color.
Mode contínu i polsat.
Freqüència d'ultrasons de 1 i 3 Mhz.
1 capçal d'ultrasons de mínim 5 cm2.
Equip amb 2 canals independents d'electroteràpia.
Amb carro de transport amb rodes i frens que permeti transportar tot l’equip integrat.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
3 MICROONES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip termoteràpia profunda d’alta freqüència amb cadira.
Equip de microones per a teràpia en mode continu i Polsada.
Potència contínua mínima de 200 W o potència polsada igual o superior a 1500 W.
Amb indicadors digitals.
Freqüència mínima del generador: 2.450 i 50Mhz.
Amb rellotge de 0 a 30 minuts de desconnexió automàtica i senyal acústica.
Braç articulat ajustable.
Cable de 180 cm llarg.
Radiador circular de camp local Ø170mm.
Radiador de camp gran.
Amb rodes.

## LOT 5 TRACCIONS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 5 - TRACCIONS
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 APARELLS DE TRACCIÓ CERVICAL I LUMBAR AMB LLITERA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Unitat de tracció vertebral i lumbar mecànica amb tracció estàtica, intermitent o cíclica.
Temps de tractament, de descans i de cicles definits per usuari.
10 protocols.
Pantalla digital tàctil amb gir 270º.
Força de tracció a un màxim de 890N (90kg).
Amb llitera elèctrica de 3 seccions. Amb secció cap/esquena elevable 85º.
Amb 4 rodes multidireccionals retràctils i 4 peus.
Amb ajustament elèctric per alçada.

## LOT 6 MATERIAL CINESITERÀPIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 6 - MATERIAL DE CINESITERÀPIA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 SISTEMES ENTRENAMENT AMB SUSPENSIÓ INDIVIDUAL
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Sistema de suspensió individual amb pilotes medicinals.
Ha d'incloure:
1 suport de suspensió individual
1 suport lateral de pilotes medicinals
1 accessori per fixar emmagatzematge lateral
Amb suports
Mínim 4 pilotes medicinals de 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 kg aprox
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
11 ESPATLLERES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Mòduls de 2 espatlleres (2 cossos de 14 barres transversals)
Distancia entre barra: 10 cm aprox.
Mides fons superior: 30 cm aprox.
Mides fons inferior: 20 cm aprox.
Altura: 230 cm aprox.
Amplada total del mòdul: 180 cm aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 APARELL SUSPENSATÒRIA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparell per fer exercicis en suspensió.
Per ús freqüent i intensiu.
Ha d'incloure:
soport estàndard per sostre
Soport mans
Eslingues suport ample
Eslingues suport estret
Corda elàstrica d'alta resistència de 60cm
Agafaments
Alliberador de corda
Discs balanç
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
4 PARAL·LELES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Paral·lela de 3,5 metros de llarg.
Passamans d'acer esmaltat amb regulació d'alçada amb doble fixació.
Base metàl·lica amb petjada antilliscant de perfil molt baix.
Possibilitat de plegat.
Amb marcatge CE.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 ESCALES DE DOS TRAMS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Escala metàl·lica.
3 mòduls: 2 amb 4 esgraons i 1 mòdul de descans.
Per col·locar en angle o en línia.
Passamans desmuntable regulable en alçada mitjançant poms de roscat independents.
Mesures: alçada esgraó: 15 cm i petjada esgraó: 28 cm. Alçada: 60 cm. Llarg mòdul esgraons: 84 cm. Llarg mòdul descans: 60 cm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
4 POLITGES DOBLES DE PARET
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Politges dobles de paret amb resistència graduable de 1 a 7kg.
amb dos politges i dos punys d'acer.
Resistència modificable.
4 guies d'acer inoxidable i 2 carros.
6 peses de 1kg i 2 de 1/2 kg.
Cordes de nylon.
Alçada 190 cm i amplada 120cm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULES DE MANS DE FUSTA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparell de mecanoteràpia, per RHB de mans i dits amb diferents resistències per treballar mobilitat articular i força.
Estructura i tauler de fusta envernissat natural.
Altura: 120 cm aprox.
Llargada: 130 cm aprox.
Amplada: 60 cm aprox.
Roda d'inèrcia regulable.
Recolza braços regulable en alçada i profunditat.
Pronosupindor amb rodaments
Flexextensor
Jocs de pilotes
Joc de cargols amb molla
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULES CANADENCA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparell de mecanoteràpia per RHB de mans, dits i canells. Tant motriu com sensitiu.
Tauler de polietilè de 40x40 cm.
6 Suports acer inoxidable de 25cm alt.
6 espumes protectores de 20 cm alt.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 BANCS QUADRÍCEPS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Banc pendular per a múltiples exercicis de recuperació i potenciació isotònica concèntrica i excèntrica de l'extremitat inferior i superior.
Respatller abatible i ajustable.
Braç oscil·lant intercanviable.
Amb dos braços.
Possibilitat de convertir banc en llitera.
Seient anatòmic
Entapissat.
Amb conjunt de peses de 0,5 a 5 kg amb penjador per guardar-les.
Amb cinta de fixació per cuixa i cinta de fixació per tronc.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 KIT DE PESES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Disc de musculació de cautxú.
Composició de mínim 8 jocs de 2 peses.
Escalat de 1,25kg a 10 kg.
Anella d'acer inoxidable.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
10 PILOTES BALANÇ
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Pilota tipus Bosu Balance Trainer PRO
mitja pilota estable per la seva base plana
Es pot usar amb la base plana cap amunt o cap avall per a variar el nivell de dificultat
La base plana mesura 62,5 cm de diàmetre i la volta ha d'estar inflada fins que estigui ferma
Suporta fins a 140 Kg
Permet realitzar exercicis assegut, dempeus, saltant o de genolls

## LOT 7 RECUPERACIÓ ACTIVA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 7 - RECUPERACIÓ ACTIVA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
15 BICICLETA ESTÁTICA AMB PANTALLA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Estructura professional.
Freqüència d’ús intensiu.
Volant d'inèrcia de 14Kg.
Pantalla TFT tàctil 7”.
Pes màxim d’usuari 130 Kg.
Sistema de fre magnètic.
Llargada: 115 cm aprox.
Amplada: 54 cm aprox.
Altura: 153 cm aprox.
Amb recorreguts virtuals.
Mesurament: temps, velocitat, distància, vats, calories i pols.
Amb portaampolles.
Ajustament seient horitzontal i verticalment.
Seient mida XXL.
Rodes de transport amb rodillos.
Amb almenys 24 nivells d’intensitat i 12 programes predefinits.
Amb programa de control del ritme cardíac.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 APARELLS CINTA DE MARXA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Per ús intensiu.
Pes màxim d'usuari 130Kg aprox.
Motor de 4,0/2,25 CV i velocitat entre 1-22Km/h aprox.
Superfície de cursa de 140x51 aprox.
Inclinació 12%.
Amb regulació de velocitat i inclinació mitjançant tecla.
Amb rodes incorporades.
Amb amortiment per minimitzar els rebots i impactes per les articulacions.
Pantalla tàctil de 9”i software i perfils personalitzables.
Amb suport per tableta o mòbil.
Amb pols telemètric i programa de control del ritme cardíac.
Indicadors: calories, distància, inclinació, temps, velocitat.
Llarg: 184 cm.
Ample: 94 cm.
Potència de pic /continuo: 4/2,25.
Plegable.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
5 PISTOLA MASSATGE TIPUS THERAGUN
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Pistola de massatge per alleugerar la tensió i estrès muscular amb dispositiu de teràpia percussiva amb motor silenciós.
Braç giratori i multiagarre.
Connexió Bluetooth i cable i adaptador USB-C.
Pantalla OLED amb mesurador de força.
Rang de velocitat personalitzable.
Amb 4 rutines integrades.
16 mm d'amplitud.
Bateria de liti amb durada aprox de 150 minuts.
Amb 6 capçals: bola estàndard, amortidor, polze, tascó, suau i micropuntes.
Amb estoig i bossa per als capçals.

## LOT 8 CAMILLES
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 8 - CAMILLES
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 CAMILLA ELÈCTRICA DE BOBATH
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Llitera elèctrica amb estructura de tipus tisora, amb pujada recta sense desplaçament lateral i l’estructura reforçada d´acer.
Sistema de rodes de Ø 60mm escamotejables que s'activen o desactiven mitjançant un pedal.
Regulació d'alçada mitjançant motor elèctric amb comandament de mà.
Respatller elevable i regulable en inclinació 85º.
Entapissat en polipell d'alta qualitat i resistència, amb farciment d'alta densitat.
Pes suportat 180 kg.
Mida: 200 x 120 aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
47 CAMILLA ELÈCTRICA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Llitera elèctrica.
Amb pedal d'accionament de funcionament per aire.
Suport portalliteres integrat a la llitera.
Respatller elevable i regulable.
Entapissat en polipell d'alta qualitat i resistència, amb farciment d'alta densitat.
Alçada mínima 47 cm i màxima 86 cm.
Mida: 190 x 70 aprox.
3 camilles hauran de portar perneres

## LOT 9 TERÀPIA LÀSER
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 9 - TERÀPIA LÀSER
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EQUIP DE TERÀPIA LÀSER
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip per la teràpia làser amb carro.
Fins a 30W de potència.
Longitud d'ona: 810 nm a 1064 nm aprox.
5 modos d'emissió laser.
Llum guia: 650nm
Emissió continua, pulsada, superpulsada com a mínim.
Diferents modalitats de treball, especials i efectes.
Sistema de calibració gràfic i acustic de control de les emissions làser a la sortida del capçal.
Pantalla tàctil mínim 7".
Selecció de fototipus de pell.
Amb carro i rodes amb fre.
Aplicador magnètic entre 10mm i 30mm Ø.
Ulleres de protecció.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 APARELLS ELECTROESTIMULACIÓ BIOFEEDBACK
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparells d'electroestimulació (biofeedback).
Disposa de dos canals amb circuits aïllats de forma individual.
Proporciona una intensitat de sortida regulable entre 0 i 90 mA amb una càrrega de 500 Ω.
Funciona amb corrent constant i una tensió màxima de sortida de 180 V (+10/-30 V).
Genera una ona asimètrica, rectangular, bifàsica i amb corrent continu nul.
Disposa d'una amplada d'impuls regulable entre 50 i 450 μs amb una precisió del 2%.
Permet una freqüència d'estimulació regulable entre 2 i 100 Hz en mode continu amb una precisió del 2%.
Permet seleccionar una durada del tractament d'entre 1 i 90 minuts.
Disposa d'indicador de bateria baixa.
Incorpora detecció de circuit obert dels elèctrodes amb anul·lació automàtica de la intensitat de sortida.
Permet configurar un temps d'acceleració entre 0,3 i 9,9 segons.
Incorpora un sistema de protecció que impedeix l'encesa quan la bateria no disposa del nivell mínim de càrrega.
Té unes dimensions aproximades de 119,2 × 69 × 28,7 mm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EQUIP ELECTROESTIMULACIÓ INCONTINÈNCIA URINÀRIA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Disposa de dos canals independents amb circuits aïllats.
Disposa d'11 programes preconfigurats per al tractament de diferents tipus d'incontinència.
Permet configurar 3 programes personalitzables.
Disposa de programes multifàsics amb fins a 5 fases de tractament.
Incorpora funció de bloqueig per al control del compliment terapèutic mitjançant el registre del temps d'ús i de la intensitat aplicada.
Proporciona una amplada d'impuls regulable entre 50 i 330 μs.
Permet una freqüència d'estimulació regulable entre 2 i 100 Hz en mode continu.
Proporciona una intensitat de sortida regulable entre 0 i 90 mA.
Funciona amb corrent constant amb una tensió màxima de sortida de 180 V (+10/-30 V).
Genera una ona simètrica, rectangular, bifàsica i compensada.
Permet seleccionar una durada del tractament d'entre 1 i 90 minuts.
Disposa d'indicador de bateria baixa.
Incorpora detecció de circuit obert dels elèctrodes amb anul·lació automàtica de la intensitat de sortida.
Permet configurar un temps d'acceleració lineal entre 0,1 i 9,9 segons.
Incorpora sistema de protecció que impedeix l'encesa quan la bateria no disposa del nivell mínim de càrrega.
Té unes dimensions aproximades de 134 × 69 × 29,7 mm i 180 g de pes aproximat.
Inclou una bossa de transport de tela, pila i dos jocs de cables de connexió.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 ELECTROESTIMULADOR PER DISFÀGIES | demo
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Electroestimulador per la disfàgia.
Disposa de 3 programes per al tractament de la disfàgia: sensorial, sensoriomotor i motor.
Disposa d'1 programa estàndard per a l'estimulació facial.
Permet executar simultàniament dos programes diferents per tractar dues persones alhora (funció 2+2).
Disposa de bateria recarregable.
Incorpora funció de bloqueig del dispositiu (Stim Lock) per garantir l'execució únicament dels tractaments establerts.
Disposa de pantalla retroil·luminada.
Funciona amb corrent NMES (estimulació elèctrica neuromuscular).
Incorpora memòria dels últims 10 programes utilitzats.
Permet desar els programes més utilitzats mitjançant la funció de favorits.
Disposa d'una pantalla amb una àrea visible de 2,6 polzades.
Disposa de 4 canals independents.
Permet una freqüència de treball compresa entre 1 i 80 Hz.
Proporciona una intensitat de sortida de 0 a 20 mA per canal.
Disposa d'una amplada d'impuls regulable entre 80 i 260 μs.
Genera una ona rectangular, bifàsica, simètrica i compensada.
S'alimenta mitjançant bateria recarregable.
Té unes dimensions aproximades de 160 × 100 × 35 mm.
Té un pes aproximat de 404 g.
Inclou bossa de transport.
Inclou quatre cables de connexió per a elèctrodes.
Inclou quatre elèctrodes tipus papallona.
Inclou carregador.

## LOT 10 TERMOTERÀPIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 10 - TERMOTERÀPIA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
8 LÀMPADA INFRAROIG
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Llum d'infrarojos amb braç articulat i estructura metàl·lica.
Alçada regulable entre 0,75 i 1,4m.
Amb rodes giratories.
Regulable en alçada i orientació del capçal.
Amb regulador d'intensitat.
Activació i desactivació progressiva de la bombeta.
Temporització integrat.
Amb senyal acústica de finalització que s'ha de poder deshabilitar si es vol.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 BANYS DE PARAFINA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Sistema de preparació de parafina.
Tanc interior d´acer inoxidable, vores aïllants i mecanisme de seguretat contra ebullició.
Amb sistema de buidatge mitjançant aixetes.
Termostat de protecció al sobreescalfament amb termometre.
Control de temperatura.
Amb rellotge i calendari programable.
Amb funcionament automàtic o programat.
Amb detector del nivell d'aigua amb avís d'emplenament i parada.
Amb regulador de temperatura.
Amb possibilitat de posar contrasenya d'accés.
Amb pantalla tàctil TFT 2.8", indicant l'estat dels sensors de temperatura, nivell, element calefactor.
Capacitat diposit aigua: 26 l màxim.
Amb carro amb rodes i fre.

## LOT 11 BÀSCULES
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 11 - BÀSCULES
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 BÀSCULES MECÀNIQUES AMB GRADUACIÓ
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Bàscula mecànica de terra amb escala graduada.
Validació mèdica classe IV.
Capacitat 150 kg.
Dimensions: 303 x 118 x 470 mm aprox.
Sense piles ni connexió a la xarxa elèctrica.
Esfera gran amb graduació 1000g.

## LOT 12 CARROS CURES I ATURADES
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 12 - CARROS CURES I ATURADES
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
10 CARROS DE CURES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Carro de cures de color blau
640x480mm aprox. Altura 1005 mm (superfície de treball)
Estructura monobloc d'acer inoxidable
Calaixos 600 x 400 mm amb capacitat de càrrega de mínim 20kg. Amb tiradors i portatargetes extraïbles
Amb 16 compartiments 50mm H5/16, 12 compartiments 100mm H10/12 i 4 compartiments 200 H20/4
Rodes ø 125 mm, 2 antiestàtiques, 2 amb fre
Amb suport lateral per contenidor de 33L
Amb suport per 3 caixes de guants
Amb suport i cubell lateral amb capacitat mínima de 13 litres.
Color blau
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 CARRO D'ATURADES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Carro d’emergències de color vermell.
640x480mm aprox. Altura 1005 mm (superfície de treball)
Sistema de bloqueig manual integrat.
Precintes de seguretat d’un sol ús per al sistema de tancament del carro.
1 calaix de 50 mm d’alçada amb sistema de 12 compartiments.
3 calaixos de 100 mm d’alçada amb sistema de 4 compartiments cadascun.
1 calaix de 200 mm d’alçada amb sistema de 4 compartiments.
Amb suport i cubell lateral amb capacitat mínima de 13 litres.
Taula per a massatge cardíac integrada o acoblable al carro.
Portasèrums integrat o acoblable al carro.
Braç giratori per a la col·locació de desfibril·lador.
Rodes ø 125 mm, 2 antiestàtiques, 2 amb fre

## LOT 13 ECOGRAFS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 13 - ECÒGRAFS
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 ECÒGRAFS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
La unitat vindrà instal·lada en un carro mòbil amb sistema de fre. Amb connexions per a tots els perifèrics que suporten els ecògrafs, transductors i accessoris, de fàcil moviment i transport.
Consola regulable en altura i rotació. Panell ajustable en altura fins a 220mm aprox.
Monitor color d'alta resolució de mínim 21” sense parpelleig direccionable.
Pantalla tàctil LCD color multifuncional de mínim 8”.
Control de perifèrics des del teclat.
Teclat i manual d'operador en espanyol.
Sistema d'ecografia Doppler Color digital.
Presentació d'imatges amb 256 nivells de grisos. Presentació en temps real i estàtica.
Rang dinàmic d'almenys 300dB.
Profunditat d'exploració de mínim 40 cm.
Freqüències d'1 a 18 Mhz.
Mínim 2.000 imatges per segon.
Zoom de magnificació de lectura i escriptura (imatge congelada com a real).
Modes d'imatge: B, B, Doppler Color, Doppler Espectral premut i continu, vel doppler, etc.
Doppler d’ultrasensibilidad.
Segon harmònic.
Tríplex en temps real.
Tecla d'optimització automàtica de tots els modes de treball.
Possibilitat de visualitzar la imatge que es mostra en el sistema, en temps real de fins a 5 usuaris simultàniament.
TRANSDUCTORS
Transductor Lineal d’alta densitat multifreqüència amb freqüències de 4 a 15 Mhz.
Transductor Convex d’alta densitat multifreqüència amb freqüències de 2 a 7 Mhz.
Transductor de Hockey Stick d’alta densitat multifreqüència amb freqüències de 7 a 15 Mhz.
INTEGRACIÓ I CONNECTIVITAT
Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i/o connexió Wi-Fi (treballar a 5 Ghz).
Ha de poder treballar tant amb el sistema d'informació d'atenció primària (Ecap) com especialitzada (Sap Argos) segons planificació del centre, sota l’estàndard DICOM v3 per enviar els estudis al PACS (UDIAT).
L’equipament ha de treballar amb els següents serveis DICOM:
• DICOM verification SCU/SCP
• DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve
• DICOM StC (Storage Commitment)
• DICOM Worklist SCU
• Basic Greyscale Print SCU
• DICOM MPPS (Modality Performed)
Cal incloure DICOM Conformance Statement.
L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS (UDIAT). Indicar si l'enviament de compressió de les imatges és sense pèrdues (RLE).
Els serveis de DICOM han d'estar integrats en l'equip, no s'acceptarà que estiguin instal·lats a través d'un dispositiu tipus pendrive o similars.
Ha d'incloure llicències de programari, de servidor i/o de client, necessàries per assolir els requeriments d'interoperabilitat.

## LOT 14 MOBILIARI
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 14 - MOBILIARI
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
12 BUCS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Buc tot acabat de melamina.
3 calaixos amb pany, claus i tiradors.
Rodes.
Mides: 33/43 × 55 × 58 h cm. Aprox.
Tancament amb sistema antibolcada i bloqueid de calaixos per a transport.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
15 ARMARI ALT AMB LLEIXES TOT TANCAT PER DESPATX
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Armari alt tot tancat de melamina.
Amb portes i 4 prestatges de 25mm de gruix.
Mides: 92,5× 42 × 192 h cm. Aprox.
Pany, claus i tiradors.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 ARMARI ALT AMB LLEIXES TOT TANCAT AMB PENJADOR
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Armari alt melamina amb portes, pany i tiradors.
Amb una divisòria vertical intermèdia, un costat amb 4 prestatges i l'altre amb 1 prestatge superior i un penjador extensible.
Mides: 92x42x192 h cm. Aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 BANCADA DE FUSTA 5 SEIENTS SALA D'ESPERA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Bancada estructura metàl.lica.
Amb 5 seients de fusta laminada de roure envernissat natural (sense braços).
275x51x45/81h cm. Aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 BANCADA DE FUSTA 4 SEIENTS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Bancada estructura metàl.lica.
Amb 4 seients de fusta laminada de roure envernissat natural (sense braços).
218x51x45/81h cm. Aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EMBOSSADORA AUTOMÀTICA DE PARAIGÜES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Embossadora automàtica de paraigües llargs.
28x35x78h cm
Cos metàl.lic color negre, tapa gris 7035. Inclou recanvi amb 500 bosses
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
15 TAQUILLES VESTUARI
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Mòdul doble Taquilla perfilada fenòlica amb portes per vestuari.
80x50x180h cm amb 4 portes en "L" fenòliques color gris amb panys mestrejats, plaques de numeració i 2 claus mestres.
Total 60 portes.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
20 TAQUILLES VESTUARI
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Mòdul doble Taquilla perfilada fenòlica amb portes per vestuari.
80x50x180h cm amb 4 portes en "L" fenòliques color gris amb panys mestrejats, plaques de numeració i 2 claus mestres.
Total 80 portes.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 TAQUILLES CASCOS/BOSSES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Mòdul Taquilla perfilada fenòlica amb portes per cascs o bosses.
80x50x180h cm amb 6 portes fenòliques color gris amb plaques de numeració i claus mestres.
Total 12 portes.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 TAULA TREBALL 140x80
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 140x80 cm de melamina. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes, fabricada amb perfils d'acer de secció rectangular o quadrada, amb travessers estructurals que garanteixin la rigidesa i estabilitat del conjunt.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 TAULA TREBALL 140x80 AMB FALDÓ
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 140x80 cm amb faldó de melamina. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes, fabricada amb perfils d'acer de secció rectangular o quadrada, amb travessers estructurals que garanteixin la rigidesa i estabilitat del conjunt.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Faldó frontal de color blanc, fabricat en tauler melamínic de 19 mm de gruix, fixat a l'estructura metàl·lica, que aporti estabilitat al conjunt i garanteixi la privacitat de l'usuari.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULA TREBALL 170X80
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 170x80 cm Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes, fabricada amb perfils d'acer de secció rectangular o quadrada, amb travessers estructurals que garanteixin la rigidesa i estabilitat del conjunt.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULA TREBALL 180X80
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 180x80 cm. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes en forma de marc, fabricada amb perfil d'acer de secció rectangular, que garanteixi una elevada rigidesa i estabilitat del conjunt.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc, d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Unió entre el sobre i l'estructura mitjançant fixacions metàl·liques que garanteixin la solidesa i durabilitat del conjunt.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULA REUNIONS 200x120
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 200x120 cm. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes en forma de marc, fabricada amb perfil d'acer de secció rectangular, que garanteixi una elevada rigidesa i estabilitat del conjunt.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc, d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Unió entre el sobre i l'estructura mitjançant fixacions metàl·liques que garanteixin la solidesa i durabilitat del conjunt.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
4 TAULA TREBALL 200X80
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 200x80 cm. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes en forma de marc, fabricada amb perfil d'acer de secció rectangular, que garanteixi una elevada rigidesa i estabilitat del conjunt.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc, d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Unió entre el sobre i l'estructura mitjançant fixacions metàl·liques que garanteixin la solidesa i durabilitat del conjunt.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULA OFFICE 180X70
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 180x70 cm. Blanca.
Sobre de treball fabricat amb tauler de melamina de 19 mm de gruix.
Cantells de PVC de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica perimetral de color blanc, fabricada amb perfils d'acer d'alta resistència, que garanteixin una elevada rigidesa i estabilitat del conjunt.
Potes metàl·liques de secció quadrada integrades a l'estructura perimetral.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Unió entre el sobre i l'estructura mitjançant fixacions metàl·liques que garanteixin la solidesa i durabilitat del conjunt.
Disseny funcional de línies rectes, preparat per a un ús intensiu en entorns administratius i d'oficina.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 TAULA 200x70
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 200x70 cm. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes en forma de marc, fabricada amb perfil d'acer de secció rectangular, que garanteixi una elevada rigidesa i estabilitat del conjunt.
Amb soble safata metàl·lica d'electrificació i 4 passacables Ø60mm.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc, d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Unió entre el sobre i l'estructura mitjançant fixacions metàl·liques que garanteixin la solidesa i durabilitat del conjunt.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 SOMIER AMB POTES I AMB MATALÀS 190X90
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Somier de 190x90 amb 4 potes roscades.
Bastidor fabricat en acer amb acabat mitjançant pintura epoxi d'alta resistència.
Format per làmines de fusta flexibles, fixades mitjançant suports elàstics.
Compatible amb matalassos d'escuma, viscoelàstics o de molles.
Amb matalàs de 190x90 cm i 23 cm d'alçada mínim. De material viscoelàstic. Fermesa mitja. Teixit 3D transpirable.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULETA DE NIT
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Taula 200x70 cm. Blanca
Sobre de treball fabricat amb tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, revestit amb acabat bilaminat d'alta resistència al desgast i al ratllat.
Cantells de PVC o ABS de 2 mm de gruix, termofusionats i amb arestes arrodonides.
Estructura metàl·lica de quatre potes en forma de marc, fabricada amb perfil d'acer de secció rectangular, que garanteixi una elevada rigidesa i estabilitat del conjunt.
Amb soble safata metàl·lica d'electrificació i 4 passacables Ø60mm.
Acabat de l'estructura amb pintura epoxi en pols de color blanc, d'alta resistència.
Potes equipades amb anivelladors regulables per adaptar-se als desnivells del paviment.
Alçada total aproximada de 740 mm.
Unió entre el sobre i l'estructura mitjançant fixacions metàl·liques que garanteixin la solidesa i durabilitat del conjunt.

## LOT 15 PRESTATGERIES PILOTES
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 23 - PRESTATGERIA PILOTES
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 PRESTATGERIA PILOTES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Prestatge suport de paret per pilotes de pilates.
Subjecció fixe a la paret.
270 cm llarg. aprox
Capacitat 4 pilotes.
Metàl·lic.

## LOT 16 CARROS AUXILIARS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 16 - CARROS AUXILIARS
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
17 CARROS AUXILIARS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Carro auxiliar d’acer inoxidable amb dos prestatges en forma de safata i rebord perimetral de protecció de 15 mm d’alçada.
Separació mínima entre prestatges de 750 mm.
Superfície útil mínima de cada prestatge de 740 x 480 mm.
Doble empenyedor per facilitar el desplaçament del carro.
Rodes de Ø100 mm amb para-xocs integrat.
Mínim dues rodes amb sistema de fre.
Estructura fabricada íntegrament en acer inoxidable 18/10.
Dimensions aproximades de 820 x 580 x 940 mm (ample x fons x alçada).

## LOT 17 CARROS RESIDUS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 17 - CARROS RESIDUS
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
7 CARRO RESIDUS DOBLE
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Carro residus doble de 70 l cada compartiment amb tapes.
Amb suport de bossa.
Amb pedals per accionar les tapes.
Tapa vermella i tapa blava.
Ha de permetre extreure la bossa sense necessitat d'aixecar-la.
Amb 4 rodes de 80mm.
Amb para cops.
Amb banda elàstica per subjectar la bossa.
Ample: 75 cm.
Profunditat: 48 cm.
Altura: 95 cm.
Pes: 10 kg.
Capacitat sac: 70 L.
Mesures base: 38x35x3,5 cm.
Mesures tapa: 41x32 cm.

## LOT 18 EQUIPS DIAGNÒSTIC
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 18 - EQUIPS DIAGNÒSTIC
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 PODOSCOP
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Disposa d'una estructura fabricada en metacrilat i plàstic reforçat.
Permet la visualització de la petjada plantar mitjançant imatge en color verd fluorescent.
Proporciona una visualització nítida dels punts de pressió plantar.
És lleuger i fàcil de transportar.
Disposa d'un metacrilat amb un gruix de 15 mm.
Té unes dimensions aproximades de 20 × 43,5 × 45 cm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 MESURADOR PIM-PEM
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Dispositiu portàtil per mesurar la pressió bucal màxima inspiratòria i expiratòria (MIP/MEP)
Sensor de pressió d'estat sòlid de -250 a +250 cmH20
Amb pantalla per visualització de les curves i taules de resultats
Amb software per visualitzar en temps real les dades durant les proves
Alimentació amb piles o USB
Amb USB per connexió directa amb software PDI
S'ha de poder connectar a un sistema amb boquilla o directe al tub endotraqueal (15mm) o a taps nasals per les proves SNIP.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 ELECTROCARDIÒGRAF
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Electrocardiògraf digital de repòs de 12 derivacions amb qualitat diagnòstica.
Permet la realització de mesures i interpretació automàtiques dels traçats.
Permet la detecció de possibles alteracions cardíaques mitjançant algoritmes d'anàlisi.
Permet l'emmagatzematge digital de fins a 300 proves.
Disposa de connectivitat LAN i Wi-Fi.
Permet la integració amb sistemes d'informació clínica mitjançant els protocols HL7 i DICOM.
Permet exportar i enviar els informes en diferents formats (PDF, XML, etc.).
Permet la connexió a una impressora de xarxa.
Disposa de pantalla tàctil de 8,9 polzades aprox.
Disposa de nansa per facilitar-ne el transport.
Requisits d'Integració i Interoperabilitat
Atès que l'IAS disposa actualment d'electrocardiògrafs GE Healthcare integrats amb la plataforma corporativa MUSE, aquest requesit és essencial per garantir la continuïtat assistencial i evitar costos addicionals d'integració.
1. Integració amb la plataforma corporativa GE MUSE
La solució proposada haurà de ser compatible i integrar-se de forma nativa amb la plataforma GE MUSE actualment implantada a l’organització.
L’adjudicatari haurà de garantir:
L’enviament automàtic dels electrocardiogrames cap a MUSE.
La disponibilitat dels estudis per a la seva revisió i validació dins de MUSE.
La recepció, emmagatzematge i consulta dels estudis ECG des de MUSE.
La consulta dels electrocardiogrames històrics disponibles a la plataforma corporativa.
La conservació de la totalitat de les dades clíniques i tècniques associades a l’exploració.
El manteniment dels fluxos de treball actualment implantats.
La compatibilitat acreditada amb l’entorn MUSE sense necessitat de desenvolupaments específics per part de l’organització.
La validació de la integració durant la fase d’implantació.
Seran excloses les ofertes que no garanteixin la integració amb la plataforma GE MUSE o que requereixin la seva substitució.
2. Estàndards d’interoperabilitat
La solució haurà de suportar, com a mínim, els següents estàndards i formats d’intercanvi d’informació:
HL7 v2.x
Exportació PDF
Exportació XML
DICOM Waveform
DICOM Storage
3. Integració amb els Sistemes d’Informació Corporatius
La solució haurà de permetre la integració amb:
ECAP.
SAP ARGOS.
Motor d’integració corporatiu.
Sistemes corporatius d’identificació de pacients.
Altres sistemes assistencials que intercanviïn informació mitjançant estàndards HL7, DICOM o equivalents.
Caldrà descriure detalladament els mecanismes de comunicació, protocols suportats i requisits tècnics necessaris per a la integració.
4. Identificació i associació de pacients
La solució haurà de permetre:
La recepció automàtica de les dades demogràfiques dels pacients.
L’associació automàtica del pacient mitjançant l’identificador corporatiu.
La reducció al mínim de la introducció manual de dades.
La minimització dels errors d’identificació i la generació de registres duplicats.
5. Comunicacions
La solució haurà d’incorporar mecanismes de comunicació compatibles amb la infraestructura corporativa:
Ethernet TCP/IP.
Xarxes LAN.
Connectivitat Wi-Fi corporativa.
Ports USB.
Altres mecanismes necessaris per a la integració proposada.
Tots els requeriments de xarxa, ports i protocols utilitzats hauran de quedar degudament documentats.
6. Requisit de continuïtat operativa
La solució ofertada haurà de mantenir totes les funcionalitats actualment disponibles amb els electrocardiògrafs existents i la plataforma GE MUSE, sense necessitat d’adquirir plataformes intermèdies, connectors propietaris addicionals o desenvolupar noves integracions corporatives.
El licitador haurà d’assumir la configuració, proves i posada en marxa de totes les integracions necessàries per garantir la continuïtat operativa del servei.
7. Proves d’acceptació
Abans de la recepció definitiva de la solució, s’hauran de superar satisfactòriament les proves següents:
Integració correcta amb la plataforma GE MUSE.
Integració amb els sistemes d’informació corporatius.
Enviament correcte dels electrocardiogrames.
Recepció i consulta correcta dels electrocardiogrames.
Recuperació correcta dels estudis històrics.
Associació correcta dels pacients.
Validació funcional per part dels usuaris clínics.
Validació tècnica per part dels Sistemes d’Informació.
L’acceptació definitiva de l’equipament quedarà condicionada a la superació satisfactòria d’aquestes proves.

## LOT 19 ELECTRODOMÈSTICS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 19 - ELECTRODOMÈSTICS
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 CONGELADOR PETIT AMB 3 CALAIXOS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Mini congelador vertical amb 3 calaixos.
Amb una capacitat útil de 106 litres aprox.
Porta reversible amb sistema de porta fixa, control de temperatura analògic i alarma visual i acústica.
Mides: 82 × 59,8 × 54,8 cm aprox
Color blanc o inoxidable.
Sistema refrigeració no frost.
Baix nivell de soroll.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 NEVERA COMBI
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Nevera combinada amb congelador inferior.
Dimensions aproximades: 60 cm d'amplada × 65 cm de fondària × 185/195 cm d'alçada. aprox.
Congelador amb un mínim de 3 calaixos.
Sistema refrigeració no frost tant al frigorific com al congelador.
Amb prestatges regulables i calaix per fruites i verdures i portes amb possiblitat d'obertura dreta o esquerra.
color blanc o inoxidable.
Control de temperatura independent.
Baix nivell de soroll.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 RENTAPLATS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Rentaplats de lliure instal·lació per 9/10 coberts
Mides: 845 mm alçada x 448 mm amplada x 600 mm profunditat. aprox.
color blanc o inoxidable.
Diferents programes de rentat.
Baix nivell de soroll.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 NEVERA MINIBAR
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Nevera tipus minibar.
Dimensions aproximades: 60 cm d'amplada màxima × 57 cm de fondària × 85 cm d'alçada. aprox.
Mínim 2 prestatges interiors i 1 calaix.
Amb prestatges regulables i calaix per fruites i verdures i portes amb possiblitat d'obertura dreta o esquerra.
color blanc o inoxidable.
Control de temperatura.
Baix nivell de soroll.

## LOT 20 PRESTATGERIA NETEJA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 20 - PRESTATGERIA NETEJA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 PRESTATGERIA NETEJA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
1 prestatgeria fabricada íntegrament en acer inoxidable AISI 304, apte per a ús sanitari i resistent a la corrosió.
Composta per 4 prestatges regulables en alçada, amb un sistema d'ajust que permeti variar la seva posició en increments màxims de 25 mm.
Mides aproximades: 1,22 cm d'ample x 1,90 cm d'alt x 53 cm de produnditat.
Els prestatges hauran de ser de varilla d'acer inoxidable, permetent una adequada ventilació, circulació d'aire i visibilitat del material emmagatzemat.
Capacitat mínima de càrrega de 200 kg per prestatge, distribuïda uniformement.
Els prestatges hauran de disposar d'un sistema de fixació segur que impedeixi moviments accidentals durant el seu ús.
Acabats sense arestes ni cantonades tallants, adequats per a un entorn hospitalari.

## LOT 21 CONTENIDORS RESIDUS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 21 - CONTENIDORS 1000L i 800L
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 CONTENIDOR RESIDUS 1000L
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Contenidor gris / negre 1000L aprox. amb tapa plana.
Rodes amb bloquejador.
Amb tren d'arrossegament compatible amb la unió de diversos contenidors.
Rodes giratòries
Compatible amb sistemes estàndard de buidatge per a contenidors de quatre rodes.
Superfícies interiors llises per facilitar la neteja.
Tapa amb obertura ergonòmica i sistema de limitació d'obertura
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 CONTENIDOR CARTRÓ 800L
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Contenidor marró 800L aprox. amb tapa plana.
Rodes amb bloquejador.
Amb tren d'arrossegament compatible amb la unió de diversos contenidors.
Rodes giratòries
Compatible amb sistemes estàndard de buidatge per a contenidors de quatre rodes.
Superfícies interiors llises per facilitar la neteja.
Tapa amb obertura ergonòmica i sistema de limitació d'obertura

## LOT 22 - ARMARIS KANBAN
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 22 - ARMARIS KANBAN
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
10 ARMARIS KANBAN
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Armari per emmagatzematge amb cistelles tipus kanban amb 1 porta i instal·lació inclosa.
Color gris alumini.
Mides: 45,5 cm ample x 210 cm alçada x 67,5 cm fondària aprox. Per cistelles de 60x40cm.
Porta amb agafador amb cantells arrodonits i tancament sense soroll.
Amb sòcul inferior movible de protecció per pols i humitat.
Mides compatibles amb norma ISO3394, que permet la col·locació de safates, cistelles i caixes d’inserció.
Estructura melamina 19mm color gris alumini. Porta en tauler de melamina, de 19mm de gruix, amb angle recte i cantells PVC color gris . Frontisses obertura 240º/270º marca Häfele o similar. Sòcol PVC color alumini.
Armari amb porta obertura a dreta o esquerra a definir.
Amb panells guies Zarges en tot l'interior.
Recolzat sobre quatre potes de material plàstic amb sistema d'anivellament amb topalls per a major subjecció

## LOT 23 SISTEMA ENTRENAMENT
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 23 - SISTEMA ENTRENAMENT EN SUSPENSIÓ
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 SISTEMA ENTRENAMENT FUNCIONAL EN SUSPENSIÓ
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Estructura metàl·lica autoportant o ancorable per a entrenament funcional i rehabilitació, de longitud aproximada de 427 cm, compatible amb accessoris d'entrenament en suspensió, plataformes de llançament i altres complements, amb acabat resistent a la corrosió i d'ús intensiu.
Prestatge metàl·lic compatible amb l'estructura ofertada, de profunditat aproximada de 35 cm (14") i amb capacitat suficient per a l'emmagatzematge de material d'entrenament.
Diana metàl·lica compatible amb l'estructura ofertada, apta per a exercicis de llançament de pilotes medicinals i resistent als impactes.
Plataforma compatible amb l'estructura ofertada, amb superfície antilliscant i resistent als impactes, apta per a exercicis funcionals amb pilotes medicinals.
Suport metàl·lic mural o compatible amb l'estructura, amb capacitat mínima per allotjar cinc estoretes.
Sistema d'entrenament en suspensió per a exercici terapèutic i funcional, amb cintes regulables, nanses ergonòmiques, sistema d'ancoratge segur i capacitat de càrrega mínima de 150 kg.
Estoreta d'exercici de gruix mínim de 10 mm, amb superfície antilliscant, impermeable, resistent i fàcil de netejar i desinfectar.
Pilota medicinal de 4 kg, amb superfície antilliscant i recobriment d'alta resistència al desgast i als impactes.
Pilota medicinal de 6 kg, amb superfície antilliscant i recobriment d'alta resistència al desgast i als impactes.
Pilota medicinal de 8 kg, amb superfície antilliscant i recobriment d'alta resistència al desgast i als impactes.
Pilota medicinal de 10 kg, amb superfície antilliscant i recobriment d'alta resistència al desgast i als impactes.
Pesa tipus kettlebell de 4 kg, fabricada en ferro colat o acer, amb mànec ergonòmic i acabat protector resistent als impactes.
Pesa tipus kettlebell de 6 kg, fabricada en ferro colat o acer, amb mànec ergonòmic i acabat protector resistent als impactes.
Pesa tipus kettlebell de 8 kg, fabricada en ferro colat o acer, amb mànec ergonòmic i acabat protector resistent als impactes.
Pesa tipus kettlebell de 16 kg, fabricada en ferro colat o acer, amb mànec ergonòmic i acabat protector resistent als impactes.
Bossa de potència de 5 kg, fabricada amb material tèxtil d'alta resistència, amb múltiples nanses i farciment estable.
Bossa de potència de 10 kg, fabricada amb material tèxtil d'alta resistència, amb múltiples nanses i farciment estable.
Corda d'entrenament funcional de longitud aproximada de 15 metres i diàmetre aproximat de 38 mm, fabricada en fibra sintètica d'alta resistència, amb extrems protegits i apta per a ús intensiu.