## lot únic
EXP.: 2026-129 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | TAULA
3 | · Base mòbil amb mínim 4 rodes dobles que permetin un desplaçament i mobilització de la taula confortable i sense esforç.
7 | · Funció de retorn a la posició 0
3 | · Accionament electrohidràulic o electromecànic
7 | · Sistema anticol·lisió a fi d’evitar que es produeixin impactes contra la columna, el terra o contra objectes que puguin estar normalment sota el tauler quirúrgic.
7 | · Amplada de la taula sense comptar els riells laterals que sigui igual o superior a 540 mm. Aplica un marge de tolerància de +/-5 mm.
4 | · Tauler format amb un mínim de 5 motors (incloent-hi el desplaçament longitudinal) que disposi de 2 articulacions motoritzades independents entre si. Una articulació motoritzada independent serà la secció de respatller i l'altra secció motoritzada independent serà la secció de cames, tant en mode normal com en mode revers del tauler.
4 | · Com a mínim ha de tenir les següents seccions el tauler:
7 | - Secció de seient
3 | - Secció de respatller
7 | - Placa de cap de doble articulació
7 | - Elongació dorsal
7 | - Plaques de cames
4 | · Homologada per a càrregues de pacient de la taula quirúrgica de mínim 450 Kg.
7 | · Tant la base de la columna com el tauler han d’estar fabricats en acer inoxidable o d’un material similar que sigui resistent als productes estàndards de neteja i desinfecció.
3 | · Ha de tenir un sistema d’alimentació per a càrrega de les bateries.
3 | · Sistema de desbloqueig d’emergència, ràpid i de fàcil accés.
7 | · Ha de tenir un sistema de frenat o bloqueig amb estabilització de la taula que eviti qualsevol moviment de la mateixa un cop fixat.
7 | · El tauler ha de ser radiotransparent fabricat en material sintètic que sigui resistent i els rails laterals universals han de ser de mides normalitzades (de 25x10 mm). També ha de permetre la seva configuració en mode normal i reverse (de forma automàtica), permetent l’intercanvi en ambdós sentits de diferents components, com ara plaques de cap, elongacions i plaques de cames.
3 | · Els matalassos han de ser:
7 | - Compactes i que ajudin a prevenir l’aparició d’úlceres per pressió.
3 | - Alçada mínima de 80 mm. Aplica un marge de tolerància de +/-5 mm.
7 | - A més, han de ser radiotransparents i lliures de làtex.
7 | - També han de ser fàcilment desmuntables per facilitar la neteja i desinfecció.
4 | - Compactes i que no es deformi.
4 | - Coberta exterior termosegellada, sense costures i electroconductiva.
1 | MOVIMENT
3 | · Rang de pujada màxima igual o superior a: 1100 mm (sense encoixinat)
7 | · Rang de pujada mínima igual o inferior a: 590 mm (sense encoixinat)
3 | · Rang d’ajust entre alçades igual o superior a: 510 mm
7 | · Rang de Trendelenburg / Anti-Trendelenburg de: +/- 45°
7 | · Lateralització igual o superior a: +/- 25°
4 | · Retorn a posició zero
1 | COMANDAMENT
3 | · Control remot a cable o inalàmbric amb pictogrames de fàcil i ràpida interpretació.
7 | · A través del comandament s’han de fer tots els moviments de la taula i també programar diferents posicions. S’ha d’incloure un comandament per taula amb les seves estacions de càrrega corresponents en cas que sigui inalàmbric.
3 | · Ha d’incloure un sistema de seguretat que impedeixi l’accionament involuntari per contacte accidental.
7 | · Retorn automàtic a nivell des de qualsevol posició a través del comandament (Botó “0”).
1 | ACCESSORIS
3 | · 2 plaques de cap de doble articulació amb els seus encoixinats
7 | · 1 placa de longació amb el seu encoixinat
3 | · 1 placa de cames de 2 seccions
7 | · Cables inclosos necessaris per a la connexió
7 | · 1 taula de transferència amb encoixinat
4 | · 4 recolza braços
7 | · 2 comandaments amb les seves estacions de càrrega