## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2027-2 | Subministrament d'un angiògraf vascular per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Equip d'angiografia digital vascular HUAV | 1145200100 | Equip d'angiografia digital vascular | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1145200100
1145200100 | Equip d'angiografia digital vascular
SCS-2027-2 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Sistema d'angiografia digital monoplà per a l'ús a quiròfan de sostre
A títol orientatiu i no limitatiu, l'equip ha d'estar format per un arc de RX amb el corresponent generador i tub de RX, un detector, una taula de pacient amb dos taulells intercanviables, un sistema de visualització d'imatges i una estació de treball d'aplicacions. Amb SAI i sistema d'ecografia per puncions i intra vascular.
L'adjudicatari de l'equip haurà de posar a disposició de l'adjudicatari del sistema d'integració audiovisual els senyals requerits per l'hospital, per tal d'incorporar-les en el sistema, i garantir el pas del cablejat necessari.
L'adjudicatari de l'equip haurà de coordinar-se amb l'obra i altres empreses adjudicatàries d'equipament amb interferència amb obra en el moment de la instal·lació, per garantir la correcta instal·lació del conjunt d'equipament i un òptim funcionament assistencial.
Un cop signat el contracte es farà una primera reunió de coordinació entre adjudicatari i obra per establir els requeriments de preinstal·lació de l'equip que afecten a l'obra. Si en el moment d'instal·lar l'equip cal fer adequacions a la sala i aquestes no es van especificar a la reunió de coordinació, les haurà d'assumir l'adjudicatari.
Marcat CE amb la certificació corresponent de tots els elements oferts a la licitació.
Cal adjuntar el Full Quality Assurance del conjunt del model ofert.
Cal adjuntar el Product Data del model ofert. Tots els valors o característiques ofertes al procediment hauran d'estar reflectides al product data del fabricant.
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Generador de raigs X, tub de raigs X, arc en C i taula |  | 20
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Generador de raigs X
1 | Generador d'alta freqüència controlat per microprocessador.
2 | Potència mínima del generador de 100 kW, amb engegador d'alta velocitat.
3 | Presentació digitalitzada dels paràmetres de tècnica i exposició amb registre i presentació de la dosi a pacient amb capacitat d'incorporació a la història clínica.
4 | Presentació digital dels paràmetres tècnics, d’exposició i de dosi de pacient (en sala d’exploració).
5 | Preparat per treballar en mode fluoroscòpia polsada digital i en mode d'adquisició digital per a cine.
6 | Sistema de control i presentació de càrrega del tub automàtic, així com de la protecció contra sobrecàrregues. Cal especificar-ne el tipus.
7 | Control real de càrrega del tub i del temps de fluoroscòpia
8 | Temps mínim d'exposició no superior a 1ms
9 | Sistema amb control automàtic d'exposimetria i reducció de dosis.
10 | Programació anatòmica. Cal especificar-ne nombre de protocols configurats i/o configurables per l'usuari
11 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) El conjunt ofert inclourà un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) que proporcioni l'energia elèctrica necessària per finalitzar un estudi en curs ordenadament i sense interrupcions en cas de fallida del subministrament elèctric. — Ha de permetre, almenys durant 15 minuts, la feina sense pèrdua de qualitat ni prestacions. — Presentarà a la sala d'exploració indicacions numèriques o escala d'alarmes indicatives del temps que queda d'ús, mentre el sistema depèn del SAI. — Estarà integrat a la sala tècnica.
Tub de raigs X
12 | Doble focus, com a mínim.
13 | Apte per treballar a la màxima potència del generador en focus gruixut.
14 | Capacitat tèrmica de l'ànode igual o més gran de 3.000.000 HU.
15 | Capacitat tèrmica de la cuirassa igual o més gran de 2.800.000 HU.
16 | Capacitat de dissipació tèrmica igual o més gran de 450.000 HU/min
17 | Ha de disposar de sistema de refrigeració idoni
18 | Ànode super-rotat o de rotació continua
19 | Almenys doble focus de mida nominal no superior a 0.6 en focus fi i 1 mm en focus gruixut.
Detector
20 | Detector pla amb matriu d’alta resolució de, com a mínim, 1900 x 2040 píxels x 16 bits.
21 | Àrea digital efectiva de 29 x 38 cm aprox. (banda x banda) amb diverses mides de camp
22 | DQE 77% fluoroscòpia.
23 | Mida de píxel inferior a 200 µm.
24 | Ha de disposar de sistema anticol·lisió integrat a la carcassa dels detectors.
25 | Reixeta antidifusora extraïble.
26 | Sistema de reducció d'artefactes sense increment de dosi associat.
27 | Quatre camps reals sense ús de zoom digital.
28 | Sistema per a la supressió de romanència.
Arc en C de suport del conjunt
29 | Sistema anticol·lisió intel·ligent amb reconeixement de contorns.
30 | Sistema de memòria per a diferents seqüències de projeccions.
31 | Sistema de visualització digital dels paràmetres de posicionament de l'arc.
32 | Angulacions de crani caudals no inferiors a +-45º i laterals de +-65º, sense moviment de taula ni de pacient.
33 | Arc en C isocèntric de suport a sostre.
34 | Velocitat d'angulació de l'arc en CRAN/CAUD i LAO/RAQ de com a mínim 8º/s.
35 | Moviments horitzontals d'almenys 15 cm/s.
36 | Moviments d'aparcament motoritzats i opció d'emergència manual, que permetin la maniobra fins i tot en absència d'energia elèctrica.
37 | Distància tub-detector variable.
38 | Profunditat del suport en C igual o superior a 89 cm.
Taula d'exploració
Columna:
39 | Columna fixa a terra que permeti la incorporació de dos taulells intercanviables per tots dos costats en qualsevol orientació (cap-peus o peus-cap).
40 | Control mitjançant comandament amb cable i un segon comandament preferentment sense fils
41 | Columna amb capacitat de rotació igual o superior a 340º.
42 | Columna controlable de manera electrònica i que permeti el bloqueig en qualsevol posició
43 | Càrrega suportada sobre el centre de la columna de com a mínim 350 kg
44 | Moviments aproximats motoritzats de la columna: - Regulació d'altura del taulell quirúrgic vascular entre 750 a 1450 mm. - Regulació d'altura del taulell universal entre 600 i 1300 mm, - Trendelenburg / Anti-Trendelenburg 80º / 80º - Inclinacions laterals 45º / 45º
Taulell quirúrgic vascular:
45 | Taulell quirúrgic vascular de fibra de carboni radiotransparent de 360º, integrat amb els moviments de l'arc, de longitud mínima de 240 cm (sense reposacaps) i amplada mínima de 54 cm
46 | Moviments motoritzats del taulell quirúrgic vascular: - Moviment longitudinal d'aproximadament 600 mm - Moviment lateral igual o superior 200 mm totals (100 mm per cada direcció). S'ha de garantir cobertura integral del pacient en sinergia amb els moviments de l'arc C - Trend/Antitrend +/-15º - Inclinació lateral +/-25º
47 | Control del taulell mitjançant joystick, amb opcions de moviment horitzontal, vertical i d'inclinació.
Taulell quirúrgic universal:
48 | Taulell quirúrgic universal amb mòdul motor articulat que permeti l'acoblament de 6 seccions: 1 placa de cap doble articulació, 1 placa de cap radiotransparent, 1 placa d'elongació, 1 placa de recolzament, 1 placa de cames d'una secció i 1 extensor de carboni
49 | Moviments motoritzats del taulell quirúrgic universal: - Trendelenburg cap cap dalt / cames avall d'aproximadament 80º/80º - Inclinacions laterals d'uns 45º - Pujar/baixar recolzament inferior 90º/60º - Pujar/baixar placa recolza cames 90º/90º - Desplaçament total d'aproximadament 470 mm
50 | Cal especificar detalladament les dimensions de la taula i el rang de moviments possibles. La capacitat de suportar el pes del pacient ha de ser, com a mínim, de 250 kg, especificant-hi els pesos en les posicions més extremes.
51 | Possibilitat de massatge cardíac (cal especificar-la detalladament)
52 | El conjunt arc-taula ha de permetre un fàcil accés al pacient en cas d'emergència.
53 | Capacitat d'integració de l'injector, preferentment sense fils, wifi.
54 | Ha d'incorporar suports per a accessoris a banda i banda de la taula.
Accessoris inclosos:
55 | — Matalàs radiotransparent per a pacient (els dos taulells)
56 | — Un suport pel cap (taulell vascular)
57 | — Dos suports de braços de fibra de carboni i radiotransparents
58 | — Pedal sense cables per accionar escòpia i adquisició.
59 | — Carro per emmagatzematge d'accessoris.
60 | — Dos carros per intercanvi de taulells i guardar el que no s'està utilitzant
61 | — Faldilles de protecció suspeses a la taula del pacient, indicar mides i prestacions.
Característiques a valorar
62 | Major capacitat calòrica de l'ànode, en HU/min. | FTA | 3
63 | Tècniques de reducció de dosi. Cal incloure l'estudi o certificació corresponent. | FTA | 4
64 | Mida de píxel igual o inferior a 154 µm | FTA | 1
65 | Major nombre de grandàries de camp reals (FOV) superior a 5. | FTA | 2
66 | Desplaçament transversal de l'Arc en C en posició frontal respecte a la taula ≥ 230cm totals i com a mínim 115 cm simètrics al centre de la taula i detector. Aquesta característica ha de permetre una cobertura completa del pacient de costat a costat sense necessitat de moure la taula, la qual cosa optimitza el flux de treball i millora l'eficiència durant els procediments. A més, el sistema ha de permetre una cobertura simètrica del pacient mantenint la taula centrada a l'eix, evitant reposicionaments innecessaris i facilitant treballar per ambdós costats. | FTA | 6
67 | Major autonomia del SAI, superior a la demanada (indicar en minuts) | FTA | 2
68 | Carros de transport dels taulells motoritzats (sistema autònom de bateries) | FTA | 2
| 1.2. Sistema de visualització de les imatges radiogràfiques i altres imatges a la sala d'exploració |  | 4
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
69 | Dos monitors FHD muntats sobre suport o estructura de sostre perfectament integrats, B/N i Color, d'un mínim de 55” (el suport/estructura de sostre es compra en una licitació a banda, no s'ha d'incloure a l'oferta)
70 | Alta resolució, apte per a imatges radiològiques en alta definició (mínim 8 Mpx).
71 | Antiparpelleig (flicker-free), control automàtic de brillantor, antireflexos.
72 | Intensitat lumínica amb un mínim de 400 Cd/m2.
73 | Grau mèdic.
74 | Matriu de vídeo per permetre l'entrada de, com a mínim, 8 senyals de vídeo de diferents fonts de forma simultània i presentació de, com a mínim, 8 imatges diferents al monitor de la sala d'exploració.
75 | Cal incloure connectors per entrada de senyals de vídeo ubicats segons les necessitats assistencials (màxim 4) dins de la sala, per facilitar la connexió de qualsevol equip, sigui quina sigui la seva posició.
76 | Racks centralitzats de servidors per unificació de CPU dels diferents equipaments presents a la sala de control.
77 | Sistema de comunicació entre sala de control i quiròfan.
Sistema de visualització i estació de treball
78 | 2 monitors TFT-LCD de 22", com a mínim, per al control i revisió de les imatges.
79 | 1 monitor TFT-LCD de 22'', com a mínim, per a la gestió del sistema
Característiques a valorar
80 | Mida de pantalla dels monitors més gran de 55" | ANA | 4
| 1.3. Sistema de processament i programari i connectivitat |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Sistema de processament, visualització i emmagatzematge digital multimodalitat. Programari i funcions del sistema:
81 | Processament, visualització i emmagatzematge digital, incloses angiografia per sostracció digital, radiologia digital, tècniques avançades per a cirurgia vascular i tècniques avançades en 3D, CT.
82 | Rangs d'adquisició d'imatge d'almenys 15 imatges per segon.
83 | Angiografia rotacional.
84 | Adquisició i reconstrucció 3D:
85 | — Roadmapping 3D superposat a l'escòpia i sincronitzat amb l'arc.
86 | — Eina per a l'anàlisi de vasos en 3D.
87 | Procediments estructurals:
88 | Programari (software) específic per a la fusió d'imatge d'escòpia amb TACs previs per a la planificació de cirurgia vascular EVAR FEVAR TEVAR. Eines per al tractament d'endofuites i puncions que permeti la superposició del TAC previ del pacient o el realitzat en el propi angiògraf amb la fluoroscòpia en temps real.
89 | Eines de segmentació d'imatge 3D.
90 | Mesurament d'angles i longituds.
91 | Tècniques de fluoroscòpia roadmapping 2D i 3D (escòpia i moviment de l'arc).
92 | Programes o aplicacions d'interès per a estudis diagnòstics i terapèutics específics per a vascular.
93 | Quantificació vascular.
94 | Sistema d'adquisició de fluoroscòpia amb sostracció i sense de manera simultània i Bolus Chase
Connexió al sistema d'arxiu PACS:
95 | Xarxa Ethernet per a la connectivitat a la xarxa de l'Hospital.
96 | L’equipament ha de suportar els següents serveis DICOM 3.0:
97 | —DICOM Store
98 | —DICOM Query/Retrieve
99 | —DICOM Print
100 | —DICOM Worklist
101 | —DICOM MPPS
102 | —DICOM DSR
103 | Cal incloure DICOM Conformance Statement
104 | Capacitat d'exportar valors estructurats (RAW, HL7)
105 | Solució multimarca, que pugui treballar amb les aplicacions disponibles sobre imatges d'altres marques comercials.
106 | Es realitzarà tota la configuració de l'equip per part de l'adjudicatari en col·laboració amb el departament d'IT del centre.
| 1.4. Accessoris i complements |  | 8
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Ecògraf d'alta gamma
107 | Ecògraf de gamma alta amb almenys 4.5 milions de canals digitals i rang dinàmic superior a 270 dB.
108 | Monitor LCD pla d'un mínim de 21,5 “ i alta resolució HD (1920x1080).
109 | Panell de control equipat amb pantalla tàctil d'almenys 12" per simplificar el flux de treball de l'equip.
110 | Almenys 3 ports de connexió de sondes amb selecció automàtica del model a usar.
111 | Fotogrames per segon (frame rate) superiors a 1.800 fps (imatges per segon).
112 | Incloses les opcions clíniques necessàries per dur a terme estudis abdominals i vasculars.
113 | Equipament de sondes: sonda lineal amb rang aproximat de freqüències de 3 a 12 MHz, sonda convex amb rang aproximat de freqüències d'1 a 5 MHz i sonda sectorial amb rang aproximat de freqüències d'1 a 5 MHz
IVUS
114 | Sistema d'ecografia intravascular (IVUS)
115 | L'equip s'ha de poder integrar en major o menor grau amb el sistema d'angiografia, sense carro individual. Visualització en el monitor principal de l'angiògraf.
116 | Panell de control amb pantalla tàctil
117 | Incloses les opcions clíniques necessàries per dur a terme estudis intravasculars
118 | Equipament de sondes: catèters digitals. Cal incloure els catèters necessaris per les formacions i inici de l'activitat (primer mes). Adjuntar catàleg de tots els catèters compatibles i principals característiques.
119 | Cal incloure tot el cablejat i altres elements necessaris pel correcte funcionament de tot el sistema i accessoris demanats, i en cas de ser necessari, el fungible per les formacions i inici de l'activitat.
Característiques a valorar
120 | Inclusió de fungible addicional al demanat (sondes-catèters de l'IVUS). Sense comptar formacions i inici d'activitat. Indicar la quantitat de catèters addicionals inclosos. | ANA | 2
121 | Sistema d'ecografia intravascular (IVUS) completament integrat al sistema d'angiografia, amb gestió complerta des de la consola tàctil de control de l'Angiògraf al mateix interface d'usuari per facilitar la funcionalitat des del propi camp quirúrgic. | ANA | 6
| 1.5. Implantació, lliurament i instal·lació i formació |  | 13
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Implantació i lliurament
122 | Compromís de realitzar, com a mínim, les tasques d'adequació i d'instal·lació indicades en el plec de prescripcions tècniques.
123 | Lliurar esquemes i plànols d'implantació recomanats de l'equip ofert.
Formació
124 | El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient i l'indicat a continuació.
125 | Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer segons indiqui el centre. L’horari de formació el proposarà el Centre.
126 | Es realitzaran formacions als professionals en qualsevol torn del servei on s'implementi l'equip.
127 | Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest, detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.
Característiques a valorar
128 | Proposta d’implantació de la sala. Optimització i integració amb els equips de tercers que permetin, principalment, la realització de procediments quirúrgics. Humanització de la sala. | IAE | 4
129 | Es valorarà positivament que l’equip pugui estar fora de la zona d’actuació quirúrgica quan no estigui en ús, per no interferir en la correcta difusió del flux laminar (allargar les guies per poder aparcar l’equip fora del flux laminar. Cal presentar plànol d’implantació | IAE | 3
130 | Proposta organitzativa d'actuació davant qualsevol incidència o actuació envers la instal·lació (cronograma, coordinació d'implantació amb els diferents agents implicats en el projecte, com per exemple l'obra o altres adjudicataris, etc.) | ANA | 2
131 | Es valorarà la proposta formativa a nivell d'usuari amb adaptació d'horaris, continguts, durada i seguiment. | QSPV | 4
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
132 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
Característiques a valorar
133 | Millora de l'horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius | QSPV | 1
134 | Ubicació i disponibilitat de tècnics especialitzats en l'equip | QSPV | 2
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Qualitat del servei post venta | QSPV
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Instal·lació i adequació a l'espai | IAE
Anar al full Annex B