## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2027-4 | Subministrament dels panells tècnics de quiròfan per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Panells tècnics quiròfans HUAV | 7750090200 | Panell tècnic per a quiròfan | 16 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 7750090200
7750090200 | Panell tècnic per a quiròfan
SCS-2027-4 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Sistema modular a paret per a control de paràmetres de quiròfans.
Disseny bàsic dels quiròfans
Cada quiròfan tindrà un panell tècnic per a la gestió de diversos paràmetres de quiròfan i haurà de preveure, com a mínim, dues entrades de control procedents del sistema d'integració audiovisual.
L'adjudicatari d'aquest concurs haurà de facilitar a l'obra la informació necessaria de posició, dimensions, corrugats i cablejats necessaris per a connectar amb el sistema d'integració i audiovisual dels quiròfans, les torretes i amb altres punts del quirofans en cas de requerir-ho per tal que l'obra pugui deixar les preinstal·lacions necessaries. També s'haurà de coordinar amb l'adjudicatari del sistema d'integració audiovisual per deixar les connexions de control i espais adients en el panell i haurà de subministrar la informació per poder projectar les imatges a la pantalla del panell tècnic.
Un cop signat el contracte es farà una primera reunió de coordinació entre adjudicatari i obra per establir els requeriments de preinstal·lació de l'equip que afecten a l'obra. Si en el moment d'instal·lar l'equip cal fer adequacions a la sala i aquestes no es van especificar a la reunió de coordinació, les haurà d'assumir l'adjudicatari.
L'Hospital escollirà els acabats en el moment de la instal·lació.
Cal presentar documentació gràfica i un esquema dels senyals i elements que el componen.
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1 Dades bàsiques per als panells tècnics |  | 14
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Sistema modular que permeti el creixement del panell tècnic en funcionalitat de forma àgil
2 | Haurà de disposar dels següents mòduls:
3 | —1 mòdul de visualització
4 | —1 mòdul de control de gestió i control
5 | —1 mòdul de control d'instal·lacions
6 | Ha d'incorporar un PC que permeti instal·lar el sistema operatiu de l'Hospital, accessible des del sistema de comunicacions i audiovisuals.
7 | Teclat espanyol i ratolí inalàmbrics, d'ús mèdic aptes per quiròfan
8 | Haurà de permetre albergar en el seu interior les instal·lacions (còdecs) necessaris del sistema d'integració audiovisual
9 | Haurà de permetre albergar en el seu interior les pantalles del BMS de control de climatització i la pantalla de control d'enllumenat propis de l'Hospital.
10 | La part inferior del panell tècnic haurà de quedar situada a una altura respecte el terra d'aproximadament 1 metre (a validar per hospital en el moment de la instal·lació). La profunditat del panell a la paret no podrà sobrepassar els 25cm. S'adjunten plànols indicant l'espai disponible en longitud i fins a sostre.
11 | Superfície de treball fabricada en solid-surface d'alta durabilitat i resistència, apte per quiròfan, a la zona inferior del panell de llargària tota la longitud del panell i aproximadament 40cm de profunditat (a validar per hospital en el moment de la instal·lació)
12 | Cal incloure a l'oferta tot el cablejat i elements necessaris per al correcte funcionament del sistema
Mòdul de visualització:
13 | Ha de permetre la visualització d'imatges radiològiques (en format DICOM) o vídeos procedents del PACS, càmeres de vídeo o altres fonts
14 | Pantalla de 55” aprox. (4k com a mínim) per visualitzar imatges de diagnòstic
15 | El sistema de visualització haurà de tenir una pantalla antireflectant
16 | —2 connectors HDMI per la pantalla de visualització
17 | —1 USB 3.0 per la pantalla de visualització
Mòdul de control i gestió:
18 | Haurà de disposar d'una pantalla de control Full HD de 24" aproximadament, tàctil
19 | Polsador i commutador per il·luminació
20 | 2 cronòmetres digitals amb comandament. Interruptor de Reset / Pausa
21 | Polsador (Estat de quiròfan) On /Stand-by/ Neteja
22 | Repetidor d’alarmes elèctriques (aïllament)
23 | Repetidor alarma SAI
24 | Repetidor d'alarma gasos
25 | —4 USB 3.0 pel PC (2 pel ratolí i teclat i 2 lliures)
Mòdul d'instal·lacions:
26 | —Rellotge
27 | —Telèfon (mans lliures)
28 | —3 preses elèctriques de 220V/10A (amb tapa)
29 | —1 presa elèctrica per a arc quirúrgic (amb tapa)
Característiques a valorar
30 | Material de l'acabat del panell i superfície de treball que sigui resistent, no porós, impermeable, no reflectant, que faciliti la neteja | FTA, IAE | 5
Mòdul de visualització:
31 | Incorporació de més entrades digitals de vídeo (cal indicar quines) | FTA | 1
Mòdul de control i gestió:
32 | Inclusió de més paràmetres de control (cal indicar quins) | FTA | 4
Mòdul d'instal·lacions:
33 | Inclusió de més connexions i mòduls (cal indicar quins) | FTA | 4
| 1.2. Implantació del sistema |  | 10
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
34 | Cal incloure un planning del desenvolupament de la instal·lació indicant els treballs a realitzar i cronograma
35 | Adjuntar un esquema proposta de la ubicació del panell a la paret de quiròfan, amb els mòduls i elements demanats dins del panell (proposta que en el moment de la instal·lació s'acabarà de validar i ajustar amb hospital, si fos necessari).
36 | Plànol de distribució de cadascun dels quiròfans (detallat). S'adjunten plànols amb l'espai disponible a cada quiròfan.
Característiques a valorar
37 | Distribució proposada dels diferents mòduls del panell | ANA, IAE | 5
38 | Detall del planning del qual es desprèn la proposta que s'ofereix, amb treballs d'implantació i cronograma inclosos | IAE | 5
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal |  | 4
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
39 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
Característiques a valorar
40 | Millora de l'horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius | QSPV | 2
41 | Ubicació i disponibilitat de tècnics especialitzats en l'equip | QSPV | 2
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Qualitat del servei post venta | QSPV
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Instal·lació i adequació a l'espai | IAE
Anar al full Annex B