## ANNEX B. Model oferta tècnica
ANNEX B. Model d'oferta tècnica
Respirador neonatal de cures intensives
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Respirador de trasllat que proporcioni assistència respiratòria a pacients neonatals i pediàtrics en cures intensives, transportat per carro.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 5
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que el respirador sigui també apte per la ventilació de pacients adults. | 2
2 | Es valorarà que l'autonomia de l'equip funcionant amb bateria sigui el més llarga possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'equip que ofereixi temps d'autonomia majors la que rebi la puntuació màxima. | 1
3 | Es valorarà que el respirador tingui una resolució superior a 640x480 píxels. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'equip que ofereixi una major resolució el que rebi la puntuació màxima. | 0.5
4 | Es valorarà que el sensor de flux del respirador es pugui calefactar. | 1.5
2 | Funcionalitats | 4.5
Característiques a valorar
Modes de ventilació
Modes controlats per pressió
5 | Es valorarà capacitat per a DuoPAP. Les respiracions obligatòries estan controlades per pressió. Les espontànies es poden activar en dos nivells de pressió. | 2
Modes no invasius (amb màscara o una altre interfície no invasiva)
6 | Es valorarà que es pugui fer servir un sensor de respiració abdominal per sincronitzar la respiració del pacient prematur amb el ventilador i detectar apnees. | 1.5
Configuració de paràmetres
7 | Es valorarà que la freqüència respiratòria es pugui ajustar a més de 80 l/min. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'equip que permeti ajustar una freqüència respiratòria més alta la que rebi la puntuació màxima. | 1
3 | Accessoris | 4.5
Característiques a valorar
8 | Es valorarà el subministrament d'una o més bateries extres. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti un major nombre de bateries extres la que rebi la puntuació màxima. | 2.5
9 | Es valorarà que els accessoris i fungibles siguin estàndards i no obliguin a utilitzar els del fabricant (tubuladures, filtres, etc.) | 2
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
10 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3
11 | Temps de resposta presencial en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
12 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
13 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
14 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es valorarà de manera proporcional, sent la oferta que descrigui un major nombre de recanvis, i dels quals el total sigui més barat, la que rebi la puntuació màxima. El nombre de recanvis serà un 50% de la puntuació final i el preu total sumant una unitat de cada recanvi formarà l'altre 50%). | 0.75
20