## ANNEX C. Requisits mínims
ANNEX C. Fitxa tècnica. Requisits mínims
Respirador neonatal de cures intensives
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Respirador de trasllat que proporcioni assistència respiratòria a pacients neonatals i pediàtrics en cures intensives, transportat per carro. Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
15 | Respirador de transport que proporcioni assistència respiratòria a pacients neonatals i pediàtrics durant estàncies i trasllats a la UCIN.
16 | Ha de ser aplicable pel tractament de pacients prematurs.
17 | Ha d'estar dissenyat pel transport intrahospitalari.
18 | La font d'alimentació principal del respirador ha de ser una font externa connectada a la xarxa elèctrica. En cas de fallada de la font d'alimentació principal, el respirador ha d'obtenir energia de bateries internes.
19 | Les bateries internes del respirador han de proporcionar una autonomia mínima de 3 hores.
20 | Els respiradors han d'incorporar pantalles que mostrin informació de paràmetres de ventilació.
20 | La pantalla del respirador ha de ser tàctil i tenir una mida mínima de 7 polzades.
21 | La pantalla del respirador ha de tenir una resolució mínima de 640 x 480 píxels.
22 | L'equip ha d'incorporar un sistema d'alarmes configurable i classificable per prioritats.
23 | El pes del respirador sense carro no ha de superar els 15 kg.
24 | El ventilador ha d'incloure com a mínim les següents connexions:
- Connexió de l'extrem inspiratori del circuit respiratori (orifici cap el pacient).
- Connexió de l'extrem espiratori del circuit respiratori (orifici des del pacient).
- Ports del sensor de flux.
- Port de trucada a infermeria.
25 | El respirador ha de proporcionar una freqüència respiratòria total que arribi almenys fins a 250 l/min.
26 | Han de treballar a una pressió de treball màxima d'almenys 60 mbar.
27 | El respirador ha d'admetre volums tidals o corrents compresos almenys entre 200 i 2000 ml.
28 | El flux subministrat màxim ha de ser d'almenys 190 l/min.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Modes de ventilació
Modes controlats per volum
29 | Ventilació obligatòria controlada sincronitzada.
30 | Ventilació obligatòria intermitent sincronitzada.
Modes controlats per pressió
31 | Ventilació controlada per pressió. Totes les respiracions, siguin del respirador o del pacient, estan controlades per pressió.
32 | Ventilació controlada per pressió per a pacients neonatals. Totes les respiracions, siguin del respirador o del pacient, estan controlades per pressió.
33 | Ventilació obligatòria contínua controlada per pressió.
34 | Ventilació obligatòria contínua controlada per pressió per a pacients neonatals.
35 | Ventilació intermitent sincronitzada controlada per pressió. Les respiracions obligatòries estan controlades per pressió.
36 | Ventilació intermitent sincronitzada controlada per pressió per a pacients neonatals. Les respiracions obligatòries estan controlades per pressió.
37 | Ventilació espontània amb pressió de suport.
Modes no invasius (amb màscara o una altre interfície no invasiva)
38 | Ventilació no invasiva. Totes les respiracions són espontànies.
39 | Ventilació no invasiva sincronitzada.
40 | Teràpia amb flux alt d'oxigen.
41 | CPAP. Pressió positiva continua a la via aèria a través d'una interfície nasal (màscara o adaptadors).
42 | nCPAP. Pressió positiva continua a la via aèria a través d'una interfície nasal (màscara o adaptadors), per a neonats.
Configuració de paràmetres
43 | Pressió inspiratòria (Pinsp).
44 | Pressió màxima de DUOPAP (Palta).
45 | Pressió positiva al final de l'espiració (PEEP) com a mínim ente 0 i 35 mbar.
46 | Pressió de suport (Δ Psupp) com a mínim entre 1 i 55 mbar.
47 | Temps inspiratori (Tinsp), com a mínim entre 0,2 i 10 s.
48 | Temps espiratori (Tesp).
49 | Freqüència respiratòria, com a mínim fins a 80 l/min.
50 | Relació I:E (Inspiració/Espiració) com a mínim entre 1:9 i 4:1.
51 | Temps pressió rampa com a mínim entre 100 i 2000 ms.
52 | Fracció inspirada d'oxigen (FiO2) com a mínim entre 21 % i 100%
53 | Volum tidal (VT) com a mínim entre 100 i 2000 ml.
Mesura de paràmetres
54 | Pressió màxima a la via aèria.
55 | Pressió de meseta inspiratòria.
56 | Pressió mitjana.
57 | Pressió positiva al final de l'espiració (PEEP).
58 | Volum tidal espiratori (total i espontani)
59 | Volum tidal inspiratori.
60 | Volum minut espiratori (total i espontani).
61 | Flux inspiratori.
62 | Flux espiratori.
63 | Temps inspiratori.
64 | Temps espiratori.
65 | Freqüència de respiració obligatòria (total i espontània).
66 | Relació I:E (Inspiració/Espiració)
67 | Temps d'apnea.
68 | Pressió d'oclusió a la via aèria (P0.1).
69 | Compliance estàtica (Cstat).
70 | Índex de respiració superficial ràpida (RSB).
Monitorització i visualització de paràmetres
71 | Mesura gràfica de bucles:
- Pressió-volum
- Pressió-flux
- Volum-flux
Funcions generals
72 | Selecció del tipus de pacient: neonat, pediàtric o adult.
73 | Silenciament d'alarmes.
74 | Enriquiment d'oxigen.
75 | Respiració manual/pausa inspiratòria.
76 | Encès/apagat del nebulitzador.
77 | Ajustament de la brillantor de la pantalla (dia/nit).
78 | Bloqueig i desbloqueig de la pantalla.
Altres funcions
79 | Compensació de fugues.
80 | Compensació de la resistència de tubs endotraqueals.
81 | Preoxigenació.
82 | Respatller d'apnea.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
83 | Dotació inicial de fungible per a mínim 1 mes.
84 | Els respiradors han de permetre la opció de fer servir tubuladures d'un sol ús.
85 | Tots els elements per connectar l'equip a preses de gasos centralitzats i pel seu correcte funcionament.
86 | Carro de transport equipat amb sistema de frenat.
87 | Font d'alimentació externa.
88 | Cal incloure tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica.
4 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
89 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
90 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
91 | Condicions de garantia, reposició i formació d'usuaris.
92 | Condicions d'instal·lació.
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
93 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
94 | Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI