## LOT1_CMIN_PERIFÈRICS
EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR
1.1 | Definició
| Dispositiu mèdic utilitzat per a la generació i mescla d'un flux de gas fresc amb gasos mèdics i agents anestèsics per inhalació, amb la finalitat d'induïr i mantenir l'anestèsia en un pacient. Les ubicacions d'aquest equipament recauran de la següent manera: • 2 unitats per Hemodinàmica • 2 unitats per Radiologia • 4 unitats per Endoscòpies | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
EQUIP D'ANESTÈSIA AMB MONITOR
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Taula d'anestèsia amb estructura en carro, amb rodes orientables i sistema de frenada a partir d'un pedal central. | SÍ
2 | Contenir calaixos i taula àmplia de treball. | SÍ
3 | A les rodes de l'equip ha de contenir un sistema per evitar l'ensopagamaent amb els cables. | SÍ
4 | Sistema d'il·luminació en penumbra amb regulació d'intensitat per a treballar adequadament en aquestes condicions. | SÍ
5 | Pes de l'equip inferior a 170 kg sense incloure ni el monitor hemodinàmic ni vaporitzadors. | SÍ
6 | Les pantalles del ventilador i el monitor hemodinàmic han de permetre el seu maneig ergonòmic. | SÍ
7 | Tots els elements han de quedar fixes en l'equip per a evitar caigudes dels mateixos. | SÍ
8 | Alimentació elèctrica de reserva mitjançant bateries internes de 90 min de duració en cas de fallada de la xarxa elèctrica. | SÍ
9 | Sortides de corrent amb aillament, integrades en l'estructura de l'equip, per a l'alimentació de perifèrics. | SÍ
10 | Possibilitat de realitzar una comprovació completa, ràpida i guiada de l'equip. | SÍ
Subministrament de gasos:
11 | Mesclador electrònic d'alta qualitat que pugui subministrar en el rang de 250 ml/min - 15 l/min. | SÍ
12 | Dosificació electrònica de flux de gas fresc amb ajustament de la FiO2. | SÍ
13 | Aspirador de buit auxiliar i caudalímetre d'oxígen integrats en l'estructura de l'equip. | SÍ
14 | Presència de sortida auxiliar de gasos frescos per a la utilització de circuits manuals intependents. | SÍ
15 | Sistema d'O2 d'emergència, tenint sempre disponible la injecció d'oxigen. | SÍ
16 | Sistema de seguretat per al subministrament alternatiu d'oxigen en cas de fallada electrònica. | SÍ
17 | Possibilitat d'utilitzar en línia, com a mínim, 2 vaporitzadors de diferents agents halogenats. | SÍ
18 | Sistema de pacient:
19 | Ventilador d'anestèsia amb circuit crcular, optimitzat per a treballar a baixos fluxos. | SÍ
20 | El circuit circular ha d'estar integrat en l'estructura de l'equip, essent desmontable sense necessitat d'eines. | SÍ
21 | El circuit circular ha de ser autoclavable, incloent els sensors de flux, i lliure de làtex. | SÍ
22 | Vàlvula de limitació de pressió (APL) ajustable integrada. | SÍ
23 | Commutador bossa/vent físic per passar de ventilació manual a automàtica en un sol moviment. | SÍ
24 | Sistema d'evacuació de gasos integrat, amb possibilitat de definició de sistema passiu o actiu en el moment de comanda. | SÍ
Ventilador:
25 | Pantalla del ventilador tàctil i a color de, com a mínim, 15", i integrada en la taula d'anestèsia amb botons d'accés directe i comandament rotatori en el marc. | SÍ
26 | Amb representació gràfica de, com a miním, 3 corbes, amb dades associades en temps real i bucles. | SÍ
27 | Possibilitat de personalitzar la representació gràfica de la pantalla, espirometria, bucles, etc. | SÍ
28 | Capacitat per a ventilar a tot tipus de pacients de qualsevol edat i pes, des de nounats fins adults. | SÍ
29 | Ventilador d'anestèsia electrònic controlat amb microprocessador, que permeti els següents models ventilatoris: | SÍ
30 | • Manual/Espontani | SÍ
31 | • Ventilació controlada per volum (VC) | SÍ
32 | • Ventilació controlada per pressió (PC) | SÍ
33 | • Ventilació controlada per volum regulada per pressió, o amb volum garantitzat. | SÍ
34 | • Ventilació mandatòria intermitent sincronitzada (SIMV), per volum i pressió. | SÍ
35 | • CPAP amb pressió suport. | SÍ
36 | Possibilitat d'ajustar, com a mínim, els següents paràmetres: VT, Pinsp, Plímit, Psuport, Freqüència, I:E i PEEP. | SÍ
37 | Monitorització de tots els paràmetres ventilatoris necessaris durant la ventilació. | SÍ
38 | Monitorització de gasos: O2, CO2, N2O, agents anestèsics i nivell de MAC corregit amb l'edat. | SÍ
39 | Analitzador de gasos anestèsics amb detecció automàtica de l'agent. | SÍ
40 | Alarmes configurables de tots els paràmetres monitoritzats, acústiques i visuals amb nivell de criticitat. Haurà d'existir un control per al silenciament temporal de les alarmes acústiques. | SÍ
41 | Funció d'ajustament de l'edat i el pes corporal per a un ajustament automàtic dels paràmetres ventilatoris. | SÍ
42 | Ajustament automàtic dels paràmetres ventilatoris al canviar de mode ventilatori. | SÍ
43 | Capacitat de realitzar maniobres de reclutament automatitzades. | SÍ
Monitor de pacient:
44 | Monitor de pacient modular amb pantalla a color i tàctil d'alta resolució de, com a mínim 15" | SÍ
45 | Software especialitzat per al seu ús en l'entorn quirúrgic. | SÍ
46 | Ha de ser configurable en quant a la tipologia de senyals fisiològiques a representar. La solució ha de permetre crear preconfiguracions o perfils adaptats als diferents tipus de cirurgia-técnica anestèsica a través d'agrupacions de paràmetres fisiològics, corbes i valors numèrics, límits d'alarmes, correlacions de tendències, etc. | SÍ
47 | Sistema de gestió d'alarmes de tots els paràmetres monitoritzats, valors dels quals puguin ser fixats a voluntat, amb la possibilitat de defininr límits d'alarma i prioritats. | SÍ
48 | Emmagatzemament de 24h de totes les tendències gràfiques i numèriques monitoritzades. | SÍ
49 | Càlculs hemodinàmics, d'oxigenació i ventilatoris. | SÍ
50 | Dotació de tecnologia d'estat sòlid, sense ventiladors, per evitar l'acumulació i/o dispersió del pols. | SÍ
51 | Portamòduls per a la incorporació d'altres mòduls paramètrics especialitzats (TNM, PiCCO, etc). | SÍ
52 | Ha d'incloure tots els elements sensors i de connexió a pacient, reutilitzables i/o d'un sol ús, sensors de saturació, cables, manegots de pressió no invasiva, etc. | SÍ
53 | Paràmetres especialitzats addicionals: | SÍ
54 | • Monitorització de la relaxació muscular. | SÍ
55 | El monitor ha d'incloure un mòdul multiparamètric amb pantalla. | SÍ
56 | Monitorització dels següents paràmetres clínics: | SÍ
57 | • ECG/Respiració de fins a 12 derivacions | SÍ
58 | • SpO2 amb disponibilitat de tecnologia Nellcor Oximax | SÍ
59 | • PANI manual, automàtica i STAT. | SÍ
60 | • 2 pressions invasives | SÍ
61 | • 2 canals de temperatura | SÍ
62 | Software per a la determinació de la variació de la pressió sistòlica (CPS) i variació de la pressió de pols (VPP), per a la indicació del grau de volemia del pacient, i si aquest respodrà a fluids o drogues. | SÍ
63 | Emmagatzemament de dades del pacient i configuracions del monitor de capçalera per evitar la desconnexió de cables del pacient i garantitzar la continuitat de la informació en el sistema de monitorització i la seva integració en la HCE durant el transport i/o trasllat del pacient. | SÍ
64 | Pantalla integrada superior a 6" per a la visualització de corbes, tendències i alarmes. Ha de tenir la mateixa interfície d'usuari que el monitor de capçalera, optimitzat per al seu maneig en el transport/trasllat del pacient crític. | SÍ
65 | Dispositiu ergonòmic amb pes inferior a 2kg amb bateria d'autonomia mínima de 2,5h. | SÍ
66 | Disseny amb nansa integrada pel transport, resistent a l'entrada de líquids, caigudes i cops accidentals. | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics (sobre 3), només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## LOT1_CMIN_BQ
EQUIP D´ANESTÈSIA D'ALTA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER QUIRÒFANS
1.1 | Definició
| Dispositiu mèdic utilitzat per a la generació i mescla d'un flux de gas fresc amb gasos mèdics i agents anestèsics per inhalació, amb la finalitat d'induïr i mantenir l'anestèsia en un pacient. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
EQUIP D'ANESTÈSIA AMB MONITOR
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Taula d'anestèsia amb estructura en carro, amb rodes orientables i sistema de frenada a partir d'un pedal central. | SÍ
2 | Contenir calaixos i taula àmplia de treball. | SÍ
3 | A les rodes de l'equip ha de contenir un sistema per evitar l'ensopagamaent amb els cables. | SÍ
4 | Sistema d'il·luminació en penumbra amb regulació d'intensitat per a treballar adequadament en aquestes condicions. | SÍ
5 | Pes de l'equip inferior a 190 kg sense incloure ni el monitor hemodinàmic ni vaporitzadors. | SÍ
6 | Les pantalles del ventilador i el monitor hemodinàmic han de permetre el seu maneig ergonòmic. | SÍ
7 | Tots els elements han de quedar fixes en l'equip per a evitar caigudes dels mateixos. | SÍ
8 | Alimentació elèctrica de reserva mitjançant bateries internes de 90 min de duració en cas de fallada de la xarxa elèctrica. | SÍ
9 | Sortides de corrent amb aillament, integrades en l'estructura de l'equip, per a l'alimentació de perifèrics. | SÍ
10 | Possibilitat de realitzar una comprovació completa, ràpida i guiada de l'equip. | SÍ
Subministrament de gasos:
11 | Mesclador electrònic d'alta qualitat que pugui subministrar en el rang de 250 ml/min - 15 l/min. | SÍ
12 | Dosificació electrònica de flux de gas fresc amb ajustament de la FiO2. | SÍ
13 | Aspirador de buit auxiliar i caudalímetre d'oxígen integrats en l'estructura de l'equip. | SÍ
14 | Presència de sortida auxiliar de gasos frescos per a la utilització de circuits manuals intependents. | SÍ
15 | Sistema d'O2 d'emergència, tenint sempre disponible la injecció d'oxigen. | SÍ
16 | Sistema de seguretat per al subministrament alternatiu d'oxigen en cas de fallada electrònica. | SÍ
17 | Si l'equip treballa amb gas motriu, ha de poder treballar tant amb aire com oxigen. | SÍ
18 | Possibilitat d'utilitzar en línia, com a mínim, 2 vaporitzadors de diferents agents halogenats. | SÍ
19 | Sistema de pacient:
20 | Ventilador d'anestèsia amb circuit crcular, optimitzat per a treballar a baixos fluxos. | SÍ
21 | El circuit circular ha d'estar integrat en l'estructura de l'equip, essent desmontable sense necessitat d'eines. | SÍ
22 | El circuit circular ha de ser autoclavable, incloent els sensors de flux, i lliure de làtex. | SÍ
23 | Vàlvula de limitació de pressió (APL) ajustable integrada. | SÍ
24 | Commutador bossa/vent físic per passar de ventilació manual a automàtica en un sol moviment. | SÍ
25 | Sistema d'evacuació de gasos integrat, amb possibilitat de definició de sistema passiu o actiu en el moment de comanda. | SÍ
Ventilador:
26 | Pantalla del ventilador tàctil i a color de, com a mínim, 15". | SÍ
27 | Amb representació gràfica de, com a miním, 3 corbes, amb dades associades en temps real i bucles. | SÍ
28 | Possibilitat de personalitzar la representació gràfica de la pantalla, espirometria, bucles, etc. | SÍ
29 | Capacitat per a ventilar a tot tipus de pacients de qualsevol edat i pes, des de nounats fins adults. | SÍ
30 | Ventilador d'anestèsia electrònic controlat amb microprocessador, que permeti els següents models ventilatoris: | SÍ
31 | • Manual/Espontani | SÍ
32 | • Ventilació controlada per volum (VC) | SÍ
33 | • Ventilació controlada per pressió (PC) | SÍ
34 | • Ventilació controlada per volum regulada per pressió, o amb volum garantitzat. | SÍ
35 | • Ventilació mandatòria intermitent sincronitzada (SIMV), per volum i pressió. | SÍ
36 | • CPAP amb pressió suport. | SÍ
37 | Possibilitat d'ajustar, com a mínim, els següents paràmetres: VT, Pinsp, Plímit, Psuport, Freqüència, I:E i PEEP. | SÍ
38 | Monitorització de tots els paràmetres ventilatoris necessaris durant la ventilació. | SÍ
39 | Monitorització de gasos: O2, CO2, N2O, agents anestèsics i nivell de MAC corregit amb l'edat. | SÍ
40 | Analitzador de gasos anestèsics amb detecció automàtica de l'agent. | SÍ
41 | Alarmes configurables de tots els paràmetres monitoritzats, acústiques i visuals amb nivell de criticitat. Haurà d'existir un control per al silenciament temporal de les alarmes acústiques. | SÍ
42 | Funció d'ajustament de l'edat i el pes corporal per a un ajustament automàtic dels paràmetres ventilatoris. | SÍ
43 | Ajustament automàtic dels paràmetres ventilatoris al canviar de mode ventilatori. | SÍ
44 | Capacitat de realitzar maniobres de reclutament automatitzades. | SÍ
Monitor de pacient:
45 | Monitor de pacient modular amb pantalla a color i tàctil d'alta resolució de, com a mínim 18" | SÍ
46 | Software especialitzat per al seu ús en l'entorn quirúrgic. | SÍ
47 | Ha de ser configurable en quant a la tipologia de senyals fisiològiques a representar. La solució ha de permetre crear preconfiguracions o perfils adaptats als diferents tipus de cirurgia-técnica anestèsica a través d'agrupacions de paràmetres fisiològics, corbes i valors numèrics, límits d'alarmes, correlacions de tendències, etc. | SÍ
48 | Sistema de gestió d'alarmes de tots els paràmetres monitoritzats, valors dels quals puguin ser fixats a voluntat, amb la possibilitat de defininr límits d'alarma i prioritats. | SÍ
49 | Emmagatzemament de 24h de totes les tendències gràfiques i numèriques monitoritzades. | SÍ
50 | Càlculs hemodinàmics, d'oxigenació i ventilatoris. | SÍ
51 | Dotació de tecnologia d'estat sòlid, sense ventiladors, per evitar l'acumulació i/o dispersió del pols. | SÍ
52 | Portamòduls per a la incorporació d'altres mòduls paramètrics especialitzats (TNM, PiCCO, etc). | SÍ
53 | Ha d'incloure tots els elements sensors i de connexió a pacient, reutilitzables i/o d'un sol ús, sensors de saturació, cables, manegots de pressió no invasiva, etc. | SÍ
54 | Paràmetres especialitzats addicionals: | SÍ
55 | • Monitorització de la relaxació muscular. | SÍ
56 | El monitor ha d'incloure un mòdul multiparamètric amb pantalla. | SÍ
57 | Monitorització dels següents paràmetres clínics: | SÍ
58 | • ECG/Respiració de fins a 12 derivacions | SÍ
59 | • SpO2 amb disponibilitat de tecnologia Nellcor Oximax | SÍ
60 | • PANI manual, automàtica i STAT. | SÍ
61 | • 2 pressions invasives | SÍ
62 | • 2 canals de temperatura | SÍ
63 | Software per a la determinació de la variació de la pressió sistòlica (CPS) i variació de la pressió de pols (VPP), per a la indicació del grau de volemia del pacient, i si aquest respodrà a fluids o drogues. | SÍ
64 | Emmagatzemament de dades del pacient i configuracions del monitor de capçalera per evitar la desconnexió de cables del pacient i garantitzar la continuitat de la informació en el sistema de monitorització i la seva integració en la HCE durant el transport i/o trasllat del pacient. | SÍ
65 | Pantalla integrada superior a 6" per a la visualització de corbes, tendències i alarmes. Ha de tenir la mateixa interfície d'usuari que el monitor de capçalera, optimitzat per al seu maneig en el transport/trasllat del pacient crític. | SÍ
66 | Dispositiu ergonòmic amb pes inferior a 2kg amb bateria d'autonomia mínima de 2,5h. | SÍ
67 | Disseny amb nansa integrada pel transport, resistent a l'entrada de líquids, caigudes i cops accidentals. | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics (sobre 3), només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.