## LOT2_CSUB_Compacte
EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT COMPACTE AMB MONITOR
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Control automàtic de gas amb objectiu EtAA | 5
L'equip disposarà d'un sistema de control automàtic de gas que permeti seleccionar una concentració objectiu d'agent anestèsic end-tidal (EtAA) amb regulació automàtica simultània del flux de gas fresc i del subministrament d'agent, amb possibilitat de seleccionar la velocitat d'assoliment de l'objectiu. · Sistema que compleix totes les característiques descrites amb un alt grau de precisió, robustesa i facilitat d'ús: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema que compleix les característiques descrites però amb limitacions de precisió, robustesa o facilitat d'ús: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.
1.2 | Circuit tancat/obert i maniobres de reclutament alveolar | 4
L'equip permetrà treballar en mode de circuit tancat i circuit obert amb gestió automàtica del flux, i disposarà d'un sistema automatitzat de maniobres de reclutament alveolar programables. El sistema haurà de permetre configurar de forma independent, com a mínim, els següents paràmetres: Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra. Es valorarà positivament un major nombre d'esglaons programables a la rutina de reclutament, la mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i la indicació contínua del temps de durada de la maniobra en curs. · Sistema amb totes les prestacions descrites (circuit tancat/obert, configuració independent de Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra, elevat nombre d'esglaons programables, mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i indicació contínua del temps de durada de la maniobra): entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema amb les prestacions bàsiques (circuit tancat/obert i configuració dels paràmetres principals: Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra), però sense mesura de compliància per esglaó, sense indicació contínua del temps o amb un nombre limitat d'esglaons programables: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquest sistema o no permet configurar de forma independent els paràmetres mínims exigits: 0 punts.
1.3 | Visualització simultània de corbes i bucles | 3
La pantalla del ventilador permetrà la visualització simultània d'un mínim de 6 corbes dinàmiques configurables per l'usuari, incloent bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real, i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues. · Pantalla amb visualització simultània molt per sobre del mínim exigit de 6 corbes, totalment configurable per l'usuari, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues ben resolta: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Pantalla que compleix el mínim de 6 corbes simultànies configurables, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real i corba de detecció de fugues, però amb menor amplitud o configurabilitat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El ventilador no assoleix el mínim de 6 corbes simultànies, no inclou els bucles exigits o la corba de detecció de fugues, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.4 | Flux inspiratori màxim | 2
El flux inspiratori màxim del ventilador serà igual o superior a 200 l/min. · Flux inspiratori màxim molt per sobre de 200 l/min, amb benefici clínic clarament justificat en situacions de demanda ventilatòria elevada (obstrucció, alta compliància, pacients de gran corpulència): entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Flux inspiratori superior a 200 l/min però amb marge de millora moderat o limitadament justificat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · Flux inspiratori igual a 200 l/min, inferior, o millora no justificada: 0 punts.
1.5 | Ventilació manual de seguretat en fallada elèctrica total | 2
En cas de fallada elèctrica total amb l'equip completament apagat, serà possible realitzar ventilació manual mitjançant circuit circular amb subministrament de gasos frescos, però amb bloqueig físic o de seguretat que impedeixi el lliurament d'agents anestèsics des dels vaporitzadors. · Sistema que garanteix la ventilació manual mitjançant circuit circular amb subministrament de gasos frescos en fallada elèctrica total, amb un bloqueig físic o de seguretat robust, fiable i ben justificat que impedeix el lliurament d'agents anestèsics: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema que compleix la funcionalitat descrita però amb menor robustesa, fiabilitat o justificació del mecanisme de bloqueig: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no permet la ventilació manual en fallada elèctrica total, no disposa del bloqueig de seguretat exigit, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.6 | Panell frontal independent amb equip principal apagat | 2
L'equip disposarà d'un panell o indicador frontal independent, visible i operatiu amb l'equip principal apagat, que mostri com a mínim l'estat de la pressió en vies respiratòries, el nivell de bateria i l'estat del subministrament de gasos. · Panell independent molt visible i clar, operatiu amb l'equip apagat, que mostra la pressió en vies respiratòries, el nivell de bateria, l'estat del subministrament de gasos i informació addicional rellevant per a la seguretat clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Panell independent operatiu amb l'equip apagat que mostra únicament els tres paràmetres mínims exigits (pressió en vies respiratòries, nivell de bateria i estat del subministrament de gasos), amb menor visibilitat o claredat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquest panell independent, no és operatiu amb l'equip apagat, o no mostra els paràmetres mínims exigits: 0 punts.
1.7 | Preses de corrent auxiliars integrades | 2
L'equip disposarà d'un mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, per a l'alimentació de perifèrics. · Equip amb un nombre de preses de corrent auxiliars superior al mínim de 4, integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, amb disposició ergonòmica i garanties de seguretat elèctrica ben justificades: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Equip que compleix el mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades i connectades a transformador d'aïllament, amb disposició o justificació limitada: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa del mínim de 4 preses exigides, no estan connectades a transformador d'aïllament, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.8 | Servocontrol electrònic d'alta precisió | 2
El ventilador disposarà d'un sistema de servocontrol electrònic d'alta precisió per a la regulació del flux i la pressió inspiratòria, independent de les variacions del subministrament de gas de la xarxa hospitalària. · Sistema de servocontrol electrònic d'alta precisió, amb independència total i ben justificada de les variacions del subministrament de gas de la xarxa hospitalària, garantint estabilitat de flux i pressió inspiratòria: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema de servocontrol que regula el flux i la pressió inspiratòria però amb independència de la xarxa hospitalària limitadament justificada: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquest sistema de servocontrol, no és independent de les variacions de la xarxa, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.9 | Dimensions i maniobrabilitat en quiròfan | 3
L'equip disposarà d'unes dimensions reduïdes que facilitin la seva maniobrabilitat en quiròfans amb espai limitat. S'estableix com a referència una amplada màxima de 750 mm mesurada sobre l'estructura base de l'equip sense accessoris laterals. · Amplada igual o inferior a 750 mm mesurada sobre l'estructura base sense accessoris laterals, amb maniobrabilitat molt bona en quiròfans d'espai limitat: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Amplada entre 751 mm i 900 mm mesurada sobre l'estructura base sense accessoris laterals, amb maniobrabilitat adequada però limitada: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · Amplada superior a 900 mm mesurada sobre l'estructura base sense accessoris laterals: 0 punts.
Valoració EETT de l'equip: |  | 25
2 | Valoració de mostra:
2.1 | Ergonomia i disseny intuïtiu | 5
Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts
2.2 | Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. | 5
Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti visualitzar potencials fuites.
Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts
2.3 | Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits | 5
Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
Valoració de la mostra |  | 15
| Puntuació valoració Subjectiva | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Subjectiva | 40

## LOT2_CSUB_Toràcica
EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT PER TORÁCICA AMB MONITOR
Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
| Criteris avaluables segons judicis de valor | Puntuació màxima | Document | pàgina del document
1 | Valoració EETT de l'equip:
1.1 | Control automàtic de gas amb objectiu EtAA i reducció automàtica a mínims | 6
L'equip disposarà d'un sistema de control automàtic de gas que permeti seleccionar una concentració objectiu d'agent anestèsic end-tidal (EtAA) amb regulació automàtica simultània del flux de gas fresc i del subministrament d'agent, amb possibilitat de seleccionar la velocitat d'assoliment de l'objectiu. El sistema reduirà automàticament el FGF i el subministrament d'agent fins a nivells mínims un cop assolit l'objectiu. · Sistema que compleix totes les característiques descrites amb un alt grau de precisió, robustesa i facilitat d'ús, incloent una reducció automàtica del FGF i de l'agent fins a nivells mínims molt eficient: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema que compleix les característiques descrites però amb limitacions de precisió, robustesa o eficiència en la reducció automàtica a nivells mínims: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquesta funcionalitat o insuficientment justificada: 0 punts.
1.2 | Circuit tancat/obert i maniobres de reclutament alveolar | 4
L'equip permetrà treballar en mode de circuit tancat i circuit obert amb gestió automàtica del flux, i disposarà d'un sistema automatitzat de maniobres de reclutament alveolar programables. El sistema haurà de permetre configurar de forma independent, com a mínim, els següents paràmetres: Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra. Es valorarà positivament un major nombre d'esglaons programables a la rutina de reclutament, la mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i la indicació contínua del temps de durada de la maniobra en curs. · Sistema amb totes les prestacions descrites (circuit tancat/obert, configuració independent de Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra, elevat nombre d'esglaons programables, mesura automatitzada de la compliància dinàmica a cada esglaó i indicació contínua del temps de durada de la maniobra): entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Sistema amb les prestacions bàsiques (circuit tancat/obert i configuració dels paràmetres principals: Ppico objectiu, PEEP objectiu, nombre de respiracions per nivell i PEEP post-maniobra), però sense mesura de compliància per esglaó, sense indicació contínua del temps o amb un nombre limitat d'esglaons programables: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquest sistema o no permet configurar de forma independent els paràmetres mínims exigits: 0 punts.
1.3 | Visualització simultània de corbes i bucles | 4
La pantalla del ventilador permetrà la visualització simultània d'un mínim de 6 corbes dinàmiques configurables per l'usuari, incloent bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real, i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues. · Pantalla amb visualització simultània molt per sobre del mínim exigit de 6 corbes, totalment configurable per l'usuari, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real i corba dinàmica de volum per a detecció immediata de fugues ben resolta: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Pantalla que compleix el mínim de 6 corbes simultànies configurables, amb bucles Flux-Volum i Pressió-Volum en temps real i corba de detecció de fugues, però amb menor amplitud o configurabilitat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El ventilador no assoleix el mínim de 6 corbes simultànies, no inclou els bucles exigits o la corba de detecció de fugues, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.4 | Reservori de gasos espirats actiu | 4
El sistema respiratori disposarà d'un reservori de gasos espirats actiu que impedeixi l'entrada d'aire ambient al circuit del pacient en totes les condicions de funcionament. · Reservori actiu molt fiable, que garanteix de forma robusta i ben justificada la impossibilitat d'entrada d'aire ambient en totes les condicions de funcionament: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Reservori actiu funcional però amb menor fiabilitat o justificació limitada en algunes condicions de funcionament: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · El sistema respiratori no disposa d'aquest reservori actiu, no impedeix l'entrada d'aire ambient en totes les condicions, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.5 | Autonomia integrada de la bateria interna | 2
La bateria interna de l'equip alimentarà de forma integrada tots els dispositius del sistema (mesclador electrònic, ventilador i sistemes de monitorització integrats), sense necessitat d'elements externs, amb una autonomia mínima de 120 minuts en condicions normals de funcionament. · Bateria que alimenta de forma integrada tots els dispositius del sistema sense elements externs, amb una autonomia molt superior als 120 minuts mínims i ben justificada: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Bateria que compleix l'alimentació integrada i el mínim de 120 minuts d'autonomia, però amb marge de millora limitat o limitadament justificat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no alimenta de forma integrada tots els dispositius, requereix elements externs, no assoleix el mínim de 120 minuts d'autonomia, o és insuficientment justificat: 0 punts.
1.6 | Panell frontal independent amb equip principal apagat | 2
L'equip disposarà d'un panell o indicador frontal independent, visible i operatiu amb l'equip principal apagat, que mostri com a mínim l'estat de la pressió en vies respiratòries, el nivell de bateria i l'estat del subministrament de gasos. · Panell independent molt visible i clar, operatiu amb l'equip apagat, que mostra la pressió en vies respiratòries, el nivell de bateria, l'estat del subministrament de gasos i informació addicional rellevant per a la seguretat clínica: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Panell independent operatiu amb l'equip apagat que mostra únicament els tres paràmetres mínims exigits (pressió en vies respiratòries, nivell de bateria i estat del subministrament de gasos), amb menor visibilitat o claredat: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa d'aquest panell independent, no és operatiu amb l'equip apagat, o no mostra els paràmetres mínims exigits: 0 punts.
1.7 | Preses de corrent auxiliars integrades | 3
L'equip disposarà d'un mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, per a l'alimentació de perifèrics. · Equip amb un nombre de preses de corrent auxiliars superior al mínim de 4, integrades en l'estructura, connectades a transformador d'aïllament, amb disposició ergonòmica i garanties de seguretat elèctrica ben justificades: entre > (0,5 × màxima puntuació de l'apartat) i la màxima puntuació de l'apartat. · Equip que compleix el mínim de 4 preses de corrent auxiliars integrades i connectades a transformador d'aïllament, amb disposició o justificació limitada: entre > 0 i (0,5 × màxima puntuació de l'apartat). · L'equip no disposa del mínim de 4 preses exigides, no estan connectades a transformador d'aïllament, o és insuficientment justificat: 0 punts.
Valoració EETT de l'equip: |  | 25
2 | Valoració de mostra:
2.1 | Ergonomia i disseny intuïtiu | 5
Es valorarà la facilitat de manipulació de l'equip i maniobrabilitat i la facilitat de interacció amb l'equip, la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla així com la presentació del menús
Altes prestacions ergonòmiques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques bones: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Prestacions ergonòmiques regulars o no adequades: 0 punts
2.2 | Arquitectura i disseny del circuit d'anestèsia. | 5
Es valorarà la separació física entre el gas motriu i el gas pacient, que impedeix l'entrada no controlada de gasos que alterin el flux de gasos frescos i permeti visualitzar potencials fuites.
Equip amb elevades prestacions arquitectòniques: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb bones prestacions arquitectòniques: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb prestacions arquitectòniques regulars o no adequades: 0 punts
2.3 | Procediment i facilitat d'ús i en la gestió d'alarmes i límits | 5
Es valorarà la facilitat d'ús de l'equip i l'eficiència en el procés d'ús
Equip amb elevada facilitat d'ús: entre > (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) i màxima puntuació de l'apartat Equip amb facilitat d'ús regular: entre > 0 i (0,5 * màxima puntuació de l'apartat) Equip amb dificultat d'ús: 0 punts
Valoració de la mostra |  | 15
| Puntuació valoració Subjectiva | Puntuació màxima | Puntuació Obtinguda
| Total Puntuació Subjectiva | 40