## CRITERIS MÍNIMS
EQUIP D'ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE AMB MONITOR
1.1 | Definició
| Dispositiu mèdic utilitzat per a la generació i mescla d'un flux de gas fresc amb gasos mèdics i agents anestèsics per inhalació, amb la finalitat d'induir i mantenir l'anestèsia en un pacient, específicament dissenyat i certificat per al seu ús en entorns de ressonància magnètica (RM). | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
EQUIP D'ANESTÈSIA RESSOCOMPATIBLE
Característiques tècniques d'obligat compliment:
Estructura i mobilitat:
1 | Taula d'anestèsia amb estructura en carro, específicament dissenyada i fabricada per a l'ús en entorn de ressonància magnètica (RM-condicional), amb rodes orientables aptes per a entorn RM i sistema de frenada que garanteixi l'estabilitat de l'equip en presència de camps magnètics. | SÍ
2 | Certificació del fabricant per a l'ús en sistemes de ressonància magnètica d'1,5 Tesla i 3 Tesla. | SÍ
3 | Etiquetatge visible a l'equip que indiqui la distància mínima de seguretat o el límit de camp magnètic durant el funcionament. | SÍ
4 | Mànecs o nanses fixos o ajustables que facilitin el posicionament i la maniobrabilitat de l'equip. | SÍ
5 | Superfície de treball útil i accessible per al professional (safata o superfície superior). | SÍ
6 | L'equip disposarà d'espai o elements per a l'organització i emmagatzematge d'accessoris i consumibles, integrats o acoblats a l'estructura del carro, aptes per a l'entorn de ressonància magnètica. | SÍ
7 | Capacitat per a ventilar pacients adults, pediàtrics i nounats. | SÍ
Alimentació elèctrica:
8 | Alimentació de xarxa elèctrica de 100–240 V CA, 50/60 Hz. | SÍ
9 | Alimentació elèctrica de reserva mitjançant bateria interna amb autonomia mínima de 45 minuts en cas de fallada de la xarxa elèctrica. | SÍ
Subministrament de gasos:
10 | Connexió a preses d'hospital per a O₂, Aire i N₂O, amb connexions tipu NIST i mangueres amb terminals estàndard. | SÍ
11 | Suport integrat a l'estructura per a, com a mínim, dues ampolles de reserva de gas amb sistema Pin-Index. | SÍ
12 | Cabalímetres o sistema de dosificació per a la regulació dels fluxos de gas fresc, amb visualització clara per a l'usuari. | SÍ
13 | L'equip disposarà d'una sortida auxiliar de gas fresc completament independent del respirador, mitjançant un caudalímetre d'O₂ integrat a l'estructura de l'equip, per a oxigenoteràpia a través de cànules nasals o connexió de circuits manuals auxiliars, amb un rang de flux ajustable de 0 a 12 L/min. | SÍ
14 | Indicador de pressió de les ampolles de gas. | SÍ
15 | Funció de flush/rentatge ràpid d'O₂ (O₂ d'emergència) amb injecció d'oxigen sempre disponible. | SÍ
16 | Sistema de seguretat hipòxica que garanteixi una concentració mínima d'O₂ en la mescla de gas fresc. | SÍ
17 | Tall automàtic de N₂O davant fallada o absència de subministrament d'O₂. | SÍ
18 | Alarma visual i/o acústica davant caiguda de pressió d'O₂. | SÍ
19 | Cabalímetre auxiliar d'oxigen integrat a l'estructura de l'equip. | SÍ
Vaporitzadors:
20 | Capacitat d'allotjar com a mínim 2 vaporitzadors d'agents anestèsics volàtils simultàniament a l'equip. | SÍ
21 | Sistema d'ancoratge de vaporitzadors compatible amb l'estàndard Selectatec® o equivalent. | SÍ
22 | Sistema d'interbloqueig (Interlock) que impedeixi l'obertura simultània de dos vaporitzadors. | SÍ
23 | Compatibilitat amb vaporitzadors de Sevoflurà i Isoflurà, com a mínim. | SÍ
Sistema de pacient:
24 | Sistema de respiració circular compacte, optimitzat per a anestèsia de baix i mínim flux. | SÍ
25 | Sistema de respiració de disseny compacte, amb el mínim nombre de components, desmuntable sense eines per a la seva neteja i esterilització. | SÍ
26 | L'equip incorporarà un sistema de compensació automàtica de la compliança del circuit respiratori i de desacoblament del gas fresc durant la ventilació, per garantir una administració precisa del volum tidal independentment de les variacions del flux de gas fresc i de les característiques del circuit. | SÍ
27 | Possibilitat de muntatge del sistema de respiració tant al costat dret com a l'esquerre de l'equip, o en posició flexible adaptable a l'entorn. | SÍ
28 | Absorbidor de CO₂ amb sistema de connexió d'ancoratge ràpid tipus CLIC o equivalent, amb canister desechable que permeti el canvi sense interrompre la ventilació. | SÍ
29 | Canvi de cal sodada ràpid, net i sense producció de pols. | SÍ
Ventilador:
30 | Ventilador d'anestèsia electrònic controlat per microprocessador, específicament dissenyat o certificat per al seu ús en entorns de ressonància magnètica. | SÍ
31 | Ventilador apte per a pacients adults, pediàtrics i nounats. | SÍ
32 | El ventilador d'anestèsia serà de tipus electrònic controlat per microprocessador, amb sistema d'accionament que permeti una administració precisa del volum tidal. | SÍ
33 | El ventilador ha de disposar, com a mínim, dels següents modes ventilatoris: | SÍ
34 | • Manual / Espontani | SÍ
35 | • Ventilació Controlada per Volum (VCV) | SÍ
36 | • Ventilació Controlada per Pressió (PCV) | SÍ
37 | • Pressió de Suport (PS) | SÍ
38 | • Ventilació Mandatòria Intermitent Sincronitzada amb Pressió de Suport (SIMV/PS) | SÍ
39 | Paràmetres ventilatoris ajustables, com a mínim: Volum Tidal (Vt), Freqüència respiratòria, Relació I:E, PEEP, Pressió màxima/límit (Pmax), Pressió inspiratòria (Pinsp), Pressió de suport (PPS) i Trigger. | SÍ
40 | Volum Tidal (Vt): rang mínim ajustable de 20 a 1.400 ml. | SÍ
41 | Freqüència respiratòria: rang mínim ajustable de 4 a 60 rpm. | SÍ
42 | PEEP ajustable electrònicament, rang mínim de 0 a 20 cmH₂O. | SÍ
43 | Pressió màxima / límit (Pmax) ajustable fins a, com a mínim, 70 cmH₂O. | SÍ
44 | Pressió inspiratòria en mode PCV ajustable fins a, com a mínim, 65 cmH₂O per sobre de la PEEP. | SÍ
45 | Pressió de suport ajustable fins a, com a mínim, 20 cmH₂O per sobre de la PEEP. | SÍ
46 | Disparador (trigger) per flux ajustable per a modes assistits. | SÍ
47 | Vàlvula de seguretat davant sobrepressió i davant pressió negativa. | SÍ
48 | En cas de fallada de la xarxa elèctrica i de la bateria, s'ha de mantenir la possibilitat de ventilació manual, el subministrament de gas fresc i el subministrament d'agent anestèsic. | SÍ
Monitorització integrada:
49 | Monitorització contínua i integrada, com a mínim, dels següents paràmetres: | SÍ
50 | • Concentració inspiratòria d'O₂ (FiO₂) | SÍ
51 | • Freqüència respiratòria | SÍ
52 | • Volum tidal espiratori | SÍ
53 | • Volum minut espiratori | SÍ
54 | • Pressió pic en via aèria | SÍ
55 | • Pressió mitjana o pressió meseta | SÍ
56 | • PEEP | SÍ
57 | Sensor de mesura d'O₂ integrat (tipus cèl·lula galvànica o equivalent). | SÍ
58 | Sensor de mesura de flux/volum integrat al circuit respiratori. | SÍ
Pantalla i interfície d'usuari:
59 | Pantalla TFT a color integrada a l'equip, amb diagonal mínima de 6,5 polzades. | SÍ
60 | Visualització simultània de paràmetres ventilatoris numèrics i corbes dinàmiques de ventilació (pressió, flux, volum). | SÍ
61 | Interfície intuïtiva amb filosofia de maneig guiada (p.ex. seleccionar–ajustar–confirmar, o equivalent). | SÍ
Alarmes i seguretat:
62 | Sistema d'alarmes audiovisuals configurables per a tots els paràmetres ventilatoris monitoritzats, amb diferents nivells de prioritat/criticitat. | SÍ
63 | Alarma de pressió baixa de subministrament d'O₂. | SÍ
64 | Alarma de bateria baixa i bateria crítica. | SÍ
65 | Alarmes configurables de FiO₂, volum minut i pressions altes i baixes. | SÍ
66 | Control per al silenciament temporal de les alarmes acústiques. | SÍ
Evacuació de gasos i aspiració:
67 | Sistema d'evacuació de gasos anestèsics (AGSS) integrat a l'equip. | SÍ
68 | Sistema d'aspiració de secrecions/aspirador endotraqueal integrat o compatible, apte per a ús en entorn RM. | SÍ
Accessoris i consumibles inclosos al subministrament:
69 | 2 vaporitzadors compatibles: un de Sevoflurà i un d'Isoflurà. | SÍ
70 | Kit de circuits respiratoris desechables compatibles amb entorn RM (adult i pediàtric/neonatal), amb longitud mínima de 300 cm i lliures de làtex. | SÍ
71 | Bossa reservori de ventilació manual. | SÍ
72 | Sensor/s de flux i sensor d'O₂ de recanvi inclosos al subministrament. | SÍ
73 | Manuals d'ús i de servei en castellà i/o català. | SÍ
74 | Tots els accessoris i consumibles subministrats que hagin d'estar dins de l'entorn de RM han de ser compatibles amb aquest entorn. | SÍ
Monitor de pacient multiparamètric RM-compatible:
75 | Monitor de pacient multiparamètric específicament dissenyat i certificat per al seu ús en sistemes de ressonància magnètica d'1,5 T i 3 T. | SÍ
76 | Monitor apte per a pacients adults, pediàtrics i nounats. | SÍ
77 | Pantalla a color de visualització clara, amb diagonal mínima adequada per a la seva lectura des de la posició del professional. | SÍ
78 | Monitorització, com a mínim, dels següents paràmetres: | SÍ
79 | • Electrocardiograma (ECG), amb detecció de freqüència cardíaca | SÍ
80 | • Saturació d'oxigen (SpO₂) i pletismograma | SÍ
81 | • Pressió arterial no invasiva (PNI) | SÍ
82 | • Freqüència respiratòria | SÍ
83 | • Pressió arterial invasiva (PIV) | SÍ
84 | • Capnografia (EtCO₂ i corba de CO₂) | SÍ
85 | Sistema de rèplica/visualització remota del monitor a la sala de control tècnica de la RM, que permeti al professional supervisar les constants del pacient des de fora de la sala de l'imant. | SÍ
86 | Kit complet d'accessoris i sensors RM-compatibles inclòs al subministrament: | SÍ
87 | • Elèctrodes d'ECG RM-compatibles (joc inicial) | SÍ
88 | • Sensor de SpO₂ RM-compatible (reutilitzable o un joc inicial de sensors desechables) | SÍ
89 | • Mànegues i manegots de PNI RM-compatibles en talles adult i pediàtrica | SÍ
90 | • Monitor remot (pantalla repetidora) per a la sala de control tècnica de la RM | SÍ
91 | • Línia de mostreig i accessoris de capnografia RM-compatibles | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics (sobre 3), només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.