## LOT1_CMIN_PERIFÈRICS
EQUIPO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD CON MONITOR
1.1 | Definición
| Dispositivo médico utilizado para la generación y mezcla de un flujo de gas fresco con gases medicinales y agentes anestésicos por inhalación, con el propósito de inducir y mantener la anestesia en un paciente. Las ubicaciones de esta instalación serán las siguientes: • 2 unidades para hemodinámica • 2 unidades para Radiología • 4 unitats per Endoscòpies | Nota: en la columna "Documento", deberá indicar documento proporcionado donde se justifica debidamente los datos o características solicitados; y en la columna "Página del Documento", se indicarán la página y sección del documento para la comprobacion y justificación de las características técnicas solicitadas u otros aspectos que deberán ser evaluados.
1.2 | Características, prestaciones técnica y funcionals | Es causa de exclusión | - | Documento | Página del documento
Características, características funcionales de obligado cumplimiento: se excluirán las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios
EQUIO DE ANESTESIA CON MONITOR
Características técnicas obligatorias:
1 | Mesa de anestesia con estructura de tranvía, ruedas giratorias y sistema de frenos desde un pedal central. | SÍ
2 | Contener cajones y una mesa de trabajo grande. | SÍ
3 | Las ruedas del equipo deben contener un sistema para evitar tropezar con los cables. | SÍ
4 | Sistema de iluminación en penumbra con regulación de intensidad para funcionar correctamente en estas condiciones. | SÍ
5 | El equipo pesa menos de 170 kg, sin incluir el monitor hemodinámico ni los vaporizadores. | SÍ
6 | Las pantallas del ventilador y del monitor hemodinámico deben permitir un manejo ergonómico. | SÍ
7 | Todos los elementos deben quedar fijos en el equipo para evitar que caigan. | SÍ
8 | Alimentación eléctrica de reserva mediante baterías internas que dura 90 minutos de duración en caso de corte de red eléctrica. | SÍ
9 | Salidas de corriente con aislamiento, integradas en la estructura del equipo, para la alimentación de periféricos. | SÍ
10 | Posibilidad de realizar una revisión completa, rápida y guiada del equipo. | SÍ
Suministro de gases:
11 | Mezclador electrónico de alta calidad que pueda suministrar entre 250 ml/min y 15 l/min. | SÍ
12 | Dosificación electrónica de flujo de gas fresco con ajuste de FiO2. | SÍ
13 | Aspirador de vacío auxiliar y caudalímetro de oxígeno integrados en la estructura del equipo. | SÍ
14 | Presencia de una salida auxiliar de gasos frescos para el uso de circuitos manuales independientes. | SÍ
15 | Sistema de O2 de emergencia, con inyección de oxígeno siempre disponible. | SÍ
16 | Sistema de seguridad para el suministro alternativo de oxígeno en caso de fallo electrónico. | SÍ
17 | Posibilidad de usar al menos 2 vaporizadores de diferentes agentes halogenados en línea. | SÍ
18 | Sistema de paciente:
19 | Ventilador anestésico con circuito cricular, optimizado para funcionar con bajos caudales. | SÍ
20 | El circuito circular debe integrarse en la estructura del equipo, siendo desmontable sin necesidad de herramientas. | SÍ
21 | El circuito circular debe ser autoclavable, incluyendo sensores de flujo, y libre de látex. | SÍ
22 | Válvula de limitación de presión ajustable integrada (APL). | SÍ
23 | Conmutador bolsa/viento físico para pasar de ventilación manual a automática en un solo movimiento. | SÍ
24 | Sistema de evacuación de gases integrado, con posibilidad de definición de sistema pasivo o activo en el momento de pedido. | SÍ
Ventilador:
25 | Pantalla del ventilador táctil y a color de, al menos, 15", e integrada en la mesa de anestesia con botones de acceso directo y mando rotatorio en el marco. | SÍ
26 | Con representación gráfica de, como mínimo, 3 curvas, con datos asociados en tiempo real y bucles. | SÍ
27 | Posibilidad de personalizar la representación gráfica de la pantalla, espirometría, bucles, etc. | SÍ
28 | Capacidad para ventilar a todo tipo de pacientes de cualquier edad y peso, desde recién nacidos a adultos. | SÍ
29 | Ventilador electrónico de anestesia controlado por microprocesador, que permita los siguientes modelos ventilatorios:: | SÍ
30 | • Manual/Espontaneo | SÍ
31 | • Ventilación controlada por volumen (VC) | SÍ
32 | • Ventilación controlada por presión (PC) | SÍ
33 | • Ventilación controlada por volumen regulada por presión, o con volumen garantizado. | SÍ
34 | • Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV), por volumen y presión. | SÍ
35 | • CPAP con soporte de presión. | SÍ
36 | Posibilidad de ajustar, al menos, los siguientes parámetros: VT, Pinsp, Polímero, Psupport, Frecuencia, I:E y PEEP. | SÍ
37 | Monitorización de todos los parámetros ventilatorios necesarios durante la ventilación. | SÍ
38 | Monitorización de gases: O2, CO2, N2O, agentes anestésicos y nivel de MAC corregido por edad. | SÍ
39 | Analizador de gases anestésicos con detección automática de agentes. | SÍ
40 | Alarmas configurables de todos los parámetros monitorizados, acústicos y visuales con nivel de criticidad. Debe haber un control para el silenciamiento temporal de las alarmas acústicas. | SÍ
41 | Función de ajuste de edad y peso corporal para el ajuste automático de los parámetros ventilatorios. | SÍ
42 | Ajuste automático de los parámetros del ventilador al cambiar de modo de ventilador. | SÍ
43 | Capacidad para realizar maniobras de reclutamiento automatizadas. | SÍ
Monitor de paciente:
44 | Monitor de paciente modular con pantalla a color y táctil de al menos 15" | SÍ
45 | Software especializado para su uso en el entorno quirúrgico. | SÍ
46 | Debe ser configurable en función del tipo de señales fisiológicas que se deben representar. La solución debe permitir la creación de preconfiguraciones o perfiles adaptados a los diferentes tipos de cirugía-técnica anestésica mediante agrupaciones de parámetros fisiológicos, curvas y valores numéricos, límites de alarma, correlaciones de tendencias, etc. | SÍ
47 | Sistema de gestión de alarmas para todos los parámetros monitorizados, cuyos valores pueden establecerse a voluntad, con la posibilidad de definir límites y prioridades de alarma. | SÍ
48 | Almacenamiento de 24 horas de todas las tendencias gráficas y numéricas monitorizadas. | SÍ
49 | Cálculos hemodinámicos, de oxigenación y ventilatorios., | SÍ
50 | Dotación de tecnología de estado sólido, sin ventiladores, para evitar la acumulación y/o dispersión de polvo. | SÍ
51 | Portamódulos para la incorporación de otros módulos paramétricos especializados (TNM, PiCCO, etc.). | SÍ
52 | Debe incluir todos los elementos sensoriales y de conexión a el paciente, reutilizables y/o de un solo uso, sensores de saturación, cables, mangueras de presión no invasivas, etc. | SÍ
53 | Parámetros especializados adicionales: | SÍ
54 | • Monitorización de la relajación muscular. | SÍ
55 | El monitor debe incluir un módulo multiparámetro con una pantalla. | SÍ
56 | Monitorización de los siguientes parámetros clínicos: | SÍ
57 | • ECG/Respiración de hasta 12 derivacions | SÍ
58 | • SpO2 con disponibilidd de tecnología Nellcor Oximax | SÍ
59 | • PANI manual, automatica i STAT. | SÍ
60 | • 2 presiones invasivas | SÍ
61 | • 2 canales de temperatura | SÍ
62 | Software para la determinación de la variación de presión sistólica (CPS) y de la presión de pulso (PPV), para la indicación del grado de volumen sanguíneo del paciente y si responderá a líquidos o medicamentos. | SÍ
63 | Almacenamiento de datos del paciente y configuraciones del monitor de cabecera para evitar la desconexión de cables del paciente y garantizar la continuidad de la información en el sistema de monitorización y su integración en el EHR durante el transporte y/o transferencia del paciente. | SÍ
64 | Pantalla integrada de más de 6" para visualización de curvas, tendencias y alarmas. Debe tener la misma interfaz de usuario que el monitor de cabecera, optimizada para su manejo en el transporte/transferencia del paciente crítico. | SÍ
65 | Dispositivo ergonómico con peso inferior a 2 kg con una duración mínima de batería de 2,5 horas. | SÍ
66 | Diseñado con mango integrado para el transporte, resistente a la entrada de líquidos, caídas y golpes accidentales. | SÍ
NOTA: para aquellas especificaciones técnicas indicadas en esta ficha que se solicite un valor, parámetro, una característica específica o equivalente en la ficha de criterios automáticos (sobre 3), solo es necesario indicar SÍ en la columna de completación de esta ficha de criterios mínimos.

## LOT1_CMIN_BQ
EQUIPO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD CON MONITOR POR QUIRÓFANOS
1.1 | Definición
| Dispositivo médico utilizado para la generación y mezcla de un flujo de gas fresco con gases médicos y agentes anestésicos por inhalación, con el fin de inducir y mantener la anestesia en un paciente. | Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación de las características técnicas solicitada u otros aspectos a evaluar.
1.2 | Características, prestaciones técnicas y funcionales | Es causa de exclusión | - | Documento | Página del documento
Características, prestaciones funcionales de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOR
Características técnicas de obligado cumplimiento:
1 | Mesa de anestesia con estructura en carro, con ruedas orientables y sistema de frenado a partir de un pedal central. | SÍ
2 | Contener cajones y mesa amplia de trabajo. | SÍ
3 | En las ruedas del equipo debe contener un sistema para evitar el tropiezo con los cables. | SÍ
4 | Sistema de iluminación en penumbra con regulación de intensidad para trabajar adecuadamente en estas condiciones. | SÍ
5 | Peso del equipo inferior a 190 kg sin incluir ni el monitor hemodinámico ni vaporizadores. | SÍ
6 | Las pantallas del ventilador y el monitor hemodinámico deben permitir su manejo ergonómico. | SÍ
7 | Todos los elementos deben quedar fijos en el equipo para evitar caídas de los mismos. | SÍ
8 | Alimentación eléctrica de reserva mediante baterías internas de 90 min de duración en caso de fallo de la red eléctrica. | SÍ
9 | Salidas de corriente con aislamiento, integradas en la estructura del equipo, para la alimentación de periféricos. | SÍ
10 | Posibilidad de realizar una comprobación completa, rápida y guiada del equipo. | SÍ
Suministro de gases:
11 | Mezclador electrónico de alta calidad que pueda suministrarse en el rango de 250 ml/min - 15 l/min. | SÍ
12 | Dosificación electrónica de flujo de gas fresco con ajuste de la FiO2. | SÍ
13 | Aspirador de vacío auxiliar y caudalímetro de oxígeno integrados en la estructura del equipo. | SÍ
14 | Presencia de salida auxiliar de gases frescos para la utilización de circuitos manuales independientes. | SÍ
15 | Sistema de O2 de emergencia, teniendo siempre disponible la inyección de oxígeno. | SÍ
16 | Sistema de seguridad para el suministro alternativo de oxígeno en caso de fallo electrónico. | SÍ
17 | Si el equipo trabaja con gas motriz, debe poder trabajar tanto con aire como oxígeno. | SÍ
18 | Posibilidad de utilizar online, como mínimo, 2 vaporizadores de diferentes agentes halogenados. | SÍ
19 | Sistema de paciente:
20 | Ventilador de anestesia con circuito circular, optimizado para trabajar a bajos flujos. | SÍ
21 | El circuito circular debe estar integrado en la estructura del equipo, siendo desmontable sin necesidad de herramientas. | SÍ
22 | El circuito circular debe ser autoclavable, incluyendo los sensores de flujo y libre de látex. | SÍ
23 | Válvula de limitación de presión (APL) ajustable integrada. | SÍ
24 | Conmutador bolsa/viento físico para pasar de ventilación manual a automática en un solo movimiento. | SÍ
25 | Sistema de evacuación de gases integrado, con posibilidad de definición de sistema pasivo o activo en el momento de pedido. | SÍ
Ventilador:
26 | Pantalla del ventilador tàctil y a color de, com a mínim, 15". | SÍ
27 | Con representación gráfica de, como mínimo, 3 curvas, con datos asociados en tiempo real y bucles. | SÍ
28 | Posibilidad de personalizar la representación gráfica de pantalla, espirometría, bucles, etc. | SÍ
29 | Capacidad para ventilar a todo tipo de pacientes de cualquier edad y peso, desde recién nacidos a adultos. | SÍ
30 | Ventilador de anestesia electrónico controlado con microprocesador, que permita los siguientes modelos ventilatorios: | SÍ
31 | • Manual/Espontaneo | SÍ
32 | • Ventilación controlada por volumen (VC) | SÍ
33 | • Ventilación controlada por presión (PC) | SÍ
34 | • Ventilación controlada por volumen regulada por presión, o con volumen garantizado. | SÍ
35 | • Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV), por volumen y presión. | SÍ
36 | • CPAP con presión soporte. | SÍ
37 | Posibilidad de ajustar, como mínimo, los siguientes parámetros: VT, Pinsp, Plímite, Soporte, Frecuencia, I:E y PEEP. | SÍ
38 | Monitorización de todos los parámetros ventilatorios necesarios durante la ventilación. | SÍ
39 | Monitorización de gases: O2, CO2, N2O, agentes anestésicos y nivel de MAC corregido con la edad. | SÍ
40 | Analizador de gases anestésicos con detección automática del agente. | SÍ
41 | Alarmas configurables de todos los parámetros monitorizados, acústicos y visuales con nivel de criticidad. Deberá existir un control para el silenciamiento temporal de las alarmas acústicas. | SÍ
42 | Función de ajuste de la edad y peso corporal para un ajuste automático de los parámetros ventilatorios. | SÍ
43 | Ajuste automático de los parámetros ventilatorios al cambiar de modo ventilatorio. | SÍ
44 | Capacidad de realizar maniobras de reclutamiento automatizadas. | SÍ
Monitor de paciente:
45 | Monitor de paciente modular con pantalla a color y táctil de alta resolución de, al menos 18" | SÍ
46 | Software especializado para su uso en entorno quirúrgico. | SÍ
47 | Debe ser configurable en cuanto a la tipología de señales fisiológicas a representar. La solución debe permitir crear preconfiguraciones o perfiles adaptados a los distintos tipos de cirugía-técnica anestésica a través de agrupaciones de parámetros fisiológicos, curvas y valores numéricos, límites de alarmas, correlaciones de tendencias, etc. | SÍ
48 | Sistema de gestión de alarmas de todos los parámetros monitorizados, valores de los que puedan ser fijados a voluntad, con la posibilidad de definir límites de alarma y prioridades. | SÍ
49 | Almacenamiento de 24h de todas las tendencias gráficas y numéricas monitorizadas. | SÍ
50 | Cálculos hemodinámicos, de oxigenación y ventilatorios. | SÍ
51 | Dotación de tecnología de estado sólido, sin ventiladores, para evitar la acumulación y/o dispersión del pulso. | SÍ
52 | Portamódulos para la incorporación de otros módulos paramétricos especializados (TNM, PiCCO, etc). | SÍ
53 | Debe incluir todos los elementos sensores y de conexión a paciente, reutilizables y/o desechables, sensores de saturación, cables, manguitos de presión no invasiva, etc. | SÍ
54 | Parámetros especializados adicionales: | SÍ
55 | • Monitorización de la relajación muscular. | SÍ
56 | El monitor debe incluir un módulo multiparamétrico con pantalla. | SÍ
57 | Monitorización de los siguientes parámetros clínicos: | SÍ
58 | • ECG/Respiración de hasta 12 derivaciones | SÍ
59 | • SpO2 con disponibilidad de tecnologia Nellcor Oximax | SÍ
60 | • PANI manual, automática y STAT. | SÍ
61 | • 2 presiones invasivas | SÍ
62 | • 2 canales de temperatura | SÍ
63 | Software para la determinación de la variación de la presión sistólica (CPS) y variación de la presión de pulso (VPP), para la indicación del grado de volemia del paciente, y si éste responderá a fluidos o drogas. | SÍ
64 | Almacenamiento de datos del paciente y configuraciones del monitor de cabecera para evitar la desconexión de cables del paciente y garantizar la continuidad de la información en el sistema de monitorización y su integración en la HCE durante el transporte y/o traslado del paciente. | SÍ
65 | Pantalla integrada superior a 6" para la visualización de curvas, tendencias y alarmas. Debe tener la misma interfaz de usuario que el monitor de cabecera, optimizado para su manejo en el transporte/traslado del paciente crítico. | SÍ
66 | Dispositivo ergonómico con peso inferior a 2kg con batería de autonomía mínima de 2,5h. | SÍ
67 | Diseño con asa integrada por el transporte, resistente a la entrada de líquidos, caídas y golpes accidentales. | SÍ
NOTA: para aquellas especificaciones técnicas indicadas en esta ficha que se solicite un valor, un parámetro, una característica concreta o equivalente a la ficha de criterios automáticos (sobre 3), sólo es necesario indicar SÍ en la columna de cumplimentación de esta ficha de criterios mínimos.