## LOT2_CMIN_COMPACTE
QUIPO DE ANESTESIA DE COMPLEJIDAD MEDIA COMPACTO CON MONITOR
1.1 | Definición
| Dispositivo médico utilizado para la generación y mezcla de un flujo de gas fresco con gases medicinales y agentes anestésicos por inhalación, con el propósito de inducir y mantener la anestesia en un paciente. | Nota: en la columna "Documento", deberá indicar documento proporcionado donde se justifica debidamente los datos o características solicitados; y en la columna "Página del Documento", se indicarán la página y sección del documento para la comprobacion y justificación de las características técnicas solicitadas u otros aspectos que deberán ser evaluados.
1.2 | Características, prestaciones técnicas y funcionales | Es causa de exclusión | - | Documento | Página del documento
Características, características funcionales que deben cumplirse: se excluirán las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios
EQUIPO COMPACTO DE ANESTESIA DE COMPLEJIDAD MEDIA CON MONITOR
Características técnicas de obligado cumplimiento:
1 | Mesa de anestesia con estructura de carro, ruedas giratorias y sistema de frenos. | SÍ
2 | Contener un cajón y una mesa de trabajo grande. | SÍ
3 | Sistema de iluminación en penumbra con regulación de intensidad para funcionar correctamente en estas condiciones. | SÍ
4 | El equipo pesa menos de 140 kg, sin contar los vaporizadores. | SÍ
5 | La pantalla del ventilador debe permitir un manejo ergonómico. | SÍ
6 | Alimentación eléctrica de reserva mediante baterías internas de 90 minutos de duracion en caso de fallo de red eléctrica. | SÍ
7 | Posibilidad de realizar una comprobación completa, rápida, guiada y 100% automática de todos los componentes del equipo (sensores, fugas, cumplimiento del circuito, etc.), con opción de omisión en emergencias. | SÍ
8 | Sistema de gestión de cables integrado en la estructura. | SÍ
9 | Regleta de tomas de corriente auxiliares integradas en el equipo, conectadas a transformador de aislamiento, para la alimentación de periféricos. | SÍ
Subministro de gases:
10 | Conexión a tomas de hospital para O₂, Aire y N₂O, incluyendo mangueras con terminales estándar. | SÍ
11 | Soporte para botellas de reserva de gas (O₂, Aire y/o N₂O) integrado en la estructura. | SÍ
12 | Mezclador electrónico de alto rendimiento que permite un flujo de gas fresco de hasta 20 l/min y un flujo mínimo de inspiración de 150 l/min. | SÍ
13 | Dosificación electrónica de flujo de gas fresco con ajuste de la FiO₂ y con visualización en pantalla de los flujosmetros digitales | SÍ
14 | Contener software de trabajo para bajos flujos, evitando mezclas hipóxicas, que tengan en cuenta el consumo de oxígeno del paciente. | SÍ
15 | Aspirador de vacío auxiliar y caudalímetro de oxígeno integrados en la estructura del equipo. | SÍ
16 | Presencia de una salida auxiliar de gases frescos para el uso de circuitos manuales independientes. | SÍ
17 | Sistema de O₂ de emergencia, teniendo siempre disponible la inyección de oxígeno. | SÍ
18 | Sistema de seguridad para el suministro alternativo de oxígeno en caso de fallo electrónico. | SÍ
19 | Posibilidad de usar al menos un vaporizador. | SÍ
20 | Sistema de evacuación de gases anestésicos (AGSS) integrado, compatible con sistemas activos y captura pasiva. | SÍ
Sistema de pacient:
21 | Ventilador de anestesia con circuito circular con sistema Volume Reflector o equivalente, optimizado para trabajar a bajos flujos, que garantice una eficaz reinspiración y compensación de fugas. | SÍ
22 | Volumen de circuito circular inferior a 3,2 l en ventilación automática, incluyendo todos los elementos necesarios para el funcionamiento del equipo (absorbedor de CO₂, reservorio, bolsa manual, etc.). | SÍ
23 | Bolsa de ventilación manual desacoplada del circuito de paciente cuando el ventilador esté funcionando en automático, para evitar riesgos por desconexión o desgaste, que puedan dar lugar a fugas. | SÍ
24 | El circuito circular debe estar integrado en la estructura del equipo, siendo desmontable sin necesidad de herramientas. | SÍ
25 | El circuito circular debe ser autoclavable, incluyendo los sensores de flujo y libre de látex. | SÍ
26 | Absorbedor de CO₂ con sistema de conexión de anclaje rápido y válvulas de cierre por el cambio de canister sin interrumpir la ventilación. | SÍ
27 | Válvula de limitación de presión (APL) electrónica ajustable para ventilación manual y espontánea. | SÍ
28 | Conmutador para pasar de ventilación manual a automática en un solo movimiento. | SÍ
29 | Sistema de recogida de mangueras de alimentación y extracción de gas por detrás, ajustada a la torre de conexión del quirófano. | SÍ
Ventilador:
30 | Sistema de suministro de gases por mezclador electrónico de alta precisión. | SÍ
31 | Posibilidad de personalizar la representación gráfica de pantalla con espirometría, bucles, etc. | SÍ
32 | Capacidad para ventilar a todo tipo de pacientes de cualquier edad y peso, desde recién nacidos a adultos. | SÍ
33 | Ventilador de anestesia electrónico controlado con microprocesador, que permita los siguientes modos ventilatorios: | SÍ
34 | • Manual / Espontanio | SÍ
35 | • Ventilación Controlada por Volum (VC) | SÍ
36 | • Ventilación Controlada per Presión (PC) | SÍ
37 | • Ventilación Controlada per Volumen Regulada per Presión (PRVC) | SÍ
38 | • Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV), por volumen y presión | SÍ
39 | • CPAP con pressión soporte | SÍ
40 | Posibilidad de ajustar, como mínimo, los siguientes parámetros: VT, Pinsp, Plímite, Soporte, Frecuencia, I:E y PEEP. | SÍ
41 | PEEP ajustable electrónicamente hasta 50 cmH₂O. | SÍ
42 | Frecuencia respiratoria ajustable hasta 100 respiraciones/minuto. | SÍ
43 | Volumen tidal desde 5 ml (modo presión) hasta 1.600 ml. | SÍ
44 | Trigger seleccionable per flujo o presión. | SÍ
45 | Monitorización de todos los parámetros ventilatorios necesarios durante la ventilación. | SÍ
46 | Monitorización de gases: O₂, CO₂, N₂O, agentes anestésicos y nivel de MAC corregido con la ,edad. | SÍ
47 | Analizador de gases anestésicos con detección automática del agente. | SÍ
48 | Alarmas configurables de todos los parámetros monitorizados, acústicos y visuales con nivel de criticidad. Debe haber un control para el silenciamiento temporal de las alarmas acústicas. | SÍ
49 | Función de ajuste de edad y peso corporal para el ajuste automático de los parámetros ventilatorios. | SÍ
50 | Ajuste automático de los parámetros del ventilador al cambiar de modo de ventilador. | SÍ
51 | Capacidad para realizar maniobras de reclutamiento automatizadas. | SÍ
MONITORIZACIÓN INTEGRADA:
52 | Pantalla del ventilador: | SÍ
53 | Pantalla táctil LED de 15 pulgadas, inclinable y giratoria, integrada en el equipo. | SÍ
54 | Visualización simultánea de un mínimo de 6 curvas dinámicas configurables por el usuario. | SÍ
55 | Tendencias gráficas de 1 a 24 horas y tendencias numéricas de 1 a 60 minutos. | SÍ
56 | Bucles Flux-VolumYi PresióN-Volúmen en tiempo real. | SÍ
57 | Sensor paramagnético para O₂ y sensor infrarrojo para agentes anestésicos, CO₂ y N₂O. | SÍ
58 | Monitorización hemodinámica con módulo de transporte táctil, con una pantalla útil de al menos 6" | SÍ
59 | Tiempo de calentamiento a precisión estándar ISO inferior a 60 segundos. | SÍ
ALARMAS Y SEGURIDAD
60 | Alarma de presión baja de suministro de O₂. | SÍ
61 | Alarma de bateria baja y bateria crítica. | SÍ
62 | Alarmas de FiO₂, EtCO₂, FiAA i EtAA altas y bajas. | SÍ
INTEGRACIÓN
63 | Conectividad externa mediante puertos RS232, USB y Ethernet (RJ45) para conexión a red hospitalaria e integración con sistemas de información clínica. | SÍ
Monitor de paciente:
64 | Monitor de paciente modular con pantalla a color y táctil de alta resolución de, al menos 15" | SÍ
65 | Software especializado para su uso en el entorno quirúrgico. | SÍ
66 | Debe ser configurable en cuanto a la tipología de señales fisiológicas a representar. La solución debe permitir crear preconfiguraciones o perfiles adaptados a los distintos tipos de cirugía-técnica anestésica a través de agrupaciones de parámetros fisiológicos, curvas y valores numéricos, límites de alarmas, correlaciones de tendencias, etc. | SÍ
67 | Sistema de gestión de alarmas de todos los parámetros monitorizados, valores de los que puedan ser fijados a voluntad, con la posibilidad de definir límites de alarma y prioridades. | SÍ
68 | Almacenamiento de 24 horas de todas las tendencias gráficas y numéricas monitorizadas. | SÍ
69 | Cálculos hemodinámicos, de oxigenación y ventilatorios. | SÍ
70 | Dotación de tecnología de estado sólido, sin ventiladores, para evitar la acumulación y/o dispersión del pulso. | SÍ
71 | Portamódulos para la incorporación de otros módulos paramétricos especializados (TNM, PiCCO, etc). | SÍ
72 | Debe incluir todos los elementos sensores y de conexión a paciente, reutilizables y/o desechables, sensores de saturación, cables, manguitos de presión no invasiva, etc. | SÍ
73 | Parámetros especializados adicionales: | SÍ
74 | • Monitorización de la relajación muscular. | SÍ
75 | El monitor debe incluir un módulo multiparámetro con una pantalla. | SÍ
76 | Monitorización de los siguientes parámetros clínicos: | SÍ
77 | • ECG/Respiración de hasta 12 derivaciones | SÍ
78 | • SpO2 con tecnología Nellcor Oximax | SÍ
79 | • PANI manual, automática y STAT. | SÍ
80 | • 2 presiones invasivas | SÍ
81 | • 2 canales de temperatura | SÍ
82 | Software para la determinación de la variación de la presión sistólica (CPS) y variación de la presión de pulso (VPP), para la indicación del grado de volemia del paciente, y si éste responderá a fluidos o drogas. | SÍ
83 | Almacenamiento de datos del paciente y configuraciones del monitor de cabecera para evitar la desconexión de cables del paciente y garantizar la continuidad de la información en el sistema de monitorización y su integración en la HCE durante el transporte y/o traslado del paciente. | SÍ
84 | Pantalla integrada superior a 6" para la visualización de curvas, tendencias y alarmas. Debe tener la misma interfaz de usuario que el monitor de cabecera, optimizado para su manejo en el transporte/traslado del paciente crítico. | SÍ
85 | Dispositivo ergonómico con peso inferior a 2kg con batería de autonomía mínima de 2,5h. | SÍ
86 | Disseny amb nansa integrada pel transport, resistent a l'entrada de líquids, caigudes i cops accidentals. | SÍ
NOTA: para aquellas especificaciones técnicas indicadas en esta ficha que se solicite un valor, un parámetro, una característica concreta o equivalente a la ficha de criterios automáticos (sobre 3), sólo es necesario indicar SÍ en la columna de cumplimentación de esta ficha de criterios mínimos.

## LOT2_CMIN_TORÀCICA
EQUIPO DE ANESTESIA DE MEDIA COMPLEJIDAD CON MONITOR POR TORÁCICA
1.1 | Definició
| Dispositiu mèdic utilitzat per a la generació i mescla d'un flux de gas fresc amb gasos mèdics i agents anestèsics per inhalació, amb la finalitat d'induïr i mantenir l'anestèsia en un pacient. | Nota: en la columna "Documento", deberá indicar documento proporcionado donde se justifica debidamente los datos o características solicitados; y en la columna "Página del Documento", se indicarán la página y sección del documento para la comprobacion y justificación de las características técnicas solicitadas u otros aspectos que deberán ser evaluados.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
EQUIP D´ANESTÈSIA DE MITJANA COMPLEXITAT AMB MONITOR PER TORÀCICA
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Estructura en carro amb rodes orientables i sistema de frenada. | SÍ
2 | Calaixos per a emmagatzematge de material i superfície de treball àmplia, integrada, resistant i fàcil de netejar. | SÍ
3 | Il·luminació auxiliar regulable en penombra per treballar adequadament en condicions de baixa llum. | SÍ
4 | Pes de l'equip inferior a 150 kg (sense incloure monitor hemodinàmic ni vaporitzadors). | SÍ
5 | Les pantalles del ventilador han de permetre el seu maneig ergonòmic. | SÍ
6 | Alimentació elèctrica de reserva mitjançant bateries internes amb autonomia mínima de 90 minuts en cas de fallada de la xarxa elèctrica. | SÍ
7 | Sistema de gestió de cables integrat. | SÍ
8 | Regleta de preses de corrent integrada en l'equip per alimentar perifèrics. | SÍ
Subministrament de gasos:
9 | Connexió a preses d'hospital per a O₂, Aire i N₂O, incloent mangueres amb terminals estàndard. | SÍ
10 | Suport per a ampolles de reserva d'O₂ i Aire. | SÍ
11 | Mesclador electrònic d'alta precisió i alt rendiment que permeti un flux de gas fresc de fins a 20 l/min i un flux d'inspiració mínim de 150 l/min. Sense rotàmetres manuals ni digitals; ajust automàtic de la mescla via FiO₂ i Flux de Gas Fresc directament en pantalla. Fluxòmetres virtuals en pantalla a color. | SÍ
12 | Dosificació electrònica del flux de gas fresc amb ajustament de la FiO₂ i visualització en pantalla dels fluxòmetres digitals. | SÍ
13 | Software de treball per a baixos fluxos que eviti mescles hipòxiques, tenint en compte el consum d'oxigen del pacient. | SÍ
14 | Sistema de seguretat que garanteixi una concentració mínima d'O₂ del 21–25% quan s'utilitza N₂O. | SÍ
15 | Aspirador de buit auxiliar i cabalímetre d'oxigen integrats en l'estructura de l'equip. | SÍ
16 | Sortida auxiliar de gasos frescos per a la utilització de circuits manuals independents (sortida comuna de gasos fora del ventilador). | SÍ
17 | Sistema d'O₂ d'emergència: dispositiu addicional d'O₂ integrat per a subministrament en cas de fallada total de l'equip o absència d'energia, amb injecció d'oxigen sempre disponible. | SÍ
18 | Sistema de seguretat per al subministrament alternatiu d'oxigen en cas de fallada electrònica. | SÍ
19 | Possibilitat d'utilitzar, en línia, com a mínim 2 vaporitzadors de diferents agents halogenats, amb sistema d'ancoratge de seguretat. | SÍ
20 | Sistema d'evacuació de gasos integrat. | SÍ
Sistema de pacient:
21 | Circuit circular compacte, totalment integrat en l'estructura, optimitzat per treballar a baixos fluxos, lliure de làtex, autoclavable (inclosos els sensors de flux) i desmuntable sense necessitat d'eines. | SÍ
22 | Volum del circuit circular inferior a 3,2 l en ventilació automàtica, incloent tots els elements necessaris (absorbidor de CO₂, reservori, bossa manual, etc.). | SÍ
23 | Bossa de ventilació manual desacoblada del circuit de pacient quan el ventilador estigui en mode automàtic, per evitar riscos per desconnexió o desgast. | SÍ
24 | Absorbidor de CO₂ amb sistema de connexió d'ancoratge ràpid i vàlvules de tancament per al canvi de canister sense interrompre la ventilació (bypass). | SÍ
25 | Vàlvula de limitació de pressió (APL) ajustable per a ventilació manual i espontània. | SÍ
26 | Commutador per passar de ventilació manual a automàtica en un sol moviment. | SÍ
27 | Sistema de recollida de mangueres d'alimentació i extracció de gas per la part posterior, ajustat a la torre de connexió del quiròfan. | SÍ
Ventilador:
28 | Ventilador electrònic controlat per microprocessador, amb mesclador electrònic d'alta precisió com a sistema de subministrament de gasos. | SÍ
29 | Sistema impulsor: per pistó elèctric, turbina o reflector de volum. | SÍ
30 | Compensació automàtica de fugues i del compliment (compliance) del circuit respiratori. | SÍ
31 | Capacitat de ventilar tot tipus de pacients: des de nounats prematurs fins a adults amb obesitat mòrbida. | SÍ
32 | Funció d'ajustament de l'edat i el pes corporal per a l'ajust automàtic dels paràmetres ventilatoris. | SÍ
33 | Ajust automàtic dels paràmetres ventilatoris en canviar de mode ventilatori. | SÍ
34 | Possibilitat de personalitzar la representació gràfica de la pantalla: rotàmers digitals, espirometria, bucles, etc. | SÍ
35 | Capacitat de realitzar maniobres de reclutament automatitzades. | SÍ
36 | Flux inspiratori màxim ≥ 160 l/min. | SÍ
37 | Pressió màxima fins a 120 cmH₂O. | SÍ
38 | Volum tidal: des de pediàtric (20–50 ml) fins a 1.500 ml en mode volumètric. | SÍ
39 | Freqüència respiratòria ≥60 rpm. | SÍ
40 | Relació I:E: ajustable. | SÍ
41 | PEEP ajustable electrònicament, almenys fins a 35 cmH₂O | SÍ
42 | Modes ventilatoris (obligatoris)
43 | • Manual / Espontani | SÍ
44 | • Ventilació Controlada per Volum (VCV/VC) | SÍ
45 | • Ventilació Controlada per Pressió (PCV/PC) | SÍ
46 | • Ventilació Controlada per Volum Regulada per Pressió / Volum Garantit | SÍ
47 | • Ventilació Mandatòria Intermitent Sincronitzada (SIMV) per volum i pressió | SÍ
48 | • Ventilació Espontània amb Pressió de Suport (PSV) | SÍ
49 | • Ventilació per Pressió Sincronitzada amb Pressió de Suport en espontànies | SÍ
50 | • CPAP amb pressió suport | SÍ
51 | Modes especials:
52 | • Mode Pausa | SÍ
53 | Paràmetres ajustables (Com a mínim): VT, Pinsp, Plímit, Psuport, Freqüència, I:E i PEEP. | SÍ
MONITORITZACIÓ INTEGRADA:
54 | Pantalla del ventilador:
55 | • Pantalla TFT a color d'alta resolució, mínim 15 polzades, tàctil o amb comandament giratori, integrada en l'equip. | SÍ
56 | • Visualització simultània de corbes i dades numèriques. | SÍ
57 | • Monitorització de tots els paràmetres ventilatoris necessaris durant la ventilació: pressió en vies aèries (Pic, Plató, PEEP), volum minut i corrent (inspirat/espirat), freqüència respiratòria, complianç i resistència. | SÍ
58 | • Espirometria avançada: dades numèriques i corbes de volums, pressions, distensibilitat i resistència. Bucles Pressió-Volum i Flux-Volum en temps real. | SÍ
59 | Monitorització de gasos:
60 | • Monitorització integrada de: O₂ (tipus paramagnètic), CO₂ (capnografia), N₂O, agents anestèsics i nivell de MAC corregit per l'edat. | SÍ
61 | • Analitzador de gasos anestèsics amb detecció automàtica de l'agent | SÍ
62 | Monitorització hemodinàmica amb mòdul de transport tàctil, amb pantalla útil de mínim 6" | SÍ
ALARMES I SEGURETAT
63 | Alarmes audiovisuals configurables per a tots els paràmetres monitoritzats, amb tres nivells de criticitat, visibles en 360° amb codis de color. Control de silenciament temporal de les alarmes acústiques. | SÍ
64 | Alarmes obligatòries: | SÍ
65 | • Interrupció del subministrament d'O₂, N₂O o Aire | SÍ
66 | • Apnea (detecció per pressió, flux i CO₂) | SÍ
67 | • Fallada de pressió en el circuit (alta pressió, pressió sostinguda, pressió negativa) | SÍ
68 | • Baixa pressió en el circuit del pacient | SÍ
69 | • Fallada del subministrament elèctric | SÍ
70 | • Variacions fora de rang de EtCO₂, FiO₂, volums i pressions | SÍ
71 | Bateria de reserva amb autonomia mínima de 90 minuts en cas de fallada elèctrica. | SÍ
72 | Possibilitat de realitzar una comprovació completa, ràpida, guiada i 100% automàtica de tots els components de l'equip (sensors, fugues, compliment del circuit, etc.), amb opció d'omissió en emergències. | SÍ
INTEGRACIÓ
73 | Connectivitat externa mitjançant ports RS232, USB i Ethernet (RJ45) per a connexió a xarxa hospitalària i integració amb sistemes d'informació clínica. | SÍ
Monitor de pacient:
74 | Monitor de pacient modular amb pantalla a color i tàctil d'alta resolució de, com a mínim 18" | SÍ
75 | Software especialitzat per al seu ús en l'entorn quirúrgic. | SÍ
76 | Ha de ser configurable en quant a la tipologia de senyals fisiològiques a representar. La solució ha de permetre crear preconfiguracions o perfils adaptats als diferents tipus de cirurgia-técnica anestèsica a través d'agrupacions de paràmetres fisiològics, corbes i valors numèrics, límits d'alarmes, correlacions de tendències, etc. | SÍ
77 | Sistema de gestió d'alarmes de tots els paràmetres monitoritzats, valors dels quals puguin ser fixats a voluntat, amb la possibilitat de defininr límits d'alarma i prioritats. | SÍ
78 | Emmagatzemament de 24h de totes les tendències gràfiques i numèriques monitoritzades. | SÍ
79 | Càlculs hemodinàmics, d'oxigenació i ventilatoris. | SÍ
80 | Dotació de tecnologia d'estat sòlid, sense ventiladors, per evitar l'acumulació i/o dispersió del pols. | SÍ
81 | Portamòduls per a la incorporació d'altres mòduls paramètrics especialitzats (TNM, PiCCO, etc). | SÍ
82 | Ha d'incloure tots els elements sensors i de connexió a pacient, reutilitzables i/o d'un sol ús, sensors de saturació, cables, manegots de pressió no invasiva, etc. | SÍ
83 | Paràmetres especialitzats addicionals: | SÍ
84 | • Monitorització de la relaxació muscular. | SÍ
85 | El monitor ha d'incloure un mòdul multiparamètric amb pantalla. | SÍ
86 | Monitorització dels següents paràmetres clínics: | SÍ
87 | • ECG/Respiració de fins a 12 derivacions | SÍ
88 | • SpO2 amb tecnologia Nellcor Oximax | SÍ
89 | • PANI manual, automàtica i STAT. | SÍ
90 | • 2 pressions invasives | SÍ
91 | • 2 canals de temperatura | SÍ
92 | Software per a la determinació de la variació de la pressió sistòlica (CPS) i variació de la pressió de pols (VPP), per a la indicació del grau de volemia del pacient, i si aquest respodrà a fluids o drogues. | SÍ
93 | Emmagatzemament de dades del pacient i configuracions del monitor de capçalera per evitar la desconnexió de cables del pacient i garantitzar la continuitat de la informació en el sistema de monitorització i la seva integració en la HCE durant el transport i/o trasllat del pacient. | SÍ
94 | Pantalla integrada superior a 6" per a la visualització de corbes, tendències i alarmes. Ha de tenir la mateixa interfície d'usuari que el monitor de capçalera, optimitzat per al seu maneig en el transport/trasllat del pacient crític. | SÍ
95 | Dispositiu ergonòmic amb pes inferior a 2kg amb bateria d'autonomia mínima de 2,5h. | SÍ
96 | Disseny amb nansa integrada pel transport, resistent a l'entrada de líquids, caigudes i cops accidentals. | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics (sobre 3), només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.