## CRITERIS MÍNIMS
EQUIPO DE ANESTESIA RESOCOMPATIBLE CON MONITOR
1.1 | Definición
| Dispositivo médico utilizado para la generación y mezcla de un flujo de gas fresco con gases médicos y agentes anestésicos por inhalación, con el fin de inducir y mantener la anestesia en un paciente, específicamente diseñado y certificado para su uso en entornos de resonancia magnética (RM). | Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación de las características técnicas solicitada u otros aspectos a evaluar.
1.2 | Características, prestaciones técnicas y funcionales | Es causa de exclusión | - | Documento | Pàgina del documento
Características, prestaciones funcionales de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
EQUIPO DE ANESTESIA RESOCOMPATIBLE
Características técnicas de obligado cumplimiento:
Estructura y mobilidad:
1 | Mesa de anestesia con estructura en carro, específicamente diseñada y fabricada para su uso en entorno de resonancia magnética (RM-condicional), con ruedas orientables aptas para entorno RM y sistema de frenado que garantice la estabilidad del equipo en presencia de campos magnéticos. | SÍ
2 | Certificación del fabricante para su uso en sistemas de resonancia magnética de 1,5 Tesla y 3 Tesla. | SÍ
3 | Etiquetado visible en el equipo que indique la distancia mínima de seguridad o el límite de campo magnético durante el funcionamiento. | SÍ
4 | Mangos o asas fijas o ajustables que faciliten el posicionamiento y la maniobrabilidad del equipo. | SÍ
5 | Superficie de trabajo útil y accesible para el profesional (bandeja o superficie superior). | SÍ
6 | El equipo dispondrá de espacio o elementos para la organización y almacenamiento de accesorios y consumibles, integrados o ensamblados en la estructura del carro, aptos para el entorno de resonancia magnética. | SÍ
7 | Capacidad para ventilar pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos. | SÍ
Alimentación eléctrica:
8 | Alimentación de red eléctrica de 100-240 V CA, 50/60 Hz. | SÍ
9 | Alimentació elèctrica de reserva mitjançant bateria interna amb autonomia mínima de 45 minuts en cas de fallada de la xarxa elèctrica. | SÍ
Suministro de gases:
10 | Conexión a tomas de hospital para O₂, Aire y N₂O, con conexiones tipo NIST y mangueras con terminales estándar. | SÍ
11 | Soporte integrado en la estructura para, al menos, dos botellas de reserva de gas con sistema Pin-Index. | SÍ
12 | Caudalímetros o sistema de dosificación para la regulación de los flujos de gas fresco, con visualización clara para el usuario. | SÍ
13 | El equipo dispondrá de una salida auxiliar de gas fresco completamente independiente del respirador, mediante un caudalímetro de O₂ integrado en la estructura del equipo, para oxigenoterapia a través de cánulas nasales o conexión de circuitos manuales auxiliares, con un rango de flujo ajustable de 0 a 12 L/min. | SÍ
14 | Indicador de presión de las botellas de gas. | SÍ
15 | Función de lavado O₂/lavado rápido (O₂ de emergencia) con inyección de oxígeno siempre disponible. | SÍ
16 | Sistema de seguridad hipóxico que garantiza una concentración mínima de O₂ en la mezcla de gases frescos. | SÍ
17 | Corte automático de N₂O en caso de fallo o ausencia de suministro de O₂. | SÍ
18 | Alarma visual y/o acústica en caso de caída de presión O₂. | SÍ
19 | Caudalímetro auxiliar de oxígeno integrado en la estructura del equipo. | SÍ
Vaporizadores:
20 | Capacidad para alojar al menos 2 vaporizadores de agentes anestésicos volátiles simultáneamente en el equipo. | SÍ
21 | Sistema de anclaje de vaporizadores compatible con el estándar Selectatec® o equivalente. | SÍ
22 | Sistema de interbloqueo (Interlock) que impida la apertura simultánea de dos vaporizadores. | SÍ
23 | Compatibilidad con vaporizadores de Sevofluran e Isofluran, como mínimo. | SÍ
Sistema de paciente:
24 | Sistema de respiración circular compacto, optimizado para anestesia de bajo y mínimo flujo. | SÍ
25 | Sistema de respiración de diseño compacto, con el mínimo número de componentes, desmontable sin herramientas para su limpieza y esterilización. | SÍ
26 | El equipo incorporará un sistema de compensación automática de la complianza del circuito respiratorio y de desacoplamiento del gas fresco durante la ventilación, para garantizar una administración precisa del volumen tidal independientemente de las variaciones del flujo de gas fresco y de las características del circuito. | SÍ
27 | Posibilidad de montaje del sistema de respiración tanto en el lado derecho como en la izquierda del equipo, o en posición flexible adaptable al entorno. | SÍ
28 | Absorbedor de CO₂ con sistema de conexión de anclaje rápido tipo CLIC o equivalente, con canister desechable que permita el cambio sin interrumpir la ventilación. | SÍ
29 | Cambio de cal sodada rápido, limpio y sin producción de polvo. | SÍ
Ventilador:
30 | Ventilador de anestesia electrónico controlado por microprocesador, específicamente diseñado o certificado para su uso en entornos de resonancia magnética. | SÍ
31 | Ventilador apto para adultos, pediátricos y recién nacidos. | SÍ
32 | El ventilador de anestesia será de tipo electrónico controlado por microprocesador, con sistema de accionamiento que permita una administración precisa del volumen tidal. | SÍ
33 | El ventilador debe tener al menos los siguientes modos de ventilador: | SÍ
34 | • Manual / Espontanio | SÍ
35 | • Ventilación Controlada por Volumen (VCV) | SÍ
36 | • Ventilación Controlada per Presión (PCV) | SÍ
37 | • Presión de Soporte (PS) | SÍ
38 | • Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada con Presión de Apoyo (SIMV/PS) | SÍ
39 | Parámetros ventilatorios ajustables, como mínimo: Volumen Tidal (Vt), Frecuencia respiratoria, Relación I:E, PEEP, Presión máxima/límite (Pmax), Presión inspiratoria (Pinsp), Presión de soporte (PPS) y Trigger. | SÍ
40 | Volumen Tidal (Vt): rango mínimo ajustable de 20 a 1.400 ml. | SÍ
41 | Frecuencia respiratoria: Rango mínimo ajustable de 4 a 60 rpm. | SÍ
42 | PEEP electrónicamente ajustable, rango mínimo de 0 a 20 cmH₂O. | SÍ
43 | La presión/límite máximo (Pmax) es ajustable hasta como mínimo 70 cmH₂O. | SÍ
44 | Presión inspiratoria en modo PCV ajustable hasta como mínimo 65 cmH₂O por encima del PEEP. | SÍ
45 | Presión de soporte ajustable hasta como mínimo 20 cmH₂O por encima del PEEP. | SÍ
46 | Disparador (trigger) por flujo ajustable para modos asistidos. | SÍ
47 | Válvula de seguridad frente a sobrepresión y frente a presión negativa. | SÍ
48 | En caso de fallo de la red eléctrica y de la batería, debe mantenerse la posibilidad de ventilación manual, el suministro de gas fresco y el suministro de agente anestésico. | SÍ
Monitorizació integrada:
49 | Monitorización continua e integrada, como mínimo, de los siguientes parámetros: | SÍ
50 | • Concentración inspiratoria d'O₂ (FiO₂) | SÍ
51 | • Frecuencia respiratoria | SÍ
52 | • Volumen tidal espiratorio | SÍ
53 | • Volumen minuto espiratorio | SÍ
54 | • Presión pico en vía aérea | SÍ
55 | • Presión pico en vía aérea | SÍ
56 | • PEEP | SÍ
57 | Sensor de medida de O₂ integrado (tipo célula galvánica o equivalente). | SÍ
58 | Sensor de medida de flujo/volumen integrado en el circuito respiratorio. | SÍ
Pantalla e interfaz de usuario:
59 | Pantalla TFT a color integrada en el equipo, con diagonal mínima de 6,5 pulgadas. | SÍ
60 | Visualización simultánea de parámetros ventilatorios numéricos y curvas dinámicas de ventilación (presión, flujo, volumen). | SÍ
61 | Interfaz intuitiva con filosofía de manejo guiada (p.ej. seleccionar–ajustar–confirmar, o equivalente). | SÍ
Alarmas y seguridad:
62 | Sistema de alarmas audiovisuales configurables para todos los parámetros ventilatorios monitorizados, con distintos niveles de prioridad/criticidad. | SÍ
63 | Alarma de presión baja de suministro de O₂. | SÍ
64 | Alarma de baja batería y batería crítica. | SÍ
65 | Alarmas configurables de FiO₂, volumen minuto y presiones altas y bajas. | SÍ
66 | Control para el silenciamiento temporal de las alarmas acústicas. | SÍ
Evacuación de gases y aspiración:
67 | Sistema de evacuación de gases anestésicos (AGSS) integrado en el equipo. | SÍ
68 | Sistema de aspiración de secreciones/aspirador endotraqueal integrado o compatible, apto para uso en entorno RM. | SÍ
Accesorios y consumibles incluidos en la entrega:
69 | 2 vaporizadores compatibles: uno de Sevoflurà y uno de Isoflurane. | SÍ
70 | Kit de circuitos respiratorios desechables compatibles con entorno RM (adulto y pediátrico/neonatal), con una longitud mínima de 300 cm y libres de látex. | SÍ
71 | Bolsa reservorio de ventilación manual. | SÍ
72 | Sensor/es de flujo y sensor de O₂ de repuesto incluidos en el suministro. | SÍ
73 | Manuales de usuario y de servicio en español y/o catalán. | SÍ
74 | Todos los accesorios y consumibles suministrados que deben estar dentro del entorno de RM deben ser compatibles con ese entorno. | SÍ
Monitor de paciente multiparamétrico RM-compatible:
75 | Monitor de paciente multiparamétrico específicamente diseñado y certificado para su uso en sistemas de resonancia magnética de 1,5 T y 3 T. | SÍ
76 | Monitor apto para pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos. | SÍ
77 | Pantalla en color de visualización clara, con diagonal mínima adecuada para su lectura desde la posición del profesional. | SÍ
78 | Monitorización, como mínimo, de los siguientes parámetros: | SÍ
79 | • Electrocardiograma (ECG), con detección de frecuencia cardíaca | SÍ
80 | • Saturación de oxígeno (SpO₂) y pletismograma | SÍ
81 | • Presión arterial no invasiva (PNI) | SÍ
82 | • Frecuencia respiratoria | SÍ
83 | • Presió arterial invasiva (PIV) | SÍ
84 | • Capnografia (EtCO₂ i curva de CO₂) | SÍ
85 | Sistema de réplica/visualización remota del monitor en la sala de control técnica de la RM, que permita al profesional supervisar las constantes del paciente desde fuera de la sala del imán. | SÍ
86 | Kit completo de accesorios y sensores compatibles RM incluidos en el suministro: | SÍ
87 | • Electrodos de ECG RM-compatibles (juego inicial) | SÍ
88 | • Sensor de SpO₂ RM-compatible (reutilizable o un juego inicial de sensores desechables) | SÍ
89 | • Mangueras y manguitos de PNI RM-compatibles en tallas adulto y pediátrica | SÍ
90 | • Monitor remoto (pantalla repetidora) para la sala de control técnica de la RM | SÍ
91 | • Línea de muestreo y accesorios de capnografía RM-compatibles | SÍ
NOTA: para aquellas especificaciones técnicas indicadas en esta ficha que se solicite un valor, un parámetro, una característica concreta o equivalente a la ficha de criterios automáticos (sobre 3), sólo es necesario indicar SÍ en la columna de cumplimentación de esta ficha de criterios mínimos.