## LOT3_RMN
EQUIPO DE ANESTESIA COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) — CRITERIOS VALORABLES
Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación. La columna "Justificación / observaciones" es de uso interno y no debe entregarse al licitador.
| Criterios evaluables según juicios de valor | Puntuación máxima | Documento | Página del documento
1 | Valoració EETT del equipo:
1.1 | LEDs de alarma y aviso integrados bilaterales | 6
El equipo dispondrá de LEDs de alarma y aviso integrados visibles a ambos lados de la estructura (mínimo 2 indicadores con código de color), con visualización garantizada desde distintos ángulos y desde la sala de control técnica de la RM sin necesidad de acceder al interior de la sala del imán. · Sistema de LEDs muy visible desde cualquier ángulo y desde la sala de control, con código de color claro y bien resuelto: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema de LEDs que cumple el mínimo de 2 indicadores bilaterales con código de color, pero con menor visibilidad desde algunos ángulos o desde la sala de control: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El equipo no dispone de esta funcionalidad, no garantiza la visualización desde la sala de control, o es insuficientemente justificada: 0 puntos.
1.2 | Continuidad de ventilación, gas fresco y agente anestésico en fallo eléctrico y de batería | 4
El ventilador mantendrá operativos simultáneamente los sistemas de ventilación manual, suministro de gas fresco y suministro de agente anestésico en caso de fallo simultáneo de la red eléctrica y de la batería interna. · Sistema que garantiza el mantenimiento simultáneo y fiable de los tres subsistemas (ventilación manual, gas fresco y agente anestésico) en fallo eléctrico y de batería, con solución robusta y bien justificada: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema que cumple la funcionalidad descrita pero con menor robustez o fiabilidad en alguno de los tres subsistemas: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El equipo no garantiza el mantenimiento simultáneo de los tres subsistemas en fallo eléctrico y de batería, o es insuficientemente justificado: 0 puntos.
1.3 | Montaje bilateral del sistema de respiración con brazo corto | 3
El sistema de respiración del ventilador podrá montarse indistintamente en el lado derecho o en el lado izquierdo del equipo, con brazo de sujeción corto para adaptarse a la configuración espacial de la sala de RM. · Sistema muy flexible, de sencillo intercambio entre lados, con brazo de sujeción corto bien adaptado al espacio reducido de la sala de RM: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema que permite el montaje bilateral pero con menor facilidad de adaptación o ergonomía del brazo de sujeción: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El equipo no permite el montaje indistinto a ambos lados, no dispone de brazo corto, o es insuficientemente justificado: 0 puntos.
1.4 | Sistema de frenado central de todas las ruedas | 2
El equipo dispondrá de un sistema de frenado central que permita el bloqueo y desbloqueo rápido de todas las ruedas simultáneamente mediante un único accionamiento, especialmente diseñado para garantizar la estabilidad y seguridad del equipo en presencia de campos magnéticos. · Sistema de frenado central muy rápido, fiable y con claras garantías de estabilidad y seguridad en presencia de campos magnéticos: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema de frenado central funcional pero con menor rapidez, fiabilidad o justificación de la estabilidad en campo magnético: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El equipo no dispone de un sistema de frenado central con accionamiento único, o es insuficientemente justificado: 0 puntos.
1.5 | Ventilador electromecánico sin gas motriz | 6
El ventilador del equipo no requerirá gas motriz para su funcionamiento, siendo accionado exclusivamente por sistema electromecánico (pistón eléctrico o equivalente), lo que permite una administración de alta precisión del volumen tidal de forma independiente del suministro de gas de la red hospitalaria. · Sistema electromecánico muy preciso, sin gas motriz, con independencia total y bien justificada del suministro de gas de la red: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema electromecánico funcional pero con precisión o independencia de la red limitadamente justificada: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El ventilador requiere gas motriz para su funcionamiento, o la independencia de la red es insuficientemente justificada: 0 puntos.
1.6 | Comprobación previa semiautomática del equipo | 4
El equipo dispondrá de un sistema de comprobación previa rápida y semiautomática que permita verificar el correcto funcionamiento del equipo de anestesia antes de cada uso, reduciendo el tiempo de preparación y minimizando el riesgo de errores en el entorno de resonancia magnética. · Sistema de comprobación muy rápido, fiable y con clara reducción del tiempo de preparación y del riesgo de errores: entre > (0,5 × máxima puntuación del apartado) y la máxima puntuación del apartado. · Sistema de comprobación funcional pero con menor rapidez, alcance o justificación de la reducción de errores: entre > 0 y (0,5 × máxima puntuación del apartado). · El equipo no dispone de este sistema de comprobación previa semiautomática, o es insuficientemente justificado: 0 puntos.
Valoración EETT del equio: |  | 25
2 | Valoración de muestra:
2.1 | Ergonomía y diseño intuitivo | 5
Se valorará la facilidad de manipulación del equipo y maniobrabilidad y la facilidad de interacción con el equipo, la disposición de los parámetros y datos en pantalla así como la presentación de los menús
Altas prestaciones ergonómicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Prestaciones ergonómicas buenas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Prestaciones ergonómicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.2 | Arquitectura y diseño del circuito de anestesia. | 5
Se valorará la separación física entre el gas motriz y el gas paciente, que impide la entrada no controlada de gases que alteren el flujo de gases frescos y permita visualizar potenciales escapes.
Equipo con elevadas prestaciones arquitectónicas: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con buenas prestaciones arquitectónicas: entre > 0 y (0,5* máxima puntuación del apartado) Equipo con prestaciones arquitectónicas regulares o no adecuadas: 0 puntos
2.3 | Procedimiento y facilidad de uso y en la gestión de alarmas y límites | 5
Se evaluará la facilidad de uso del equipo y la eficiencia en el proceso de uso
Equipo con elevada facilidad de uso: entre > (0,5 * máxima puntuación del apartado) y máxima puntuación del apartado Equipo con facilidad de uso regular: entre > 0 y (0,5 * máxima puntuación del apartado) Equipo con dificultad de uso: 0 puntos
Valoración de la muestra |  | 15
| Puntuación valoración Subjetiva | Puntuación máxima | Puntuación Obtenida
| Total Puntuación Subjetiva | 40