## CMIN_GENERADORS
GENERADOR ELECTROQUIRÚRGIC D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB SELLADORA DE VASOS
1.1 | Definició
| Generador electroquirúrgic d'alta freqüència dissenyat per a aplicacions quirúrgiques monopolars, bipolars i de sellat/fusió de vasos, amb tecnologia de detecció del teixit en bucle tancat, per a cirurgia oberta, laparoscòpica i endoscòpica. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
GENERADOR ELECTROQUIRÚRGIC D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB SELLADORA DE VASOS
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Plataforma d'energia per a aplicacions quirúrgiques monopolars i bipolars, amb funcionalitat de selladora/fusió de vasos integrada en el mateix generador. | SÍ
2 | Freqüència de treball de l'alta freqüència compresa entre 300 i 1.000 kHz. | SÍ
3 | Potència nominal de sortida màxima per a tall monopolar mínima de 300 W. | SÍ
4 | Potència nominal de sortida màxima per a coagulació monopolar mínima de 120 W. | SÍ
5 | Potència nominal de sortida màxima per a coagulació bipolar mínima de 70 W. | SÍ
6 | L'equip ha de disposar d'un mínim de 4 sortides independents. Concretament: 2 sortides monopolars, 1 sortida bipolar i 1 sortida universal | SÍ
7 | Pes màxim de l'equip sense carro: 17 kg (indicar pes i dimensions). | SÍ
8 | Memòries programables. | SÍ
9 | Producte lliure de làtex. | SÍ
10 | Tecnologia de detecció de la resposta del teixit amb control en bucle tancat, que mesuri les variacions d'impedància del teixit i ajusti automàticament el subministrament d'energia. | SÍ
11 | Subministrament de potència contínua automàtica. Cicle de treball: 25% (10 s actiu / 30 s inactiu). | SÍ
12 | Sistema plug-and-play per a la identificació automàtica dels instruments connectats i configuració automàtica dels paràmetres de sortida. | SÍ
13 | Modes de tall monopolar: com a mínim tall pur (pure), tall barrejat (blend) i un mode de tall avançat. | SÍ
14 | Modes de coagulació monopolar: com a mínim Fulgurate, Spray i Soft (o equivalents funcionals). | SÍ
15 | Modes bipolars: com a mínim 3 nivells d'intensitat diferenciats: baix, mitjà i alt (o equivalents). | SÍ
16 | Sellat de vasos i teixits de fins a 7 mm de diàmetre, compatible amb dispositius de sellat del fabricant. | SÍ
17 | Pantalla tàctil a color per a la visualització i configuració dels paràmetres de l'equip. | SÍ
18 | Sistema de monitorització de la qualitat del contacte de l'elèctrode de retorn del pacient, amb alarma sonora i visual i bloqueig de la sortida de potència en cas de mal contacte. | SÍ
19 | Control d'activació mitjançant pedal monopolar i pedal bipolar, inclosos amb l'equip. | SÍ
20 | Capacitat de treball amb energia ultrasònica i/o híbrida integrada al generador, mitjançant connector específic per a instruments d'aquesta tipologia, sense necessitat d'un generador addicional extern. | SÍ
21 | Regulació digital de la potència dels modes de treball mitjançant pantalla tàctil. | SÍ
22 | Totes les sortides han de poder visualitzar-se i controlar-se de forma independent des del panell de control de l'equip. | SÍ
23 | Funcions automàtiques a prova de fallades amb alertes visuals i sonores. | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics (sobre 3), només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.