## LOT 1
Subministrament de 4 taules quirúrgiques i accessoris d’aquestes per a l’Hospital Dos de Maig i reposició de coixins per a les taules quirúrgiques existents del’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
LOT 1- TAULES QUIRURGIQUES I ACCESSORIS
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Taula quirurgica
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Taula quirúrgica completa amb peu electrohidràulic o electromecànic amb base mòbil i tauler de configuració modular.
La longitud de la taula ha de ser de 2.000 mm ±3%, incloent les seccions de placa de cap, elongació i plaques de cames. L’amplada del cos principal de la taula, així com la de totes les seves seccions, elongacions i components, ha de ser com a mínim de 540 mm ±3%.
La base ha de ser completament plana i lliure de qualsevol tipus d’angulació, per tal de facilitar les tasques de neteja i desinfecció i evitar la generació de possibles focus d’infecció. Així mateix, ha d’incorporar quatre rodes dobles, una a cada cantonada, per garantir una mobilitat estable i segura.
Les cobertes de la base i de la columna han de ser d’acer inoxidable.
Capacitat de suportar un pes de fins a 450 Kg en posició centrada i fins a 250 Kg. a la resta de les posicions, inclòs posicions extremes de volat amb desplaçament de tauler. Tant en posició normal com en revers.
Tauler radiotransparent, amb mòdul central d'almenys 2 articulacions motoritzades completament independents entre si (secció de respatller i secció de cames) Tauler de 5 seccions: - Placa de cap - Secció de respatller - Secció de seient - Plaques de cames de 2 seccions
Tauler reversible, que permeti col·locar a banda i banda del tauler diferents components, tals com: placa de cap, placa de elongació pélvica, plaques de cames, etc.
Moviments motoritzats: - Desplaçament longitudinal igual o superior a 300 mm, garantint el 100% de compatibilitat amb els arcs en C de RX - Rang de pujada màxima igual o superior a 1000 mm - Rang de pujada mínima igual o inferior a: 600 mm - Rang de Trendelenburg/Antitrendelenburg +/- 25° - Lateralització igual o superior a +/- 20° - Rang de pujada/baixada secció de respatller igual o superior a: +70°/-40° - Rang es pujada/baixada secció de cames en mode normal del tauler (no mode reverse) igual o superior a: +80°/-90° - Retorn a posició zero
Comandament de control sense fil, amb pictogrames de fàcil interpretació. Base de càrrega per al comandament. 5 Posicions preprogarmades i 10 posicions memorització lliures quirúrgiques.
Possibilitat de dues opcions de maneig de la taula: - Des del comandament de la taula - Des del panell d'emergència a un costat extern de la columna
Riells laterals per acoblament d'accessoris de mida estàndard 25 mm x 10 mm.
| Accessoris bàsics | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Cal incloure tots els accessoris necessaris per al posicionament correcte del pacient o per a la seva seguretat amb relació a cada tipus de intervenció
Es presentarà una relació gràfica de tots els accessoris inclosos a l'oferta
| Dotació addicional d'accessoris | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
4 unitats Placa de cap
4 unitats Plaques de cames 2 seccions
4 unitats Comandament sense fils
4 unitats Base de càrrega per a comandament sense fils
2 unitats Placa elongació dorsal
8 recolçabraços
| Bateria, matalas i comandaments | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Alimentació a la xarxa elèctrica i per bateries recarregables
Indicar durada de les bateries en funcionament continu a plena càrrega
Cal indicar tipus de bateria
El carregador de les bateries ha d'estar incorporat a la pròpia taula
Matalàs de 80 mm de gruix mínim, sense làtex, radiotransparent.
Indicar el material i tipus de tancament del matalàs
Ha d'estar preparat per a la prevenció d'escares
Comandament inhalambric, IR o radiofrenqüència
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Accessoris complementaris
Taula de transferència amb encoixinat
Bastidor de camals pneumàtics (parell)
Camals encoixinats estàndard (parell)
Carro de transport per camals pneumàtics
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Taula de transferència amb encoixinat
Per col·locar i posicionar les cames
Radiotransparent
Accessori lleuger (10kg aprox.)
Amplada x longitud (amb clavilles): 505 x 700 mm
Material del coixinet: SFC
Fixació mitjançant un punt d'ancoratge amb passador
Muntatge i desmuntatge ràpids i senzills
Bastidor de camals pneumàtics (parell)
Ajustable amb suport pneumàtic
El suport del peu i el panxell s'adapta automàticament quan s'ajusta la posició de la cama
Maneig amb una sola mà
Angle d'ajust, cap amunt 85°
Angle d'ajust, cap avall 50°
Extensió 10° / 23°
Pes net: 6 kg
Pes màxim del pacient: 250 kg
Camals encoixinats estàndard (parell)
Per col·locar i recolzar la cama en posició de litotomia
Aletes laterals per a una subjecció estable de la zona del panxell i el genoll
Tancament de l'encoixinat sense velcro
Carro de transport per camals pneumàtics
Per emmagatzemar i transportar 2 camals pneumàtiques
Amb petit compartiment per a accessoris

## LOT 2
Subministrament de 4 taules quirúrgiques i accessoris d’aquestes per a l’Hospital Dos de Maig i reposició de coixins per a les taules quirúrgiques existents del’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
LOT 2- COIXINS PER A TAULA QUIRURGICA
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
COIXÍ 80MM GRUIX PER A PLACA D'ESPATLLA PER LA POSICIÓ SEMIASSEGUDA DEL PACIENT
COIXÍ 80MM GRUIX PER PERNERA DE TAULA QUIRURGICA
COIXÍ CENTRAL PER TAULA QUIRURGICA
COIXÍ 80MM GRUIX PER PLACA DE RESPATLLER I SEIENT
COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA SUPERIOR DRETA
COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA INFERIOR DRETA
COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA SUPERIOR ESQUERRE
COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA INFERIOR ESQUERRE
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Compatibles amb taules quirurgiques Maquet Alphamaxx i Maquet Meera
Dissenyats per reduir el risc de lesions per pressió durant intervencions llargues.
Superfície antilliscant i fàcil de netejar/desinfectar.
Superfície conductiva i compatible amb l'ús quirúrgic hospitalari.