## LOT 1
Subministrament de 4 taules quirúrgiques i accessoris d’aquestes per a l’Hospital Dos de Maig i reposició de coixins per a les taules quirúrgiques existents del’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
NOM DEL LICITADOR | [7 empty] | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
LOT 1- TAULES QUIRURGIQUES I ACCESSORIS
| Descripció tècnica del material | Quantitat licitació | Preu màxim unitari s/iva | Preu màxim licitació s/iva | Marca | Model | EAN | Preu unitari ofert s/IVA | % IVA | Oferta licitador s/iva | Oferta licitador amb IVA
| TAULA QUIRURGICA | 4 | 37000 | 148000 | [5 empty] | 0 | 0
| TAULA DE CAMES PER A TRANSFERENCIA AMB ENCOIXINAT | 1 | 5525 | 5525 | [5 empty] | 0 | 0
| BASTIDOR DE CAMALS PER A BOTES EN POSICIÓ LITOTOMICA (1 parell) | 1 | 1300 | 1300 | [5 empty] | 0 | 0
| BOTES PER A POSICIÓ LITOTOMICA (1 parell) | 1 | 845 | 845 | [5 empty] | 0 | 0
| CARRO PER ALS BASTIDORS I LES BOTES | 1 | 1625 | 1625 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Oferta licitador s/iva | [5 empty] | 0
[5 empty] | Pressupost màxim s/iva | [5 empty] | 157295
[5 empty] | Diferència (import s/iva) | [5 empty] | 157295
[5 empty] | Oferta licitador a/iva | [5 empty] | 0
[5 empty] | Pressupost màxim a/iva | [5 empty] | 190326.95
[5 empty] | Diferència (import a/iva) | [5 empty] | 190326.95
|  |  | INDICAR amb una X el que correspongui |  | INDICAR pàgina memòria tècnica on es documenta el compliment del criteri
|  |  | SI | NO
| El sistema de frenada elèctrica de la taula es mitjançant la retracció de les 4 rodes dobles, de manera que quan estigui frenada, haurà de recolzar el xassís directament a terra, per aconseguir la màxima estabilitat i seguretat. | SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS
| La taula permet el muntatge tant en mode normal com en mode invers, incloent-hi el dispositiu d’extensions i la placa per a cirurgia d’espatlla, especialment per a la gestió de casos de politraumatisme. Caldrà presentar el manual corresponent. | SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS
| La taula quirúrgica disposa d'un comandament sense fil amb possibilitat que se li incorpori un cable de connexió a la columna i que es pugui utilitzar com a emergència en cas de fallada de la bateria del comandament. | SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS
| La placa de cap disposa d'un sistema de bloqueig situat a banda i banda, que bloqueja completament els moviments d'articulació de la placa de cap davant un moviment no desitjat. Caldrà presentar el manual corresponent. | SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS
| La taula quirúrgica no disposa de cap botó d’encesa o apagada manual. | SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS
| Les quatre rodes dobles situades a cada cantonada de la base tenen un diàmetre de 100 mm. | SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS
| Les vàlvules impermeables per a l’entrada i sortida d’aire dels encoixinats estiguin instal·lades a la part inferior dels coixins i son de GORE‑TEX. | SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS
| La taula disposa d'un sistema de temporitzador de decúbit amb temps ajustable, que permeti recordar quan cal recol·locar un pacient durant els procediments quirúrgics de llarga durada. | SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS
| La taula té un sistema de bloqueig desde el comandament que permet: - Bloquejar el tauler quirurgic, de manera que la columna es podrà moure independentment del tauler. - Bloquejar la taula quirurgica de manera que el tauler i la columna queden bloquejats completament alhora. Caldrà presentar el manual corresponent. | SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS

## LOT 2
Subministrament de 4 taules quirúrgiques i accessoris d’aquestes per a l’Hospital Dos de Maig i reposició de coixins per a les taules quirúrgiques existents del’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
NOM DEL LICITADOR | [7 empty] | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
LOT 2- COIXINS PER A TAULA QUIRURGICA
| Descripció tècnica del material | Quantitat licitació | Preu màxim unitari s/iva | Preu màxim licitació s/iva | Marca | Model | EAN | Preu unitari ofert s/IVA | % IVA | Oferta licitador s/iva | Oferta licitador amb IVA
| COIXÍ 80MM GRUIX PER A PLACA D'ESPATLLA PER LA POSICIÓ SEMIASSEGUDA DEL PACIENT | 4 | 302 | 1208 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXÍ 80MM GRUIX PER PERNERA DE TAULA QUIRURGICA | 2 | 491 | 982 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXÍ CENTRAL PER TAULA QUIRURGICA | 1 | 1306 | 1306 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXÍ 80MM GRUIX PER PLACA DE RESPATLLER I SEIENT | 8 | 884 | 7072 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA SUPERIOR DRETA | 6 | 460 | 2760 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA INFERIOR DRETA | 6 | 544 | 3264 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA SUPERIOR ESQUERRE | 6 | 460 | 2760 | [5 empty] | 0 | 0
| COIXI 80MM DE PLACA DE CAMA INFERIOR ESQUERRE | 4 | 544 | 2176 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Oferta licitador s/iva | [5 empty] | 0
[5 empty] | Pressupost màxim s/iva | [5 empty] | 21528
[5 empty] | Diferència (import s/iva) | [5 empty] | 21528
[5 empty] | Oferta licitador a/iva | [5 empty] | 0
[5 empty] | Pressupost màxim a/iva | [5 empty] | 26048.88
[5 empty] | Diferència (import a/iva) | [5 empty] | 26048.88