## lot 2
EXP.: 2026-91 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA - LOT 2
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
7 | • Respirador d'altes prestacions per a ventilació de pacients adults i pediàtrics.
7 | • Pantalla tàctil de com a mínim 15" per a la visualització de corbes, bucles, tendències, i dades (amb confirmació d'ajustaments).
4 | • Modes ventilatoris i ajustaments basics:
4 | o VC-CMV
4 | o VC-AC
7 | o VC-SIMV
7 | o PC-AC
3 | o PC-BIPAP
4 | o SPN-CPAP/PS
7 | o SPN-CPAP/VS
7 | o Autoflow o equivalent
3 | o Trigger de flux
3 | • Ha de disposar de compensació automàtica del tub (ATC).
7 | • Ha de disposar de nebulització pneumàtica integrada a l'equip amb ajustament del temps en pantalla.
7 | • Ha de diposar d’eines de facilitació de la ventilació espontània.
4 | • Ha de permetre la compensació de fuites, que ha de ser activable tant en mode invasiu com no invasiu, i en categoria de pacient adult com pediàtric.
7 | • Ha de disposar de procediments integrats en el ventilador: Aspiració amb pre i post oxigenació, inspiració mantinguda, inspiració manual, i espiració mantinguda.
7 | • Ha de disposar de maniobres de Diagnòstic: Pressió d'oclusió (P 0.1) i càlcul de la PEEP intrínseca (PEEPi).
7 | • Ha de permetre la monitorització de com a mínim 3 ones simultànies en pantalla i 2 bucles simultanis.
3 | • Ha de disposar d’alarmes acústiques i visuals jerarquitzades per prioritat.
4 | • Ha de disposar d’alarmes configurables per l'usuari.
7 | • Ha de disposar d’indicador d'alarmes visuals, visibles des de qualsevol angle, per facilitar el reconeixement des de qualsevol punt del box, fins i tot si l'usuari esta darrere de l'equip.
3 | • Ha de disposar de mesura de CO2.
7 | • Ha de permetre tendències amb registre de com a mínim 72 hores.
7 | • La bateria ha de ser interna, i ha de disposar d’una autonomia de com a mínim 30 minuts.
7 | • Ha de disposar de paràmetres monitoritzats:
3 | o Pressions: Pinsp, Pplat, PEEP.
4 | o Freqüència respiratòria.
7 | o Volum tidal espirat (VTe) i Volum tidal mandatari (VTmand)
3 | o Volum minut espirat (VMe) i mandatari (VMmand)
7 | o FiO2.
7 | o Relació I: E.
4 | • La plataforma del respirador ha de permetre l’actualització futura en opcions a nivell de maquinari i programari.
4 | • Ha de disposar d’eines de reclutament i ajuda a la presa de decisions terapèutiques en temps real.