## lot 1
EXP.: 2026-91 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA - LOT 1
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
7 | • Ha de poder fer-se servir tant per a pacients adults, com per a pediàtrics (inclosos els que pateixen una patologia respiratòria i/o obesitat mòrbida).
7 | • Ha de disposar d’una fixació segura al carro, safata, o suspès segons les necessitats de cada servei. Ha de disposar d’una pantalla d’alta resolució tàctil a color per visualitzar els diferents paràmetres, la qual podrà ser col·locada de forma independent al bloc pneumàtic del respirador segons necessitats del servei.
3 | • Ha de disposar d’unes dimensions de com a màxim 450mm x 350mm (amplada per profunditat). Aplica un marge de tolerància de +/-2%.
4 | • Ha de disposar dels següents modes ventilatoris:
4 | o Mode ventilatori que permeti el pas automàtic (amb un temps d’apnea programable) entre la ventilació espontània i la ventilació controlada, amb possibilitat de fer-ho per pressió, volum, o pressió, control, i volum.
7 | o Modes de ventilació seguint el codi sistemàtic del regim de ventilació definit en la norma ISO 19223:2019.
7 | o Ventilació invasiva
3 | • A/C-PC
4 | • A/C-vtPC
7 | • A/C-VC
7 | • IMV-PC\PS\PS
3 | • CSV-PS/CPAP
4 | • CSV-vtPS
3 | • CSV-PS
4 | • SIMV-PC
7 | • SIMV-vtPC
7 | • SIMV-VC
4 | o Ventilació no invasiva:
7 | • A/C-PC
7 | • CSV-PS
7 | • CPAP
3 | • HIFLOW
4 | • Ha de comptar amb un sistema de revisió inicial que permeti la comprovació de:
7 | o L’estat del ventilador
3 | o Càlcul de la compliància del circuit respiratori associat al check general. El valor calculat podrà ser consultat un cop finalitzi aquest check general. El check del circuit podrà ser independent si fos necessari.
7 | • Ha de disposar de sistema de nebulització de medicaments integrat i nebulització ininterrompuda encebant la cambra amb una bomba d’infusió.
7 | • La bateria ha de tenir una autonomia de com a mínim 60 minuts (en cas de tall de subministrament elèctric), i ha de poder permetre la substitució de les bateries en calent.
7 | • Ha de disposar d’un sistema d’alarmes (tant visuals com acústiques) per tal de detectar:
4 | o Concentració d’oxigen.
3 | o Volum minut.
4 | o Pressions de les vies aèries. El criteri de l’alarma ha de limitar l’administració de l’ajustament de la pressió inspiratòria.
7 | o Freqüència respiratòria.
3 | • Ha de permetre els següents paràmetres de mesura:
7 | o Volum tidal d’entre 25 i 250 ml. Aplica un marge de tolerància de +-2%.
7 | o Freqüència respiratòria de com a màxim 100 rpm. Aplica un marge de tolerància de +-2%.
3 | o FiO2 del 21 al 100%.
4 | o Flux inspiratori d’entre 3 i 150 l/min. Aplica un marge de tolerància de +-2%.
4 | o Possibilitat d’ajustar la morfologia del flux inspiratori en modalitat control volum.
7 | o Pressió inspiratòria d’entre 5 i 80 cm/H2O. Aplica un marge de tolerància de +-2%.
7 | o Nebulització de fàrmacs mitjançant dispositiu piezoelèctric, integrat i amb control des de la pantalla.
4 | • Ha de permetre una capacitat d’oxigenoteràpia d’alt flux de com a mínim 50l/min.
3 | • Ha de disposar d’un trigger per fluxe i per pressió. Addicionalment es requereix que siguin programables i escollits per l’operador.
4 | • Ha de funcionar correctament sense necessitats de l’ús de sensors de flux externs afegits al circuit respiratori.
7 | La informació generada pels respiradors ha de ser accessible pels sistemes d’informació de l’HCB directament connectant el respirador al monitor hemodinàmic sense cap cost addicional.