## Pressupost preus zero
ANNEX 1 - PRESSUPOST PREU ZERO
EQUIP DE MESURA | CODI | ÀMBIT | MARCA | MODEL | RANG VERIFICACIÓ / CALIBRACIÓ | FREQÜÈNCIA | Ubicació | In situ? | Subcontactat? | Preu unitari (€) | Unitats | Total (€)
CONDUCTÍMETRE | APT0521 | ITAM Tordera | HACH | HQ30D | Punts a calibrar: 111,3 mS/cm Punts a verificar: 12,88 i 111,3 mS/cm | Anual | Blanes |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0522 | ITAM Tordera | HACH | TL2310 | Rang calibració: 0 a 1000 NTU Punts a verificar: 1 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR DE SODI | APT0560 | ITAM Tordera | HACH | HQ30d | Punts a calibrar: 100 i 1000 ppm Punts a verificar: Patró 100 ppm Patró 1000 ppm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESPECTROFOTÒMETRE | APT0576 | ITAM Tordera | HACH | DR3900 | Rang calibració: escala fotomètrica a 546 nm: Absorbància entre 0,6 i 1,4. Escala longitud d'ona: entre 360-807 nm. | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0577 | ITAM Tordera | HACH | TU5200 | Punts a calibrar: 20 i 600 NTU Punts a verificar: 1 o 10 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH, CE) | APT0579 | ITAM Tordera | HACH | HQ40D | pH: Punts a calibrar: pH 4, 7 i 10. Punts a verificar: pH 4, 7 i 10 CE: Punt a calibrar: 1413 µS/cm Punts a verificar: 147 i 1413 µS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0580 | ITAM Tordera | HACH | DR300 | Rang calibració: 0-2,2 ppm Punts a verificar: 0,24 / 0,9 / 1,6 ppm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
CONDUCTÍMETRE | APT0581 | ITAM Tordera | HACH | HQ430d | Punt a calibrar: 111,3 mS/cm Punts a verificar: 12,88 i 111,3 mS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESPECTROFOTÒMETRE | APT0733 | ITAM Tordera | HACH | DR3900 | Rang calibració: escala fotomètrica a 546 nm: Absorbància entre 0,6 i 1,4. Escala longitud d'ona: entre 360-807 nm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
COLORÍMETRE | APT0690 | ETAP Llob | HACH LANGE | DR3900 | Error/Desviació: +/- 0.05 Abs | Anual | Abrera |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0747 | ETAP Llob | HACH | TL2310 (ISO) | Punts a calibrar: 1000 NTU, 200 NTU, 20 NTU i <0.1 NTU Punt a verificar: 1 NTU i 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0638 | XD (O) - ZS | HACH | Pocket Colorimeter DR300 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0681 | XD (O) - ZS | HACH CHLORINE | Pocket Colorimeter DR300 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE PORTÀTIL | APT0684 | XD (O) - ZS | HACH | 2100Qis | Punts a verificar: Patró 1 NTU / 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0243 | XD (M) - ZS | HACH | 2100-P | Rang calibració: 0-800 NTU Punts a verificar: 1 / 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0279 | ETAP Ter | HACH | Pocket colorimetrer analysis system Cl2 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual | Cardedeu |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0359 | ETAP Ter | HACH | 2100Q | Rang calibració: 0-800 NTU Punts a verificar: 1 NTU / 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0447 | ETAP Ter | HACH | Pocket colorimeter Analysis System Chlorine (Cl2) | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0704 | ETAP Ter | HACH | DR300 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0705 | ETAP Ter | HACH | DR300 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0706 | ETAP Ter | HACH | 2100Qis | Rang calibració: 0-800 NTU Punts a verificar: 1 / 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH/DO/conductivitat) | APT0714 | ETAP Ter | HACH | HQ2200 | - CE: Rang calibració: 1-1430 µS/cm - pH: Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - Oxigen dissolt: de 0,1 a 20 ppm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESPECTROFOTÒMETRE UV-VIS | INT0032 | ETAP Ter | HACH | DR6000 | Rang calibració: escala fotomètrica a 546 nm Absorbància entre 0,6 i 1,4. Escala longitud d'ona: entre 360-807 nm. | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE PORTÀTIL | APT0635 | XD (O) - ZN | HACH | 2100 Qis | Rang calibració: 0-800 NTU Punts a verificar: 1 / 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0636 | XD (O) - ZN | HACH | Pocket Colorimeter DR300 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0682 | XD (O) - ZN | HACH CHLORINE | Pocket Colorimeter DR300 | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE PORTÀTIL | APT0683 | XD (O) - ZN | HACH | 2100Qis | Rang calibració: 0-800 NTU Punts a verificar: 1/ 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0244 | XD (M) - ZN | HACH | 2100-P | Rang calibració: 0-800 NTU Punts a verificar: 1 / 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0326 | ITAM Llob | HACH CHLORINE | Pocket colorimeter II | Punts a verificar: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual | El Prat del Lobregat |  |  |  | 3 | 0
pH-METRE PORTÀTIL | APT0431 | ITAM Llob | HACH | HQ30d | -pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). '- CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12,88 mS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE PORTÀTIL | APT0456 | ITAM Llob | HACH | 2100 Qis | Punts a calibrar o ajustar externament: 20, 100, 800 NTU Punts a verificar: <0.1, 1, 10, 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESPECTROFOTÒMETRE | APT0463 | ITAM Llob | HACH | DR3900 | Rang calibració: escala fotomètrica a 546 nm: Absorbància entre 0,6 i 1,4. Escala longitud d'ona: entre 360-807 nm. | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESPECTROFOTÒMETRE | APT0483 | ITAM Llob | HACH | DR6000 | Escala fotomètrica a 546 nm: Absorbància entre 0,6 i 1,4. Escala longitud d'ona: entre 360-807 nm. | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0484 | ITAM Llob | HACH | TU5200 | Punts a calibrar : 20, 600 NTU. Punts a verificar: <0.1, 1, 10, 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0485 | ITAM Llob | HACH | 2100Q | Punts a calibrar o ajustar externament: 20, 100, 800 NTU Punts a verificar: <0.1, 1, 10, 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0506 | ITAM Llob | HACH CHLORINE | Pocket colorimeter II | Punts a verificar int/ext: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (PH, CE) | APT0613 | ITAM Llob | HACH | HQ440D | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 ms/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0660 | ITAM Llob | HACH CHLORINE | Pocket Colorimeter DR300 | Punts a verificar int/ext: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
MESURADOR CLOR PORTÀTIL | APT0661 | ITAM Llob | HACH CHLORINE | Pocket Colorimeter DR300 | Punts a verificar int/ext: 0,2 ppm, 0,9 ppm i 1,6 ppm aprox (en funció lot) | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC PORTÀTIL (pH) | APT0662 | ITAM Llob | HACH | HQ2200 | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 ms/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC PORTÀTIL (CE) | APT0663 | ITAM Llob | HACH | HQ2200 | Punts a verificar: 1413 µS/cm i 80 mS/cml | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE PORTÀTIL | APT0664 | ITAM Llob | HACH | 2100 Qis | Punts a calibrar o ajustar externament: 20, 100, 800 NTU. Punts a verificar: <0.1, 1, 10, 20 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH, CE) | APT0665 | ITAM Llob | HACH | HQ440D | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 mS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH, CE) | APT0666 | ITAM Llob | HACH | HQ440D | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 mS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0721 | ITAM Llob | HACH | TU5200 (ISO) | Punts a calibrar: 20, 600 NTU Punts a verificar: <0.1, 1, 10, 20NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH, CE) | APT0766 | ITAM Llob | HACH | HQ2100 | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics) - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 ms/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH, CE) | APT0767 | ITAM Llob | HACH | HQ2100 | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 ms/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC (pH, CE) | APT0768 | ITAM Llob | HACH | HQ2100 | - pH: Valor Zero pH entre 5.8 i 7.5 Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). - CE: Punt a calibrar: 1408 µS/cm Punts a verificar: 1413 μS/cm i 80 mS/cm o 12.88 ms/cml | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
pH-METRE | APT0540 | ETAP Cardener | HACH | Sension + PH3 | Punts a calibrar: 4, 7 i 10 upH (o valors dins rangs àcids, neutres i bàsics) Punts a verificar: 7 i 10 upH (punts neutres i bàsics). | Anual | Navès |  |  |  | 3 | 0
CONDUCTÍMETRE | APT0541 | ETAP Cardener | HACH | Sension+EC7 | Punts a calibrar: 147 µS/cm, 1413 µS/cm i 12,88mS/cm Punts a verificar: 147 µS/cm i 1413 µS/cm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
TERBOLÍMETRE | APT0543 | ETAP Cardener | HACH | 2100 Qis | Punts a calibrar: 800 NTU, 100 NTU, 20 NTU Punt a verificar: 1 NTU | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
ESPECTROFOTÒMETRE | APT0680 | ETAP Cardener | HACH | DR6000 | Escala fotomètrica a 546 nm: Absorbància entre 0,6 i 1,4. Escala longitud d'ona: entre 360-807 nm | Anual |  |  |  |  | 3 | 0
[11 empty] | TOTAL (€) | 0