## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | IVA (%) | Total (amb IVA)
SUBMINISTRAMENT DE MONITORS PIC I EQUIP D’ELASTOGRAFIA PER HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Monitors PIC | 2 | 14499.6983 | 17544.635 | 28999.3967 | 21% | 35089.27
LOT 2 | Equip d'elastografia | 1 | 77591.7355 | 93886 | 77591.7355 | 21% | 93886
| TOTALS | 3 |  |  | 106591.1322 |  | 128975.27

## LOT 1 - Monitor PIC
LOT 1 | Monitor PIC
LOT 1 | Monitor PIC
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
2 sistemes per a monitorització i anàlisi de la pressió intracraneal i altres paràmetres fisiològics pel Servei de Neurocirurgia. Cada un dels sistemes ha d'incloure l'equipament següent: Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
|  |  | SISTEMA 1 | SISTEMA 2
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Cal incloure | Cal incloure | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Sistema de monitorització i anàlisi de la pressió intracraneal format perl següent equipament:
SI | 2 | - Monitor | SI | SI
SI | 3 | - Amplificador | SI | NO
SI | 4 | - Analitzador de senyals | SI | NO
SI | 5 | - Llicència anàlisi senyals | SI | NO
SI | 6 | - PC amb teclat i ratolí (sense pantalla) | SI | SI
SI | 7 | - Comandament | SI | SI
SI | 8 | - SAI | SI | SI
SI | 9 | - Carro | NO | NO
SI | 10 | - Cables PIC i catèters | SI | SI
2. Monitor
SI | 11 | Monitor portátil pel registre de paràmetres fisiològics de pacients neurocrítics | SI | SI
SI | 12 | Pantalla a color tàctil d'un mínim de 10” de diagonal | SI | SI
SI | 13 | Dimensions aproximades màximes 31 x 22,5 x 15 cm | SI | SI
SI | 14 | Incorpora bateria. Indicar autonomia i temps de càrrega | SI | SI
SI | 15 | Pes del conjunt monitor amb bateria no superior a 3 kg | SI | SI
SI | 16 | Paràmetres mínims a monitoritzar: - Pressió intracraneal (ICP) - Temperatura intracraneal - Pressió parcial d'oxígen en teixit cerebral (PtiO2) - Pressió arterial invasiva (ART). Indicar si ho permet - Pressió venosa central (CVP). Indicar si ho permet | SI | SI
SI | 17 | A partir del paràmetres monitoritzats, càlcul mínim dels següents índex: - Pressió de perfusió cerebral (CPP) i pressió de perfusió cerebral òptima (CPPopt) - Índex de reactivitat a la pressió cerebral (PRx) - Índex de reactivitat basat en la oxigenació cerebral (ORx) | SI | SI
SI | 18 | Indicar grau de protecció IP | SI | SI
SI | 19 | El monitor ha de permetre mostras corbes en temps real, valors numèrics i tendències històriques dels paràmetres monitoritzats, axí com amplituds de la senyal de pressió intracraneal. Indicar quina és la visualització en pantalla | SI | SI
SI | 20 | Sistema de gestió d'alarmes configurable per tots els paràmetres monitorats en el propi monitor | SI | SI
SI | 21 | Ha de ser protegit contra cops i caigudes. Indicar els resultats de les proves | SI | SI
SI | 22 | Compatible amb l'equipament existent a l'Hospital següent: - Amplificador Bridge Amplifier de AD Instruments (Ref. FE221) - Analitzador de senyals PowerLab 4/35 de AD Instruments (Ref. ML826) - Llicència de programari LabChart de AD Instruments Es realitzarà una prova tècnica de compatibilitat per garantir la correcta integració del sistema ofert amb l'amplificador, analitzador de senyals i llicència de programari que disposa l'Hospital | NO | SI
3. Amplificador
SI | 23 | Amplificador per augmentar l'amplitud i acondicionar les senyals de pressió intracraneal registrades pel monitor | SI | NO
SI | 24 | Possibilitat de configuració de la guany/amplificació de la senyal i d'aplicació de filtres per a l'acondicionament de la senyal, minimitzant les interferències i el soroll. | SI | NO
SI | 25 | Indicar rang d'aplificació | SI | NO
SI | 26 | Elevada estabilidad de la señal durante adquisiciones prolongadas | SI | NO
4. Analitzador de senyals
SI | 26 | Sistema per la conversió de señals analògiques procedents de l'amplificador a senyals digitals | SI | NO
SI | 27 | Resolució de conversió analògic-digital. Indicar resolució del convertidor A/D | SI | NO
SI | 28 | Freqüència de mostreig suficient per garantir la correcta adquisició i reproducció de la morfologia de l'ona de pressió intracranial. Indicar freqüència de mostreig màxima i configurable | SI | NO
SI | 29 | Transmissió de les senyals digitalitzades al programari d'anàlisi mantenint la informació temporal i la morfologia de les senyals adquirides. | SI | NO
5. Programari
SI | 30 | Llicència per a la visualització, anàlisi i registre de les senyals PIC digitalitzades per l'analitzador de senyals | SI | NO
SI | 31 | Funcionalitats mínimes: - Ajust de l'escala temporal. - Ajust de l'escala de amplitud - Visualizació simultànea de diferentes canals. - Canvi d'unitats - Aplicació de filtres. Indicar - Marcatge d'esdeveniments - Anotacions - Emmagatzematge i exportació de registres. | SI | NO
SI | 32 | Permet el càlcul de paràmetres i índexs d'interès en investigació. El programari haurà de permetre el càlcul i anàlisi de paràmetres derivats de la senyal de PIC, com a mínim: - Valor mitjà de la PIC. - Valors màxims i mínims. - Amplitud de l'ona de pols de PIC. - Anàlisi de tendències. - Identificació d'episodis d'hipertensió intracranial. - Anàlisi de la morfologia de l'ona de PIC. - Altres paràmetres derivats. Indicar. | SI | NO
6. Connectivitat
SI | 33 | En el cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC estàndard de l'Hospital (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC s’ha d’incloure en l’oferta – el model del PC CTTI s’especificarà durant la visita informàtica. - Si la solució no és compatible amb el PC estàndard de l'Hospital, cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric corporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya). | SI | SI
SI | 34 | El PC haurà d'incloure teclat alfanumèric i ratolí per introduir dades. El PC ha de ser compatible amb el monitor existent a l'Hospital. Es realitzarà una prova tècnica de compatibilitat per garantir la correcta integració del PC ofert amb els monitors que disposa l'Hospital | SI | SI
7. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 35 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris | SI | SI
SI | 36 | Sistema de comandament basat en un comandament a distància. Indicar si és sense fils o si requereix connexió per cable al sistema. Indicar si el comandament consisteix en una pantalla tàctil o una botonera de membrana o equivalent | SI | SI
SI | 37 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) per garantir la continuïtat de funcionament de tots els elements de la solució oferta en cas de fallada de l'alimentació elèctrica. Indicar autonomia i temps de càrrega | SI | SI
SI | 38 | El sistema ha de ser compatible amb la solució de carro actual de l'Hospital. Tots els elements del sistema inclosos en la oferta, han d'encabirse de forma addient en el carro existent. Es realitzarà una prova tècnica de compatibilitat per garantir la correcta integració del sistema ofert amb els carros que disposa l'Hospital | SI | SI
SI | 39 | Cable per la mesura de PIC amb el monitor | SI | SI
SI | 40 | Cables d'alimentació i càrrega en el cas dels elements amb bateria
SI | 41 | Compatible amb els catèters d'ús habitual al servei per la mesura de la PIC epidural o parenquimatos. Es realitzarà una prova tècnica de compatibilitat per garantir la correcta compatibilitat del sistema ofert amb els catèters d'ús al Servei de Neurocirurgia | SI | SI
SI | 42 | Cablejat per a la comunicació dels diferents elements del sistema entre ells (cable monitor - analitzador de senyals, cable analitzador de senyals - amplificador, etc.) | SI | SI
SI | 43 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs) | SI | SI
SI | 44 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte | SI | SI
SI | 45 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes | SI | SI

## LOT 2 - Equip d'elastografia
LOT 2 | Equip elastografia
LOT 2 | Equip elastografia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equipament mèdic no invasiu per quantificar les malalties hepàtiques basat en la tècnica d'elastografia transitòria a vibració controlada. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Equip de diagnòstic no invasiu basat en la tècnica d'elastografia transitòria a vibració controlada per a la quantificació de la rigidesa i l'esteatosi (contingut gras) del fetge i per la quantificació de la la rigidesa de la melsa
SI | 2 | Pes inferior a 50kg (amb carro inclòs) per facilitar el transport
SI | 3 | Possibilitat de connectar simultàniament com a mínim: - 2 sondes d'elastografia - 1 sonda d'ecografia Indicar nombre de ports actius per tipus de sonda
SI | 4 | Carro ergonòmic rodable, de fàcil transport i amb sistema de frenat, amb pàrquing per a les sondes i el gel conductor. Indicar nombre de posicions de pàrquing de sondes
SI | 5 | Equip compacte sense comandaments ni teclats físics o elements que poden acumular brutícia. Han d'estar incorporats en pantalla tàctil o bé mitjançant solucions estanques de comandament (botons estancs, membranes, etc...). Indicar mesura i comandaments que inclou
SI | 6 | Indicar si insorpora bateria. En cas que si, indicar autonomia i temps de càrrega
SI | 7 | Compatible amb pacients embarassades, pacients amb marcapassos, o amb implants metàl·lics
SI | 8 | Compatible amb pacients pediàtrics i adults
SI | 9 | Equip de fàcil neteja i apte per a ser desinfectat amb productes de neteja hospitalaris
SI | 10 | Indicar grau de protecció IP de l'equip
SI | 11 | Indicar ports USB i sortides de vídeo
2. Reproducció i visualització en pantalla
SI | 12 | Pantalla de visualització LCD a color de 19" com a mínim. Indicar resolució
SI | 13 | Indicar màxima ocupació per a imatge ecogràfica (visualització de la imatge ecogràfica en ús exclusiu i que permeti dur a terme ajustos mentres es visualitza l'ecografia)
SI | 14 | Indicar si té capacitat de zoom de la imatge en estàtic o en viu i com es realitza
SI | 15 | Indicar paràmetres que es visualitzan en pantalla
3. Programari
SI | 16 | Programari per avaluació de la rigidesa hepàtica (del fetge). Rang de mesura mínim: 2 kPa (Mín.) - 75 kPa (Màx). Indicar rang de mesura. Inclou càlcul de l'índex interquartil (IQR) de les mesures realitzades
SI | 17 | Programari per avaluació de la rigidesa esplènica (de la melsa). Rang de mesura mínim: 6 kPa (Mín) - 100 kPa (Màx). Indicar rang de mesura
SI | 18 | Programari per avaluació indirecta d'esteatosi hepàtica mitjançant la mesura de l'atenuació dels ultrasons en el teixit hepàtic. Rang de mesura mínim: 100 dB/m (Mín) - 400 dB/m (Màx). Indicar rang de mesura. Inclou càlcul la desviació estàndard de les mesures realitzades
SI | 19 | Rebuig automàtic de càlucls invàlids de la rigidesa hepàtic
SI | 20 | Recomanació automàtica de la sonda adequada a utilitzar en funció de la morfologia del pacient
SI | 21 | Indicadors gràfics a la pantalla del correcte posicionamient de la sonda (per iniciar l´exam al paciente)
SI | 22 | Autoajustament automatitzat de la profunditat de mesurament adequada
SI | 23 | Integra Mode B ecogràfic o solució d'ecografia complementària amb Mode B inclòs per a localització del fetge i de la melsa
4. Sondes
SI | 24 | Sonda d'ecografia
SI | 25 | Sonda convexa per compatible amb equip d'elastografia amb Mode B integrat o bé amb solució d'ecografia complementària inclosa en l'oferta
SI | 26 | Indicar: grau de protecció IP, pes (g), rang de freqüències (MHz), profunditat de treball i petjada (mm)
SI | 27 | Sonda d'elastografia
SI | 28 | Apte per pacients adults i pediàtrics amb un perímetre toràcic superior a 750 mm
SI | 29 | Profunditat d'exploració mínima a 3,5 Mhz: - Fetge: 25 - 65mm (per exploracions superficials) o 30 - 70 mm (per exploracions més profundes) - Melsa: 25 - 55 mm
SI | 30 | Diàmetre de l'àrea d'exploració de 7 mm com a mínim
SI | 31 | Indicar: grau de protecció IP, pes (g) i diàmetre (mm)
SI | 32 | Alerta automàtica que avisa del calibratge anual
5. Connectivitat i integració
SI | 33 | Connexió a la xarxa del centre mitjançant cable Ethernet o Wi-Fi
SI | 34 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. Incloses totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configurar el DICOM en totes les seves modalitats, seguint les indicacions de la direcció d'informació i sistemes del centre
SI | 35 | Permet exportar imatges en formats estàndard. Especificar
6. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 36 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 37 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 38 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 39 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes