## LOT 1 MAGNETOTERÀPIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 3 - MAGNETOTERÀPIA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 EQUIPS DE MAGNETOTERÀPIA AMB CAMILLA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip de magnetoteràpia amb carro i camilla.
4 sortides independents.
Solenoide de 70 cm Ø integrat a la camilla.
Solenoide de 30 cm Ø independent per a tractament de membres superiors i inferiors.
Carro amb 4 rodes, 2 amb fre.
Camilla amb moviment amb solenoide.
Amb memòries programades per cada canal amb patologies i amb memòries lliures.
Camp magnètic continu i polsat.
Amb teràpies programades amb i sense possibilitat de modificació.
Freqüència de 0-166Hz.
Mides camilla 200x50x60 cm aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 EQUIPS DE MAGNETOTERÀPIA PORTÀTIL AMB TAULETA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip de magnetoteràpia portàtil amb 2 aplicadors.
Aplicadors de disc independents de 12 solenoides amb efecte vibració.
4 canals amb sortides.
Freqüència de 0-166Hz.
Pantalla tàctil de color de mínim 7".
Amb carro auxiliar de 60x60x90 cm aprox. amb rodes amb fre.
Amb biblioteca de protocols preestablerts.

## LOT 2 MATERIAL CINESITERÀPIA
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 6 - MATERIAL DE CINESITERÀPIA
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 PILOTES MEDICINALS AMB SUPORT
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Pilotes medicinals amb suport.
Ha d'incloure 10 pilotes: 2 pilotes de 1kg, 2 pilotes de 2kg, 2 pilotes de 3kg, 2 pilotes de 4kg, 2 pilotes de 5kg.
Suport d'acer.
Capacitat 10 pilotes.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
11 ESPATLLERES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Mòduls de 2 espatlleres (2 cossos de 16 barres transversals)
Travessers amb cantells arrodonits i barres ovalades segons normativa.
Altura: 260 cm aprox.
Amplada total del mòdul: 200 cm aprox.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 APARELL SUSPENSATÒRIA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparell per fer exercicis en suspensió.
Ha d'incloure 4 elàstics, corretges llargues i curtes i agafadors per a mans i peus.
Inclou punt d'ancoratge per fixar-lo al sostre, paret o biga.
Suporta fins a 250 kg.
Fabricat en acer resistent.
Equipament de fàcil col·locació.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
4 PARAL·LELES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Paral·lela de 3,5 metros de llarg.
Passamans d'acer esmaltat amb regulació d'alçada per polsadors
Base metàl·lica de gran estabilitat
Possibilitat de plegat.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 ESCALES DE DOS TRAMS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Escala metàl·lica.
3 mòduls: 2 amb 4 esgraons i 1 mòdul de descans.
Per col·locar en angle o en línia.
Passamans desmuntable regulable en alçada mitjançant poms de pressió
Mesures: alçada esgraons 15cm (excepte accés inicial) i petjada esgraó: 26cm. aprox. Alçada 63cm. Llargo mòdul esgraons 80cm. Llarg mòdul descans: 60cm.
Pes màxim: 180kg.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
4 POLITGES DOBLES DE PARET
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Politges dobles de paret amb resistència graduable de 1 a 6kg aplicables per banda.
Amb dos politges amb rodaments de boles d'acer i dos agafadors anatòmics amb punys de subjecció de fusta.
12 peses de 1kg.
Cordes de nylon.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULES DE MANS DE FUSTA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparell de mecanoteràpia, per RHB de mans i dits amb diferents resistències per treballar mobilitat articular i força.
Estructura i tauler de fusta envernissat natural.
Altura total: 140 cm aprox.
Llargada: 130 cm aprox.
Amplada: 60 cm aprox.
Roda d'inèrcia regulable per contrapesos.
Recolza braços regulable en alçada.
Flexextensor de peu reversible amb regulació de rang de moviment i força de fricció.
Jocs de pilotes
Mecanisme flexo-tensor de canell.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 TAULES CANADENCA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparell de mecanoteràpia per RHB de mans, dits i canells. Tant motriu com sensitiu.
Tauler de polietilè de 24x24 cm.
4 pals de posicionament i 3 didals.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 BANCS QUADRÍCEPS
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Banc pendular per a múltiples exercicis de recuperació i potenciació isotònica concèntrica i excèntrica de l'extremitat inferior i superior.
Respatller abatible en diferents posicions.
Braç oscil·lant intercanviable.
Amb dos reposabraços.
Possibilitat de convertir banc en llitera.
Entapissat amb tractament antibacterià, antifongs.
Amb conjunt de peses de disc; 2unitats de 0,5kg i 4 unitats de 1kg.
Amb cinta de fixació per cuixa.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
6 KIT DE PESES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Disc de musculació de cautxú.
Composició de mínim 4 jocs de 2 peses c/u. de 1,25 / 2,5 / 5 / 10 kg.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
10 PILOTES BALANÇ
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Pilota tipus Bosu Balance Trainer PRO
mitja pilota estable per la seva base plana
Es pot usar amb la base plana cap amunt o cap avall per a variar el nivell de dificultat
La base plana mesura 69 cm de diàmetre i la volta ha d'estar inflada fins que estigui ferma
Suporta fins a 110 Kg.

## LOT 3 TERÀPIA LÀSER
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 9 - TERÀPIA LÀSER
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EQUIP DE TERÀPIA LÀSER
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Equip per la teràpia làser amb carro.
Fins a 30W de potència.
Longitud d'ona: 1064 nm aprox.
5 modos d'emissió laser.
Llum guia: 620-670nm
Emissió continua, pulsada, superpulsada com a mínim.
Sistema de calibració gràfic i acustic de control de les emissions làser a la sortida del capçal.
Pantalla tàctil mínim 8,4".
Amb carro i rodes amb fre.
Diametre Spot entre 10mm i 30mm Ø.
Ulleres de protecció.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 APARELLS ELECTROESTIMULACIÓ BIOFEEDBACK
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Aparells d'electroestimulació (biofeedback).
Disposa de dos canals amb circuits aïllats de forma individual.
Proporciona una intensitat de sortida regulable entre 0 i 90 mA amb una càrrega de 500 Ω.
Genera una ona d'impuls bifasic simetric rectangular
Disposa d'una amplada d'impuls regulable entre 50 i 330 μs.
Permet una freqüència de pols entre 2 i 100 Hz.
Pantalla tàctil
Conectivitat Bluetooth
Amb ETS (estimulació inclosa per EMG)
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 EQUIP ELECTROESTIMULACIÓ INCONTINÈNCIA URINÀRIA
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Canal dual: Circuits individuals aillats
Disposa d'11 programes preconfigurats per al tractament de diferents tipus d'incontinència.
Permet configurar 3 programes personalitzables.
Disposa de programes multifàsics amb fins a 5 fases de tractament.
Incorpora funció de bloqueig per al control del compliment terapèutic.
Proporciona una amplada d'impuls regulable entre 50 i 330 μs.
Permet una freqüència d'estimulació regulable entre 2 i 100 Hz en mode continu.
Proporciona una amplitud d'intensitat de sortida regulable entre 0 i 90 mA.
Funciona amb corrent constant amb una tensió màxima de sortida de 180 V (+10/-30 V).
Tipus d'ona: simètrica, rectangular, bifàsica.
Permet seleccionar una durada del tractament d'entre 1 i 90 minuts.
Disposa d'indicador de bateria baixa.
Incorpora detecció de circuit obert dels elèctrodes amb anul·lació automàtica de la intensitat de sortida.
Permet configurar un temps d'acceleració lineal entre 0,1 i 9,9 segons.
Incorpora sistema de protecció que impedeix l'encesa quan la bateria no disposa del nivell mínim de càrrega.
Té unes dimensions aproximades de 134 × 69 × 29,7 mm i 180 g de pes aproximat.
Inclou una bossa de transport de tela, pila i dos jocs de cables de connexió.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 ELECTROESTIMULADOR PER DISFÀGIES | demo
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Electroestimulador per la disfàgia.
Disposa de 3 programes per al tractament de la disfàgia: sensorial, sensoriomotor i motor.
Disposa d'1 programa estàndard per a l'estimulació facial.
Permet executar simultàniament dos programes diferents per tractar dues persones alhora (funció 2+2).
Disposa de bateria recarregable.
Incorpora funció de bloqueig del dispositiu (Stim Lock) per garantir l'execució únicament dels tractaments establerts.
Disposa de pantalla retroil·luminada.
Funciona amb corrent NMES (estimulació elèctrica neuromuscular).
Incorpora memòria dels últims 10 programes utilitzats.
Permet desar els programes més utilitzats mitjançant la funció de favorits.
Disposa d'una pantalla amb una àrea visible de 2,6 polzades.
Disposa de 4 canals independents.
Permet una freqüència de treball compresa entre 1 i 80 Hz.
Proporciona una intensitat de sortida de 0 a 20 mA per canal.
Disposa d'una amplada d'impuls regulable entre 80 i 260 μs.
Genera una ona rectangular, bifàsica, simètrica i compensada.
S'alimenta mitjançant bateria recarregable.
Té unes dimensions aproximades de 160 × 100 × 35 mm.
Té un pes aproximat de 404 g.
Inclou bossa de transport.
Inclou quatre cables de connexió per a elèctrodes.
Inclou quatre elèctrodes tipus papallona.
Inclou carregador.

## LOT 4 PRESTATGERIES PILOTES
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 23 - PRESTATGERIA PILOTES
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
2 PRESTATGERIA PILOTES
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Prestatge suport de paret per pilotes de pilates.
Subjecció fixe a la paret.
270 cm llarg. aprox
Capacitat 4 pilotes.
Metàl·lic.

## LOT 5 EQUIPS DIAGNÒSTIC
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 18 - EQUIPS DIAGNÒSTIC
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 PODOSCOP
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Disposa d'una estructura fabricada en metacrilat i plàstic reforçat.
Permet la visualització de la petjada plantar mitjançant imatge en color verd fluorescent.
Proporciona una visualització nítida dels punts de pressió plantar.
És lleuger i fàcil de transportar.
Té unes dimensions aproximades de 43,5 x 42,5 x 22cm.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 MESURADOR PIM-PEM
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Dispositiu per mesurar la pressió bucal màxima inspiratòria i expiratòria (MIP/MEP)
Amb pantalla per visualització de les curves i taules de resultats
Amb software per visualitzar en temps real les dades durant les proves
Alimentació amb bateria o per carregador.
Amb USB per connexió directa amb software PDI
S'ha de poder connectar a un sistema amb boquilla o a taps nasals per les proves SNIP.
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 ELECTROCARDIÒGRAF
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Electrocardiògraf digital de repòs de 12 derivacions amb qualitat diagnòstica.
Permet la realització de mesures i interpretació automàtiques dels traçats.
Permet la detecció de possibles alteracions cardíaques mitjançant algoritmes d'anàlisi.
Permet l'emmagatzematge digital de fins a 300 proves.
Disposa de connectivitat LAN i Wi-Fi.
Permet la integració amb sistemes d'informació clínica mitjançant els protocols HL7 i/o DICOM.
Permet exportar i enviar els informes en diferents formats (PDF, XML, etc.).
Permet la connexió a una impressora de xarxa.
Disposa de pantalla tàctil de 8,9 polzades aprox.
Requisits d'Integració i Interoperabilitat
Atès que l'IAS disposa actualment d'electrocardiògrafs GE Healthcare integrats amb la plataforma corporativa MUSE, aquest requesit és essencial per garantir la continuïtat assistencial i evitar costos addicionals d'integració.
1. Integració amb la plataforma corporativa GE MUSE
La solució proposada haurà de ser compatible i integrar-se de forma nativa amb la plataforma GE MUSE actualment implantada a l’organització.
L’adjudicatari haurà de garantir:
L’enviament automàtic dels electrocardiogrames cap a MUSE.
La disponibilitat dels estudis per a la seva revisió i validació dins de MUSE.
La recepció, emmagatzematge i consulta dels estudis ECG des de MUSE.
La consulta dels electrocardiogrames històrics disponibles a la plataforma corporativa.
La conservació de la totalitat de les dades clíniques i tècniques associades a l’exploració.
El manteniment dels fluxos de treball actualment implantats.
La compatibilitat acreditada amb l’entorn MUSE sense necessitat de desenvolupaments específics per part de l’organització.
La validació de la integració durant la fase d’implantació.
Seran excloses les ofertes que no garanteixin la integració amb la plataforma GE MUSE o que requereixin la seva substitució.
2. Estàndards d’interoperabilitat
La solució haurà de suportar, com a mínim, els següents estàndards i formats d’intercanvi d’informació:
HL7 v2.x
Exportació PDF
Exportació XML
DICOM Waveform
DICOM Storage
3. Integració amb els Sistemes d’Informació Corporatius
La solució haurà de permetre la integració amb:
ECAP.
SAP ARGOS.
Motor d’integració corporatiu.
Sistemes corporatius d’identificació de pacients.
Altres sistemes assistencials que intercanviïn informació mitjançant estàndards HL7, DICOM o equivalents.
Caldrà descriure detalladament els mecanismes de comunicació, protocols suportats i requisits tècnics necessaris per a la integració.
4. Identificació i associació de pacients
La solució haurà de permetre:
La recepció automàtica de les dades demogràfiques dels pacients.
L’associació automàtica del pacient mitjançant l’identificador corporatiu.
La reducció al mínim de la introducció manual de dades.
La minimització dels errors d’identificació i la generació de registres duplicats.
5. Comunicacions
La solució haurà d’incorporar mecanismes de comunicació compatibles amb la infraestructura corporativa:
Ethernet TCP/IP.
Xarxes LAN.
Connectivitat Wi-Fi corporativa.
Ports USB.
Altres mecanismes necessaris per a la integració proposada.
Tots els requeriments de xarxa, ports i protocols utilitzats hauran de quedar degudament documentats.
6. Requisit de continuïtat operativa
La solució ofertada haurà de mantenir totes les funcionalitats actualment disponibles amb els electrocardiògrafs existents i la plataforma GE MUSE, sense necessitat d’adquirir plataformes intermèdies, connectors propietaris addicionals o desenvolupar noves integracions corporatives.
El licitador haurà d’assumir la configuració, proves i posada en marxa de totes les integracions necessàries per garantir la continuïtat operativa del servei.
7. Proves d’acceptació
Abans de la recepció definitiva de la solució, s’hauran de superar satisfactòriament les proves següents:
Integració correcta amb la plataforma GE MUSE.
Integració amb els sistemes d’informació corporatius.
Enviament correcte dels electrocardiogrames.
Recepció i consulta correcta dels electrocardiogrames.
Recuperació correcta dels estudis històrics.
Associació correcta dels pacients.
Validació funcional per part dels usuaris clínics.
Validació tècnica per part dels Sistemes d’Informació.
L’acceptació definitiva de l’equipament quedarà condicionada a la superació satisfactòria d’aquestes proves.

## LOT 6 CONTENIDORS RESIDUS
ANNEX 3 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT
LOT 21 - CONTENIDORS 1000L i 800L
Nom licitadora:
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 CONTENIDOR RESIDUS 1000L
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Contenidor gris / negre 1000L aprox. amb tapa plana.
Rodes amb bloquejador.
Amb tren d'arrossegament compatible amb la unió de diversos contenidors.
Rodes giratòries
Compatible amb sistemes estàndard de buidatge per a contenidors de quatre rodes.
Superfícies interiors llises per facilitar la neteja.
Tapa amb obertura ergonòmica i sistema de limitació d'obertura
Quantitat i descripció tècnica: | Referència licitadora: | Descripció general licitadora
1 CONTENIDOR CARTRÓ 800L
REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT | Compleix (SI/NO) | Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat | Especificacions del producte ofert per la licitadora en el cas de ser diferents o superiors
Contenidor marró 800L aprox. amb tapa plana.
Rodes amb bloquejador.
Amb tren d'arrossegament compatible amb la unió de diversos contenidors.
Rodes giratòries
Compatible amb sistemes estàndard de buidatge per a contenidors de quatre rodes.
Superfícies interiors llises per facilitar la neteja.
Tapa amb obertura ergonòmica i sistema de limitació d'obertura