## CMIN_INCUBADOR C02
INCUBADOR CO₂
1.1 | Definició
| Incubador de CO2 destinat al cultiu cel·lular crític, amb sensors integrats a la cambra, filtració HEPA, cicle d'esterilització tèrmica d'alta temperatura, sistema de flux d'aire actiu i dipòsit d'humitat integrat. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
INCUBADOR CO₂
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Incubador de CO2 de sobretaula per a cultiu cel·lular crític, amb capacitat útil de cambra igual o superior a 165 L | SÍ
2 | Cambra interior d'acer inoxidable electropulit | SÍ
3 | Cantonades interiors de la cambra corbades, per facilitar-ne la neteja | SÍ
4 | Sensor de CO2 de tecnologia infraroja (IR) | SÍ
5 | Rang de temperatura de treball des d'aprox. 3 °C sobre la temperatura ambient fins a 55 °C | SÍ
6 | Rang de concentració de CO2 regulable entre 0 i 20 % | SÍ
7 | Sistema de control de la contaminació microbiana i de partícules en cambra | SÍ
8 | Sistema que garanteixi la recuperació de les condicions de cultiu (temperatura, CO2 i humitat) després de l'obertura de la porta
9 | Control d'O2 disponible, amb rang configurable entre 1-21 % o 5-90 %, per a simulació de condicions hipòxiques/hiperòxiques | SÍ
10 | Sistema de humidificació passiva, sense generació d'aerosols, amb humitat relativa aprox. 93 % HR a 37 °C | SÍ
11 | Dipòsit d'aigua integrat i protegit, de fàcil accés per a l'omplerta i el buidatge sense necessitat de retirar els cultius; capacitat aprox de 3 L | SÍ
12 | Cicle d'esterilització tèrmica a alta temperatura, amb temperatura mínima garantida de 180 °C en tots els punts de la cambra | SÍ
13 | Pantalla de mida igual o superior a 7 polzades, amb selecció d'idioma i codi d'accés programable | SÍ
14 | Port USB frontal per a la gestió de dades | SÍ
15 | Porta de disseny ergonòmic amb tancament electromagnètic | SÍ
16 | Nivell sonor inferior a 50 dB | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_INCUBADORA TINCIONS
INCUBADORA COMPACTA TINCIONS
1.1 | Definició
| Incubadora microbiològica compacta de sobretaula, destinada a la tinció de mostres i altres aplicacions de laboratori amb volums reduïts de mostra, amb convecció mecànica, interfície senzilla, il·luminació interior i porta amb finestra per a l'observació sense necessitat d'obrir la cambra. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
INCUBADORA COMPACTA TINCIONS
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Incubadora microbiològica compacta de sobretaula, amb capacitat igual o superior a 18 L | SÍ
2 | Convecció mecànica | SÍ
3 | Porta amb finestra d'observació, que permeti el control visual de la mostra sense necessitat d'obrir la cambra | SÍ
4 | Il·luminació interior | SÍ
5 | Interfície d'ús senzill, amb indicador de temperatura tipus LED | SÍ
6 | Rang de temperatura de treball des de com a mínim 17 °C fins a 50 °C | SÍ
7 | Estabilitat de temperatura igual o millor a ±0,2 °C | SÍ
8 | Uniformitat de temperatura igual o millor a ±1,2 °C | SÍ
9 | Mínim 2 prestatges | SÍ
10 | Capacitat de càrrega per prestatge igual o superior a 2 kg | SÍ
11 | Pes igual o inferior a 8 kg | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_ESTUFA DE CULTIUS
ESTUFA DE CULTIUS
1.1 | Definició
| Estufa de laboratori d'ús general, per a assecatge i escalfament bàsic de mostres, amb convecció natural, cambra d'acer inoxidable, controlador digital i protecció contra sobretemperatura. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
ESTUFA DE CULTIUS
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Estufa de laboratori d'ús general, amb convecció natural (per gravetat) | SÍ
2 | Capacitat igual o superior a 65 L | SÍ
3 | Cambra interior d'acer inoxidable | SÍ
4 | Rang de temperatura de treball igual o superior a 50-250 °C | SÍ
5 | Estabilitat de temperatura igual o millor a ±0,4 °C | SÍ
6 | Controlador/pantalla digital | SÍ
7 | Regulador de tir ajustable manualment, per incrementar la circulació d'aire | SÍ
8 | Protecció contra sobretemperatura | SÍ
9 | Mínim 2 prestatges de reixeta | SÍ
10 | Càrrega màxima per prestatge igual o superior a 25 kg | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_CITOCENTRÍFUGA
CITOCENTRÍFUGA
1.1 | Definició
| Citocentrífuga de laboratori per a la preparació de mostres cel·lulars en capa fina i monocapa, apta per a aplicacions de diagnòstic humà en diversos àmbits. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
CITOCENTRÍFUGA
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Citocentrífuga de sobretaula, amb capacitat per treballar amb 12 posicions simultàniament | SÍ
2 | Configuració amb cubeta de centrifugació tancada i proveïda de tapa | SÍ
3 | Rotor de 12 posicions, tancat i extraïble | SÍ
4 | Sistema que permeti el canvi senzill i ràpid de rotor | SÍ
5 | Amb rotor oscil·lant/de tipus clip, velocitat igual o superior a 2.000 rpm | SÍ
6 | Regulació de velocitat des de 500 rpm, en increments igual o inferiors a 100 rpm | SÍ
7 | Temporitzador programable fins a 99 minuts com a mínim | SÍ
8 | Funció de centrifugació breu | SÍ
9 | Visualització en pantalla, durant el funcionament, de la força centrífuga relativa (RCF) aproximada | SÍ
10 | Teclat de membrana per a la introducció precisa i senzilla dels paràmetres de funcionament | SÍ
11 | Sistema de detecció automàtica del rotor instal·lat | SÍ
12 | Sistema automàtic de parada per desequilibri de càrrega | SÍ
13 | Sistema de bloqueig i retenció de la tapa durant el funcionament | SÍ
14 | Sistema de desbloqueig d'emergència | SÍ
15 | Alarma de seguretat per a la protecció de l'usuari i de les mostres | SÍ
16 | Carcassa i tapa de construcció metàl·lica | SÍ
17 | Cambra de centrifugació d'acer inoxidable resistent a la corrosió | SÍ
18 | Tapa amb finestra de visualització | SÍ
19 | Sistema compatible amb diferents volums de mostra mitjançant embuts adequats: 0,5 mL , 2 x 0,5 mL i fins a 5 mL | SÍ
20 | Rang de volum de treball de la plataforma igual o superior a 0,1-5 mL | SÍ
21 | Pes aproximat igual o inferior a 25 kg | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_CENTRÍFUGA REFRIGERADA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA
1.1 | Definició
| Centrífuga refrigerada de laboratori, amb rotor i accessoris inclosos, sistema de gestió electrònica de l'acceleració, la frenada i el desequilibri de càrrega, destinada a la separació de mostres biològiques amb garanties de seguretat i biocontenció. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
CENTRÍFUGA REFRIGERADA
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Centrífuga de laboratori amb sistema de refrigeració integrat | SÍ
2 | Rang de temperatura de treball igual o superior a -10 °C a +40 °C | SÍ
3 | RCF màxima de la plataforma igual o superior a 25.000 × g | SÍ
4 | Rotor amb capacitat igual o superior a 4 x 400 mL | SÍ
5 | RCF màxima del rotor igual o superior a 4.200 × g, amb velocitat màxima igual o superior a 4.750 rpm | SÍ
6 | Capacitat del rotor, mitjançant els adaptadors corresponents, igual o superior a 16 tubs de 50 mL o 36 tubs de 15 mL | SÍ
7 | Reconeixement automàtic del rotor instal·lat | SÍ
8 | Detecció electrònica del desequilibri de càrrega, dependent del rotor i la velocitat | SÍ
9 | Mínim 6 perfils d'acceleració i 8 de frenada configurables | SÍ
10 | Tancament i bloqueig automàtic de la tapa | SÍ
11 | Sistema de biocontenció (tapes segellades) per als rotors/cubetes, compatible amb estàndards reconeguts de contenció biològica | SÍ
12 | Disseny compacte que optimitzi l'espai de treball, amb accés fàcil a la cambra del rotor per facilitar-ne la neteja | SÍ
13 | Nivell sonor igual o inferior a 70 dB(A) | SÍ
14 | Inclou rotor, cubetes, tapes de biocontenció i adaptadors per a tubs cònics de 15 i 50 mL | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_CENTRÍFUGA
CENTRÍFUGA
1.1 | Definició
| Centrífuga ventilada de laboratori, sense refrigeració, amb rotor i accessoris, sistema de gestió electrònica de l'acceleració, la frenada i el desequilibri de càrrega, destinada a la centrifugació rutinària de sobretaula de mostres biològiques amb garanties de seguretat i biocontenció. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
CENTRÍFUGA
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Centrífuga de laboratori de sobretaula, amb sistema de ventilació | SÍ
2 | RCF màxima de la plataforma igual o superior a 25.000 × g | SÍ
3 | Rotor amb capacitat igual o superior a 4 x 400 mL | SÍ
4 | RCF màxima del rotor igual o superior a 4.200 × g | SÍ
5 | Capacitat del rotor, mitjançant els adaptadors corresponents, igual o superior a 16 tubs de 50 mL o 36 tubs de 15 mL | SÍ
6 | Reconeixement automàtic del rotor instal·lat | SÍ
7 | Detecció electrònica del desequilibri de càrrega | SÍ
8 | Mínim 6 perfils d'acceleració i 8 de frenada configurables | SÍ
9 | Tancament i bloqueig automàtic de la tapa | SÍ
10 | Sistema de biocontenció (tapes segellades) per als rotors/cubetes, compatible amb estàndards reconeguts de contenció biològica | SÍ
11 | Disseny compacte que optimitzi l'espai de treball, amb accés fàcil a la cambra del rotor per facilitar-ne la neteja | SÍ
12 | Nivell sonor igual o inferior a 80 dB(A) | SÍ
13 | Inclou rotor, cubetes, tapes de biocontenció i adaptadors per a tubs cònics de 15 i 50 mL | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_BALANÇA ANALÍTICA
BALANÇA ANALÍTICA
1.1 | Definició
| Balança analítica de sobretaula per a pesatge rutinari en laboratori, amb calibració interna, cortavents, plataforma d'acer inoxidable i pantalla retroil·luminada. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
BALANÇA ANALÍTICA
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Balança analítica de sobretaula, amb capacitat igual o superior a 220 g | SÍ
2 | Precisió igual o superior a 0,1 mg (0,0001 g) | SÍ
3 | Calibració interna automàtica | SÍ
4 | Plataforma de pesada d'acer inoxidable | SÍ
5 | Linealitat igual o millor a 0,0002 g | SÍ
6 | Repetibilitat igual o millor a 0,0001 g | SÍ
7 | Pes mínim de mostra igual o inferior a 200 mg | SÍ
8 | Temps d'estabilització igual o inferior a 4 s | SÍ
9 | Tallavents de mida gran, amb portes corredisses laterals i superior | SÍ
10 | Nivellació mitjançant peus ajustables i indicador de nivell a la part frontal | SÍ
11 | Bucle de seguretat per al bloqueig de la calibració | SÍ
12 | Pantalla LCD retroil·luminada | SÍ
13 | Modes de pesada: pesada simple, recompte de peces i pesada percentual | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_BALANÇA MONOPLAT 4,2kg
BALANÇA MONOPLAT 4,2kg
1.1 | Definició
| Balança de precisió de sobretaula de mitja capacitat per a pesatge rutinari en laboratori, amb calibració interna, pantalla retroil·luminada i plataforma d'acer inoxidable. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
BALANÇA MONOPLAT MITJA CAPACITAT
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Balança de precisió de sobretaula, amb capacitat igual o superior a 4.200 g | SÍ
2 | Llegibilitat igual o inferior a 0,01 g | SÍ
3 | Calibració interna automàtica | SÍ
4 | Plataforma de pesada d'acer inoxidable | SÍ
5 | Linealitat igual o millor a 0,02 g | SÍ
6 | Pes mínim de mostra igual o inferior a 20 g | SÍ
7 | Nivellació mitjançant peus ajustables i indicador de nivell a la part frontal | SÍ
8 | Disseny compacte de sobretaula | SÍ
9 | Pantalla LCD retroil·luminada | SÍ
10 | Modes de pesada: pesada simple, recompte de peces i pesada percentual | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_BALANÇA MONOPLAT 6,2kg
BALANÇA MONOPLAT 6,2kg
1.1 | Definició
| Balança de precisió de sobretaula d'alta capacitat, per a pesatge de major volum sense necessitat de resolució analítica, amb pantalla retroil·luminada i plataforma d'acer inoxidable. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
BALANÇA MONOPLAT ALTA CAPACITAT
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Balança de precisió de sobretaula, amb capacitat igual o superior a 6.200 g | SÍ
2 | Llegibilitat igual o inferior a 0,1 g | SÍ
3 | Plataforma de pesada d'acer inoxidable | SÍ
4 | Linealitat igual o millor a 0,2 g | SÍ
5 | Repetibilitat igual o millor a 0,1 g | SÍ
6 | Temps d'estabilització igual o inferior a 1 s | SÍ
7 | Nivellació mitjançant peus ajustables i indicador de nivell a la part frontal | SÍ
8 | Disseny compacte de sobretaula | SÍ
9 | Pantalla LCD retroil·luminada | SÍ
10 | Modes de pesada: pesada simple, recompte de peces i pesada percentual | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.

## CMIN_PH-METRE
PH-METRE AMB AGITADOR
1.1 | Definició
| Equip de sobretaula per a mesura de pH, mV/ORP i temperatura amb un agitador magnètic compacte per facilitar l'homogeneïtzació de la mostra durant la mesura. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclosió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
PH-METRE AMB AGITADOR
Característiques tècniques d'obligat compliment:
1 | Mesurador de sobretaula de pH, mV/ORP i temperatura | SÍ
2 | Elèctrode de pH recarregable de cos de vidre | SÍ
3 | Sonda de temperatura amb compensació automàtica o manual | SÍ
4 | Rang de mesura de pH igual o superior a -2,00 a 18,00 pH | SÍ
5 | Resolució de pH igual o millor a 0,01 pH | SÍ
6 | Exactitud de pH igual o millor a ±0,01 pH | SÍ
7 | Exactitud de temperatura igual o millor a ±0,3 °C | SÍ
8 | Calibració de pH d'1 a 5 punts, amb reconeixement automàtic de tampons | SÍ
9 | Calibració d'1 punt per a mV relatiu (RmV) i per a la sonda de temperatura | SÍ
10 | Pantalla retroil·luminada amb visualització simultània de pH, mV i temperatura | SÍ
11 | Indicadors d'estabilitat de lectura i d'estat de l'elèctrode | SÍ
12 | Memòria interna igual o superior a 500 conjunts de dades amb data i hora | SÍ
13 | Exportació de dades en format d'impressió o CSV | SÍ
14 | Agitador magnètic compacte, sense calefacció, de connexió directa | SÍ
15 | Motor de corrent continu sense escombretes | SÍ
16 | Acoblament magnètic d'alta intensitat | SÍ
17 | Cos i placa superior de material resistent a productes químics | SÍ
18 | Capacitat d'agitació igual o superior a 2 L | SÍ
19 | Rang de velocitat igual o superior a 150-2.500 rpm | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics, només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.