## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2027-19 | Subministrament d'un exoscopi i microscopis quirúrgics per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Exoscopi HUAV | 1540010800 | Exoscopi quirúrgic | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Lot 2 | Microscopis quirúrgics HUAV | 1250500320 | Microscopi quirúrgic per a ORL i maxil·lofacial amb fluorescència vascular | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
|  | 1540210200 | Microscopi quirúrgic per a neurocirurgia d'altes prestacions | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1540010800
1540010800 | Exoscopi quirúrgic
SCS-2027-19 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Equip adequat per a diverses disciplines que requereixin augment de l'àrea de treball quirúrgica (neurocirurgia cranial i espinal, otorrinolaringologia, etc.), permetent així el màxim confort per al cirurgià i la incorporació d'instrumentació i tècniques d'accés complex, gràcies a l'espai alliberat entre el camp quirúrgic i la càmera.
Adjuntar marcatge CE
Adjuntar product data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals |  | 18.5
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Carro amb Robot per a posicionament
1 | Sistema de posicionament semi-robotitzat que permet ubicar el capçal sense esforç, només amb l’acompanyament de la mà amb moviments de l’esmentat capçal en qualsevol dels eixos X, Y i Z
2 | Estatiu de peu amb rodes antiestàtiques que permetin un fàcil desplaçament de l'equip
3 | Sistema de frenat per a la immobilització de l'equip. Cal indicar-ne tipus
4 | El cablejat ha d'estar el més integrat possible a l'estatiu per a una fàcil col·locació i posicionament de l'equip
5 | Cal indicar-hi els moviments en els tres eixos del braç - girs i graus de llibertat-, moviments manuals i robotitzats
6 | Cal indicar-hi els moviments en els tres eixos del capçal portacàmeres i orientacions de la càmera, amb angles de gir Orientació original: cal indicar l'angle d'inclinació habitual i de pàrquing (posició zero) Gir X (horitzontal) - ___º Gir Y (vertical) - ___º Gir Z (sobre si mateixa) - ___º
7 | Màxima longitud i ergonomia del braç per facilitar el posicionament dins del camp quirúrgic, realitzant els mínims posicionament durant la cirurgia
Càmera i adquisició d'imatge
8 | Càmera articulable i orientable, amb mínim pes i màxima compacitat (indicar-ne les dimensions) i angles de rotació i orientació de la càmera (indicar-ne moviments robotitzats i manuals)
9 | Càmera d'alta definició integrada en equip que pot treballar en 3D i 4K. Cal indicar-ne les dimensions i pes
10 | Cal indicar de manera clara el tipus de càmera, marca, model i referència, així com les principals característiques i paràmetres. Indiqueu la matriu d'adquisició: (__x__) píxels - 4K
11 | Zoom motoritzat. Zoom òptic mínim de fins a 10x. Indiqueu el rang de zoom òptic i la resolució en mm, i si disposa d'opció de zoom digital
12 | Velocitat zoom, ràpid i lent, per a tot el recorregut del zoom
13 | Distància focal variable
14 | Autofocus
15 | Funció focus manual i zoom manual al capçal
16 | Indicar FOV Màxim zoom òptic Mínim zoom òptic
17 | Indiqueu el grau IP de la càmera i els requeriments de neteja i desinfecció
18 | Cal incloure-hi un joc de 10 ulleres 3D per equip
Llum, fluorescència i filtres
19 | Font llum LED. Indiqueu la durada de la bombeta (hores garantides - cal indicar si l'equip disposa de comptador d'hores per a la bombeta)
20 | Regulació de llum manual i automàtica
21 | Fluorescència IR per visualitzar el flux vascular després de l'anastomosi amb verd d'indocianina (ICG) i llum IR
22 | Indiqueu si disposa d'altres modes de visualització addicionals
Característiques a valorar
23 | Capacitat d'ampliació de la imatge superior a la demanada (10x), mitjançant la combinació de zoom òptic i digital, aconseguint un zoom combinat igual o superior a 26x. | FTA | 3
24 | Fluorescència blava per a resecció tumoral amb àcid 5-aminolevulínic (5-ALA) i filtre adient | ANA | 3
25 | Opció d'altres filtres/mòduls de llum addicionals. Indiqueu si estan inclosos en l'oferta, es valorarà positivament que ho estiguin | ANA | 3
26 | Mínima latència de la imatge entre els moviments i la visió al monitor. Indicar, en milisegons | FTA | 2
27 | Aspectes que millorin el posicionament dels pacients i facilitin la feina dels cirurgians i col·locació de l'instrumental. Detallar. | ANA, CP | 1.5
28 | Funcionament i ajustos automàtics i per l'usuari d'imatge disponibles: zoom, autofocus, balanç de blancs, ajustos de pantalla, per tal d'optimitzar en cada cas la visualització final. Indicar | FTA | 4
29 | Màxima vida útil de la bombeta LED. Indicar en hores. | FTA | 2
| 1.2. Comandaments i visualització |  | 3.5
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
30 | Comandament integrat en el carro/equip amb pantalla tàctil. Indiqueu-ne les funcionalitats i dimensions
31 | Comandament amb pantalla tàctil (indiqueu mida) que permeti: — Configuració dels modes de fluoroscòpia — Configuració de presets — Programes específics — Cal indicar-ne totes les funcions
32 | Permet memoritzar paràmetres i configuracions. Indiqueu les opcions
33 | Indiqueu si el capçal de la càmera disposa de botons programables per a les funcions de l'usuari. Indiqueu-ne les funcions (es valoraran en la mostra)
34 | Dues pantalles de visualització d'imatge 3D 4K de 55", amb suport rodable (indiqueu si es pot muntar també a l'estatiu, si és sense fil (wireless) o els requeriments de les connexions) Indiqueu la matriu de la pantalla (_____x_____ píxels). Prestacions de les millores de la imatge, luminàncies (cd/m2), relació de contrast i funcionalitats de muntatge (PiP, PoP, etc.)
35 | Permet la configuració independent 2D o 3D per a cada pantalla
36 | Indiqueu el grau IP de les pantalles (en cas de ser diferent cal indicar-ne frontal, laterals i posterior ) i requeriments de neteja i desinfecció
37 | El conjunt ha de disposar de sortides per connectar a pantalla per visualitzar en 2D o 3D (amb ulleres)
38 | Indiqueu la configuració final de totes les pantalles, amb mides i qualitats
Característiques a valorar
39 | Prestacions que millorin la qualitat de la imatge i, per tant, el tractament. Detallar. | FTA, QI | 3.5
| 1.3. Connectivitat i integració |  | 8
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
40 | Gravadora amb sortida USB per extreure vídeo
41 | Format de sortida que inclou 4K (3D/2D). Indiqueu-ne si inclou HD (3D/2D) Senyals de sortida, cal indicar-ne tipus Cal incloure-hi sortida USB per baixar les imatges enregistrades
42 | Permet entrades de vídeo externes. Indiqueu-ne el nom i tipus d'entrades
43 | Sistema d'enregistrament de continguts mèdics i gravació de procediments. Compliment de RGPD. Ha de disposar de memòria interna mínima de 0,8 TB. Indiqueu-ne la capacitat
44 | Gravació en vídeo en 2D i 3D. Cal que detalleu el format i resolució (mínim HD). Indiqueu-ne el grau de compressió de les imatges
45 | Compatible amb els estàndards DICOM 3.0. Cal incloure mòduls DICOM Worklist i Storage
46 | Cal incloure DICOM 3.0 Conformance Statement
47 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució s'ha d'incloure a l'oferta: el sistema preferiblement ha de quedar perfectament integrat al PC de l'Hospital (compatible al màxim amb el model TIC de CTTI de GenCat). En cas de la no possibilitat, detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema d'antivirus corporatiu i integrable en el domini (mitjançant la identificació usuari-contrasenya).
48 | S'han d'incloure totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per a la configuració del sistema i la instal·lació ha de seguir les indicacions d'informàtica
49 | Indiqueu si inclou SAI, bateria o estabilitzadors, en cas de pics o fallada de la xarxa. Cal que especifiqueu si en aquest cas funciona tot l'equip o la solució és per mantenir les dades
Característiques a valorar
50 | Solucions d'emmagatzematge, edició i gestió d'imatges de vídeo per enviar a PACS i compartir-hi biblioteca de casos. Indiqueu l'oferta global presentada (presentar demo de la solució durant la valoració de la mostra, nombre de llicències, costos d'ampliació, condicions de seguretat/anonimització i protecció de dades) Presenteu l'oferta detallada amb arquitectura, elements inclosos a l'oferta i exclosos (amb cost), nombre de llicències i costos d'ampliació (cost per llicència addicional i model de llicenciament) i equips a connectar. | CSI | 4
51 | Solucions que permetin interactuar amb altres centres o altres cirurgians del mateix centre (àudio i vídeo) per a consultes en temps real i qualitat diagnòstica. Propostes de formació en temps real per a personal que no entra a quiròfan i estudis de casos previs per entrenament. Propostes d'entrenament de cirurgians amb xarxes d'experts en l'ús de la nova tecnologia oferta. Cal presentar oferta detallada amb punts d'accés, arquitectura, elements inclosos a l'oferta i exclosos (amb cost), nombre de llicències i costos d'ampliació. Si no hi ha oferta, no es tindrà en compte aquesta millora. | ANA | 4
| 1.4. Accessoris, fungible i formació |  | 2
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Accessoris i fungible
52 | Pedal sense fil (wireless)
53 | Funda protectora estèril per a microscopi i dotació inicial de fungible per a 30 cirurgies per exoscopi
54 | Tots els cables i connexions necessaris per al correcte funcionament de l'equip
55 | Cal incloure-hi les targetes de referència fluorescències i balanç de blancs
56 | Kit d'accessoris bàsics inicial. Especifiqueu-ne quins
57 | Indiqueu-ne el joc d’eines necessari per dur a terme el manteniment rutinari de l’equip. Cal que es faci formació reglada i certificada als tècnics del centre per al manteniment dels equips (primera intervenció)
58 | Emplenar el document "annex recanvis i fungibles": - Full recanvis: emplenar amb la relació de recanvis més freqüents exclusius del proveïdor (bombetes, lents, fonts de llum, càmera, pantalles, pedal, cargols...) i altres elements de reparació amb peces d'import superior a 1.000€ IVA inclòs. Si no s'indiquen en aquest annex, no es podrà facturar cap peça posteriorment superior a aquest import. - Fungibles: emplenar amb la relació de materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris per al correcte funcionament de l'equip. Si hi ha algun fungible necessari que no es faci constar a l'oferta, pot ser motiu de rescissió del contracte.
59 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no consta en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
60 | Complements necessaris per a la desinfecció i neteja de tots els components
Formació
61 | El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient i l'indicat a continuació.
62 | Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer segons indiqui el centre. L’horari de formació el proposarà el Centre.
63 | Es realitzaran formacions als professionals en qualsevol torn del servei on s'implementi l'equip.
64 | Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest, detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.
Característiques a valorar
65 | Es valorarà la proposta formativa a nivell d'usuari amb adaptació d'horaris, continguts, durada i seguiment. | QSPV | 2
| 1.5. Valoració de la mostra |  | 12
Característiques a valorar
66 | Qualitat de la imatge | QI | 5
67 | Adequació a les necessitats assistencials | ANA | 3
68 | Facilitat d'ús i ergonomia | E/CP | 2
69 | Moviments i posicionament del microscopi. Estabilitat i robustesa. | E/SP | 2
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
70 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 1250500320
1250500320 | Microscopi quirúrgic per a ORL i maxil·lofacial amb fluorescència vascular
SCS-2027-19 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Microscopi quirúrgic per a ORL i maxil·lofacial amb fluorescència, amb estatiu de peu, per a presa de biòpsies i intervencions quirúrgiques
Adjuntar marcatge CE
Adjuntar product data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Sistema òptic d'imatge i estatiu |  | 24
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Microscopi amb estatiu de peu
2 | Coobservació enfrontada per a cirurgià ajudant amb binocular de les mateixes característiques que les del cirurgià principal
3 | Sistema d'aspiració per l'adaptació ràpida de la funda estèril en el braç del microscopi
Sistema òptic:
4 | Relació del zoom elèctric 1:6
5 | Objectiu variable entre 230 i 480 mm aproximadament, sense necessitat de canviar les lents
6 | Diàmetre del camp variable fins a 185 mm aproximadament
7 | Dos oculars de gran angular inserible d'aproximadament 10 o 12,5x
8 | Dos oculars de gran angular amb ajustament diòptric de +/- 5 aproximadament
9 | Tub binocular per a cirurgià principal amb capacitat d'inclinació mínima de 0º a 180º, independentment del capçal del microscopi
10 | Camp d'il·luminació automàticament ajustable al camp de visió
11 | Correcció apocromàtica en tot el sistema òptic
12 | Ha de disposar de binocular per a coobservació amb les mateixes característiques que les descrites per al binocular del cirurgià principal, tal i com s'indica al punt 2 de la fitxa
13 | L'equip ha de disposar d'una pantalla tàctil en el cos d' estatiu on es configurin i visualitzin clarament totes les funcions del microscopi. El sistema ha d'estar preparat per poder memoritzar diferents configuracions de paràmetres
14 | Control dels paràmetres i funcions de l'equip mitjançant les empunyadures amb botons programables
Fluorescència:
15 | Fluorescència vascular integrada amb longitud d'ona de 800 nm aproximadament per a ús amb verd indocianina
Estatiu de peu:
16 | Estatiu de peu amb rodes antiestàtiques que permetin un fàcil desplaçament de l'equip
17 | Sistema de frenat electromagnètic per a una immobilització segura del microscopi
18 | Braç articulat que mantingui el cos del microscopi en suspensió permetent moviment planetari (en els tres eixos x, y, z) de l' estatiu. Indicar longitud i alçada màxima i mínima.
19 | Empunyadures per al control de les funcions del microscopi amb botons programables.
20 | Moviment fi al pla XY controlat des de l'empunyadura sense necessitat de moure el microscopi
21 | Empunyadura configurable per autofocus
22 | Sistema d'equilibratge de l'equip automàtic
23 | El cos del microscopi ha de disposar d'un mecanisme que permeti una fàcil inclinació del sistema amb la finalitat de millorar la visualització dels teixits enfocats
24 | El cablatge ha d'estar integrat a l' estatiu el màxim possible per a una fàcil col·locació i posicionament de l'equip dins del quiròfan
Pantalla d'interacció:
25 | Pantalla tàctil per a control i visualització d'alta resolució de mida mínima 6''
Característiques a valorar
26 | Major rang de la distància de treball del objectiu | FTA | 5
27 | Oculars amb ajust de diòptries des de -8 dpt fins a +5 dpt marcades a l'ocular | FTA | 4
28 | Possibilitat de visualització per 4 binoculars sense necessitat de divisor òptic | FTA | 4
29 | Majors dimensions de la pantalla de visualització | FTA | 3
30 | Capacitat de memoritzar paràmetres de control de microscopi de diferents usuaris. Indicar capacitat d'aquesta memòria. | FTA/ANA | 3
31 | Tub binocular principal amb capacitat d'extensió i amb rotació 360º | FTA | 2.5
32 | Tub binocular principal amb extra de magnificació 50% sense necessitat de peces addicionals | FTA | 2.5
| 1.2. Il·luminació |  | 2
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
33 | Font d'il·luminació principal xenó, apte per fluorescència. Sistema amb una altra bombeta xenó de recanvi de ràpida substitució al llarg de la intervenció i indicació d'ús de la bombeta auxiliar
34 | Vida útil igual o superior a 20.000 hores aprox. Indicar
Característiques a valorar
35 | Vida útil de la bombeta superior a 20.000 hores. Indicar | FTA | 2
| 1.3 Sistema d'imatge: captura, processament, enregistrament i enviament de la imatge i documentació |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
36 | Resolució Full HD o 4K
37 | Càmera de 3 xips o equivalent, per fluorescència
38 | Connexió amb el monitor 4K
39 | Captura d'imatges i vídeo digital. Permet enregistrament d'imatge i vídeo
40 | Imatges en color
41 | Permet enregistrar i emmagatzemar imatges i seqüències de vídeo en qualitat FHD
42 | Permet intercanviar dades amb el sistema d'informació de l'hospital.
43 | Processador d'imatges Full HD o 4K
44 | Interfície DICOM i HL7 integrades
45 | Protecció de dades del pacient
46 | Diferents formats de imatge. Indicar
47 | Memòria interna de 1TB
48 | Entrada i sortida de vídeo. Indicar
49 | Ports USB per extracció d'imatges i vídeos
50 | Amb tots els cables necessaris per al seu funcionament
Característiques a valorar
51 | Pantalla de visualització de grans dimensions de mínim 20" que integri les funcions de control, gravació i seguiment de cirurgia | FTA | 3
| 1.4. Connectivitat i integració |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
52 | Es realitzarà una revisió amb informàtica per protecció antivirus, maqueta HV, espai BBDD i integració amb SAP
53 | Connectivitat als Sistemes d'Informació clínics del centre on s'instal·larà. L' equip ha de garantir l'exportació, enviament i integració de dades als diferents sistemes d'informació de l'Hospital. Cal descriure'n el model i les opcions
54 | Enviament d'imatges en format DICOM (cal incloure totes les llicències per a la correcta integració: especificar i presentar DICOM Conformance Statement) i/o RAW al PACS de l'Hospital per poder recuperar-les després per a anàlisis posteriors.
55 | L'equipament ha de disposar capacitat d’integració via protocol DICOM V3 amb els serveis DICOM: DICOM STORE SCU DICOM Worklist SCU
56 | Compliment d'estàndard HL7 dels equips (cal adjuntar-hi document de conformitat amb estàndard HL7)
57 | Sistema de protecció de dades per evitar-ne els furts, en compliment de la LOPD
58 | Caldrà integrar-se amb els sistemes de comunicació, arxiu d'imatges digitals (PACS) i el HIS (SAP) i capacitat per poder-se integrar-se amb els sistemes d'informació departamental
| 1.5. Accessoris, fungible i formació |  | 2
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Accessoris i fungible
59 | Cal incloure: —Funda protectora per a microscopi —Joc d'asèpsia, caputxons petits —Joc d'asèpsia, caputxons grans —Joc d'asèpsia per a manetes —Llum de recanvi
60 | Tots els cables i connexions necessaris per al correcte funcionament de l'equip
61 | Emplenar el document "annex recanvis i fungibles": - Full recanvis: emplenar amb la relació de recanvis més freqüents exclusius del proveïdor (bombetes, lents, fonts de llum, pantalles, pedal, cargols, filtres, oculars...) i altres elements de reparació amb peces d'import superior a 1.000€ IVA inclòs. Si no s'indiquen en aquest annex, no es podrà facturar cap peça posteriorment superior a aquest import. - Fungibles: emplenar amb la relació de materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris per al correcte funcionament de l'equip. Si hi ha algun fungible necessari que no es faci constar a l'oferta, pot ser motiu de rescissió del contracte.
62 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no consta en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
63 | Bombeta auxiliar amb canvi automàtic per evitar fallida durant una intervenció o sistema de seguretat equivalent
Formació
64 | El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient i l'indicat a continuació.
65 | Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer segons indiqui el centre. L’horari de formació el proposarà el Centre.
66 | Es realitzaran formacions als professionals en qualsevol torn del servei on s'implementi l'equip.
67 | Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest, detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.
Característiques a valorar
68 | Es valorarà la proposta formativa a nivell d'usuari amb adaptació d'horaris, continguts, durada i seguiment. | QSPV | 2
| 1.6. Valoració de la mostra |  | 12
Característiques a valorar
69 | Qualitat de la imatge | QI | 5
70 | Adequació a les necessitats assistencials | ANA | 3
71 | Facilitat d'ús i ergonomia | E/CP | 2
72 | Moviments i posicionament del microscopi. Estabilitat i robustesa. | E/SP | 2
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
73 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
Anar al full Annex B

## 1540210200
1540210200 | Microscopi quirúrgic per a neurocirurgia d'altes prestacions
SCS-2027-19 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Microscopi quirúrgic d'altes prestacions per a l'especialitat de neurocirurgia
Adjuntar marcatge CE
Adjuntar product data
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Sistema òptic d'imatge i estatiu |  | 22
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Microscopi amb estatiu de peu
2 | Equipat amb rodes giratòries en 360º
3 | Sistema de frenat electromagnètic per a una immobilització segura del microscopi
4 | Sistema integrat que permeti la maniobrabilitat del microscopi
5 | De fàcil accés als components, com fungibles i reposicions, per realitzar possibles recanvis
6 | Estatiu amb abast mínim o superior a 1,6 m per disposar de més flexibilitat a quiròfan
7 | Binocular del cirurgià principal inclinable i rotable
Òptica i pantalla d'interacció
8 | Òptica apocromàtica amb zoom d'augment motoritzat 1:6
9 | Rang mínim de distància de treball de entre 200 mm i 600 mm aproximadament sense peces addicionals ni lents extensores
10 | Enfocament ràpid i precís. Motoritzat amb possibilitat d'enfocament manual
11 | Oculars gran angular 10X amb ajustament diòptric, ajustament de distància interpupil·lar i correcció diòptrica per a cirurgià principal i coobservador
12 | Enfocament i visualització de cavitats profundes. Cal descriure'ls
13 | Monitor tàctil d'unitat de control per a maneig del microscopi quirúrgic
14 | Mínim 3 binoculars, 2 en posicions enfrontades i el 3r en posició lateral
15 | Autoenfocament
Funcionament i ajust del sistema:
16 | Empunyadures multifuncionals programables
17 | Moviments motoritzats en els eixos X i Y per al control precís del microscopi
18 | Balanç automàtic. Sistema d'autoequilibrat
19 | Suport per a pantalla. Braç articulat amb possibilitat d'inclinació i rotació
20 | Sistema d'aspiració de funda interconstruït en l'equip.
Lents microscopi:
21 | Els binoculars han de ser ajustables
22 | Rotació de, com a mínim, 180º en tots els binoculars
23 | Possibilitat d'inclinació en tots els binoculars
24 | Oculars de 10X
Fluorescència:
25 | Mòduls de fluorescència integrats per a visualització intraoperatòria, tant vascular com tumoral. Els mòduls podran utilitzar-se amb 5–ALA (àcid 5-aminolevulínic) i verd d'indocianina.
Característiques a valorar
26 | Moviment robotitzat mitjançant la memorització de la posició, podent tornar i visualitzar aquesta regió amb exactament el mateix augment, la mateixa distància i igual enfocament. Indicar quantes posicions es poden guardar / recuperar | FTA/ANA | 5
27 | Enfocament constant i precís en un punt concret, permetent el moviment del microscopi sense perdre el focus en qualsevol moment de la cirurgia amb la pulsació d'un botó | FTA/ANA | 5
28 | Sistema d'aparcament, automàtic i guiat mitjançant la pulsació d'un botó, permetent sempre una posició d'aparcament igual de compacta | FTA | 2
29 | Tub binocular principal amb capacitat d'extensió i amb rotació 360º | FTA | 2.5
30 | Tub binocular principal amb extra de magnificació 50% | FTA | 2.5
31 | Major rang d'ajust de diòptries als oculars | FTA | 3
32 | Major distància de treball sense peces addicionals ni lent addicional extensora. Indicar | FTA | 2
| 1.2. Il·luminació |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
33 | Sistema de llum principal: xenó igual o major a 300W
34 | Camp d'il·luminació ajustable de forma autònoma per evitar lesions en els teixits
| 1.3. Connectivitat i integració |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
35 | Connectors integrats per permetre la connexió amb altres dispositius. Per a la connexió a monitors externs, mínim hi ha d'haver: HDMI, S-vídeo i DVI
36 | Connexió Ethernet i/o Wi-Fi
37 | Capacitat d'emmagatzematge intern com a mínim d'1 TB
38 | Monitor de visualització de 24", com a mínim
39 | Càmera de vídeo d'alta definició FULL HD, gravadora i monitor FULL HD. Tots tres elements han d'estar integrats a l'estatiu del microscopi, sense cablejat extern
40 | Sistema de registre i visualització FHD
41 | Mòdul de navegació per a integrar amb el neuronavegador del centre (brainlab)
42 | Enviament d'imatges en format DICOM (cal incloure totes les llicències per a la correcta integració: especificar i presentar DICOM Conformance Statement) i/o RAW al PACS de l'Hospital per poder recuperar-les després per a anàlisis posteriors.
Característiques a valorar
43 | Major capacitat d'emmagatzematge, superior a la demanada | FTA | 1
44 | Monitor de visualització 4K | FTA | 1
45 | Càmera de vídeo 4K | FTA | 1
| 1.4. Accessoris, fungible i formació |  | 4
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
46 | Accessoris bàsics inclosos a l'oferta: —funda protectora per a microscopi —joc d'asèpsia, caputxons petits —joc d'asèpsia, caputxons grans —joc d'asèpsia per a manetes
47 | Tots els cables i connexions necessaris per al correcte funcionament de l'equip
48 | Emplenar el document "annex recanvis i fungibles": - Full recanvis: emplenar amb la relació de recanvis més freqüents exclusius del proveïdor (bombetes, lents, fonts de llum, pantalles, pedal, cargols, filtres, oculars...) i altres elements de reparació amb peces d'import superior a 1.000€ IVA inclòs. Si no s'indiquen en aquest annex, no es podrà facturar cap peça posteriorment superior a aquest import. - Fungibles: emplenar amb la relació de materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris per al correcte funcionament de l'equip. Si hi ha algun fungible necessari que no es faci constar a l'oferta, pot ser motiu de rescissió del contracte.
49 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no consta en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
50 | Bombeta auxiliar amb canvi automàtic per evitar fallida durant una intervenció o sistema de seguretat equivalent
Formació
51 | El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient i l'indicat a continuació.
52 | Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer segons indiqui el centre. L’horari de formació el proposarà el Centre.
53 | Es realitzaran formacions als professionals en qualsevol torn del servei on s'implementi l'equip.
54 | Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest, detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.
Característiques a valorar
55 | Pedal sense fils de 12 funcions | FTA | 2
56 | Es valorarà la proposta formativa a nivell d'usuari amb adaptació d'horaris, continguts, durada i seguiment. | QSPV | 2
| 1.5. Valoració de la mostra |  | 12
Característiques a valorar
57 | Qualitat de la imatge | QI | 6
58 | Adequació a les necessitats assistencials | ANA | 2
59 | Facilitat d'ús i ergonomia | E/CP | 2
60 | Moviments i posicionament del microscopi. Estabilitat i robustesa. | E/SP | 2
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
61 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Qualitat de la imatge | QI
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Confort del pacient i/o professional | CP
Qualitat del servei post venta | QSPV
Connectivitat de l’equip als sistemes informàtics | CSI
Anar al full Annex B