## CMIN_VIDEOCOLPOSCOPI
33164100-8 | Videocolposcopi
1.1 | Definició
| Videocolposcopi d'ús ginecològic format per un capçal òptic binocular amb sistema d'il·luminació i sistema integrat de captura i documentació d'imatge i vídeo, muntat sobre estatiu articulat, destinat a l'exploració i el diagnòstic colposcòpic del coll uterí, la vagina i la vulva, incloent-hi la detecció i el seguiment de lesions preneoplàstiques i la realització de petites intervencions ambulatòries. | Nota: a la columna "Document", caldrà indicar el document aportat on es justifica degudament la dada o característica demandada; i a la columna "pàgina del document", s'indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques sol·licitada o altres aspectes que caldrà avaluar.
1.2 | Característiques, prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | - | Document | Pàgina del document
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
VIDEOCOLPOSCOPI
Característiques tècniques d'obligat compliment:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
1 | Microscopi mòbil per exploracions ginecològiques format per: - Capçal amb binocular per visió - Sistema d'il·luminació - Sistema de captura i visualització de imatge i vídeo | SÍ
2 | Visió estereoscòpica | SÍ
3 | Apropiat com a paquet de SAD (Sexual Assault Documentation) | SÍ
4 | Amb filtre lliure de vermells (verd) integrat en el cos del microscopi per a un millor contrast de teixits | SÍ
BINOCULARS
5 | Binocular inclinat 45º | SÍ
6 | Distància interpupil·lar regulable | SÍ
7 | Regulació diòptrica en tots dos ulls de +/- 5 diòptries com a mínim | SÍ
8 | Oculars gran angular de 10x o 12,5x, a elecció de l'usuari, amb ajust diòptric i sistema d'ajust per a usuaris amb ulleres | SÍ
9 | Óptica apocromàtica / Correcció apocromàtica en tot el sistema òptic | SÍ
AUGMENTS I OBJECTIUS
10 | Distància de treball amb lent f=300, enfocable. | SÍ
11 | Sistema de magnificació amb canviador de 5 augments i factor 0,4x; 0,6x; 1x; 1,6x; 2,5. | SÍ
12 | Enfocament fi micromètric | SÍ
13 | Rang del camp de visió variable comprès entre 13 i 75 mm | SÍ
IL·LUMINACIÓ
14 | Sistema d'il·luminació LED conduït per fibra òptica | SÍ
15 | Font de llum freda LED amb potència de 30 W com a mínim | SÍ
16 | Possibilitat de regulació de la intensitat lumínica en funció de les necessitats d'exploració | SÍ
17 | Interruptor d'encesa i apagat incorporat a la font de llum | SÍ
18 | Intensitat de llum màxima de 10.000 Lux | SÍ
19 | Possibilitat de regulació de la intensitat lumínica en funció de les necessitats de l'exploració | SÍ
20 | Temperatura de color de 5000 K com a mínim | SÍ
SISTEMA DE CAPTURA I VISUALITZACIÓ D'IMATGE I VÍDEO
21 | Sistema de videodocumentació (càmera de vídeo, gravadora i exportació d’imatges per USB) i amb comandament a distància. | SÍ
22 | Càmera HD integrada al capçal. Resolució mínima 2,1 MPx | SÍ
23 | Monitor HD de 20 ", com a mínim, acoblat al colposcopi mitjançant un braç. | SÍ
24 | Sortida de vídeo per a monitor extern de consulta | SÍ
25 | Inclou totes les llicències necessàries per poder donar a terme la videodocumentació | SÍ
ESTATIU DE PEU
26 | L'estatiu ha de permetre treballar de forma còmoda al professional, podent dirigir el capçal del colposcopi a l'àrea de treball. | SÍ
27 | Inclou braç o recolzament equivalent que sostingui la pantalla de visualització i que permeti orientar-la. | SÍ
28 | Braç per capçal del colposcopi que permet regular l'alçada del colposcopi | SÍ
29 | Braç articulat que permeti desplaçaments en les tres direccions espacials amb un rang de rotació horitzontal mínima de 300° i rang de moviment vertical del capçal mínim de 300 mm | SÍ
30 | Base amb 4 rodes o més i frens que garanteixi màxima estabilitat | SÍ
31 | Braç articulat que mantingui el cos del microscopi en suspensió permetent el desplaçaments en les tres direccions espacials. | SÍ
32 | Sistema de rodaments que no requereix greixat ni lubricació | SÍ
33 | Cables integrats al braç del colposcopi per facilitar la col·locació i posicionament de l'equip | SÍ
34 | Capacitat de regulació de l'alçada mínim 400 mm (màxima alçada - mínima alçada) | SÍ
PROGRAMARI I PC
35 | Programari d'adquisició i revisió de captures i vídeos | SÍ
36 | Base de dades local de gestió de pacients configurable per l’usuari. S'ha d'incloure llicència de gestor de base de dades en cas que la solució ho requereixi | SÍ
ACCESSORIS
37 | Protector plàstic pel pols | SÍ
38 | Pedal de captura | SÍ
39 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip | SÍ
40 | Kit d'accessoris bàsics inicial | SÍ
41 | Presentar amb fotografia en la mostra la proposta de solució amb PC, dicomitzador, pedal i tots els accessoris per al correcte funcionament | SÍ
42 | Cal incloure tots els accessoris i necessaris per al seu ús immediat | SÍ
NOTA: per aquelles especificacions tècniques indicades en aquesta fitxa que es demani un valor, un paràmetre, una característica concreta o equivalent a la fitxa de criteris automàtics (sobre 3), només cal indicar SÍ a la columna de complimentació d'aquesta fitxa de criteris mínims.