## Annex B
EXPEDIENT | SCS-2027-45 | Subministrament de consoles de contrapulsació intraaòrtica per a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/Model
LOT | 1730010100 | Consola de contrapulsació intraaòrtica | 2
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1730010100
1730010100 | Consola de contrapulsació intraaòrtica
SCS-2027-45 | EMPRESA | 0
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Equip que controla i gestiona de forma automàtica el baló de contrapulsació intraaòrtica per al servei de Medicina Intensiva
Indiqueu-ne la marca i el model
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 44
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Marcatge CE
2 | Consola compacta, de funcionament silenciós, amb interfície d'ús intuïtiva.
3 | Possibilitat de conversió ràpida entre configuració d'ús hospitalari i configuració de transport.
4 | Capacitat d'adquisició del senyal de pressió arterial mitjançant tecnologia de fibra òptica, compatible amb la utilització de catèters amb sensor de fibra òptica.
5 | Sistema de control automàtic del funcionament.
6 | Sistema de purgat automàtic inicial
7 | Sistema d'ompliment automàtic inicial del circuit intern d'heli.
8 | Sistema automàtic d'ompliment i renovació de l'heli durant el funcionament.
9 | Algoritme automàtic d'ajust i sincronització de l'inflat i desinflat del baló amb elevada precisió.
10 | Mode de funcionament semiautomàtic que permeti la modificació dels principals paràmetres operatius.
11 | Possibilitat de modificar el volum d'inflat sense interrompre el funcionament de la contrapulsació.
12 | Possibilitat d'ajustar temporalment els temps d'inflat i desinflat.
13 | Possibilitat de programar la ràtio o freqüència d'assistència (per exemple 1:1, 1:2 o equivalents).
14 | Possibilitat de programar el ritme de bombament en mode de sincronització interna.
15 | Sistema de detecció automàtica d'arrítmies.
16 | Sistema d'alarmes visuals i acústiques que informi de possibles incidències de funcionament i incorpori missatges d'ajuda per a la seva resolució.
17 | Modes de sincronització a través de senyal ECG, marcapassos auricular i ventricular, pressió arterial i senyal intern.
18 | Monitor color LCD d'alta resolució amb visualització simultània d'un mínim de tres traces, incloent-hi ECG, pressió arterial i ona del baló.
19 | Pantalla tàctil que permeti l'accés als controls i paràmetres de l'equip.
20 | Alimentació mitjançant connexió a la xarxa elèctrica i bateria integrada.
21 | Disponibilitat de ports de comunicació per a l'exportació o transmissió de dades (USB, Ethernet, RS-232 o equivalent).
22 | Impressora integrada o incorporada amb possibilitat de selecció de les dades a imprimir.
23 | Suport mòbil amb rodes per al trasllat de l'equip.
24 | Compatibilitat amb catèters convencionals i amb catèters amb sensor de fibra òptica.
25 | Compatibilitat amb balons de contrapulsació d'entre 30 cc i 50 cc sense necessitat de substituir o afegir dispositius.
26 | Subministrament de tots els cables, accessoris i elements necessaris per garantir el correcte funcionament de l'equip.
Característiques a valorar
27 | Sistema de calibratge in vivo per a balons amb sensor de fibra òptica. | E | 5
28 | Configuració específica per a transport amb un pes total igual o inferior a 25 kg, que faciliti el trasllat segur del pacient amb contrapulsació activa i redueixi el risc d'interrupció de la teràpia o de maniobres insegures en trasllats intra o interhospitalaris. | SP/ANA | 7
29 | Certificació per al transport aeri. | SP/ANA | 5
30 | Sistema avançat de detecció i gestió d'arrítmies amb sincronització basada en l'ona R del pacient, que millori l'eficàcia de la contrapulsació en ritmes irregulars. | E | 4
31 | Funcionalitat de deslletament progressiu del pacient mitjançant l'ajust combinat de la freqüència d'assistència i del nivell d'augment. | E | 5
32 | Compatibilitat amb balons de fibra òptica de calibre 7 Fr, que permetin una arteriotomia de menor calibre i contribueixin a reduir el risc de complicacions vasculars i d'isquèmia distal, especialment en pacients amb vasos de petit calibre, diabetis o arteriopatia perifèrica. | SP/ANA | 7
33 | Bateries de tecnologia liti amb una autonomia mínima de 3 hores (amb la configuració de bateries de l'equip). | SP/ANA | 4
34 | Inclusió d'un sistema Doppler per a la valoració del flux sanguini perifèric i la prevenció de la isquèmia vascular a les extremitats. | SP/ANA | 7
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## Grups de criteri
Grups de criteri a valorar | Codi
Ergonomia | E
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Adequació a les necessitats assistencials | ANA