## Annex B
EXPEDIENT | SCS-2027-27 | Equipament de mobilització precoç i rehabilitació de pacients crítics per a la UCI de l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
| Codi | Descripció | Quantitat | EMPRESA | Marca/Model
[6 empty] | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
| 1920390450 | LOT 1 Sistema integral de Mobilització Precoç i Rehabilitació Intensiva |  |  |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques | 17 | 1.2. Característiques funcionals i de seguretat | 22 | 1.3. Accessoris bàsics | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
| 1920390400 | LOT 2 Posicionador per a mobilització precoç
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1920390450
1920390450 | Sistema integral de mobilització precoç i rehabilitació Intensiva
SCS-2027-27 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Cadira avançada de mobilització destinada a la rehabilitació, verticalització i mobilització precoç de pacients crítics ingressats en unitats de cures intensives, amb l'objectiu de facilitar la recuperació funcional, afavorir la mobilització primerenca i contribuir a la reducció de les complicacions associades a la immobilització prolongada.
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals |  | 44
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Sistema de cicloergometria integrat.
2 | Ajust continu i sense esglaons entre les posicions de decúbit i sedestació mitjançant accionament elèctric motoritzat.
3 | Regulació independent de l'alçada, independentment de la posició adoptada pel pacient.
4 | Sistema de compensació longitudinal durant l'elevació que garanteixi una posició estable i segura del pacient.
5 | Possibilitat de realitzar la verticalització del pacient des de qualsevol posició de sedestació, seguint un patró de moviment fisiològic.
6 | Capacitat per elevar progressivament el pacient fins a una posició de bipedestació de 90°, mantenint una postura confortable i relaxada del tronc superior.
7 | Sistema integrat d'estimulació sensoriomotora.
8 | Sistema de vibració amb intensitat regulable mitjançant unitats de vibració integrades a la plataforma de suport dels peus.
9 | Entapissat fabricat amb material antimicrobià, desinfectable i altament resistent a l'abrasió i al desgast.
10 | Pantalla integrada per a la gestió per part dels professionals i amb informació accessible per al pacient.
11 | Coixinat amb nucli d'escuma viscoelàstica d'alta densitat.
12 | Coixins desmuntables, de fàcil extracció i neteja.
13 | Disponibilitat de diferents opcions d'acabats i colors que permetin l'adaptació a l'entorn assistencial.
14 | Inclusió d'una bateria addicional de recanvi i del corresponent carregador.
15 | Funció d'exercici tipus step o simulació de marxa.
16 | Sistema de treball actiu o assistit per a extremitats superiors amb mecanismes d'incentivació terapèutica.
17 | Alçada regulable de la superfície: entre 70 cm i 90 cm.
18 | Angle d'inclinació de la superfície: aproximadament entre -10° i +75°.
19 | Posició màxima de bipedestació: 90°.
20 | Longitud total de la superfície: aproximadament 200 cm.
21 | Amplada del seient: aproximadament 60 cm.
22 | Equip dotat de rodes de desplaçament suau amb sistema de bloqueig.
23 | Capacitat de càrrega segura per a pacients d'un pes mínim de 200 kg.
24 | Tauleta recolzabraços extraïble.
25 | Tots els accessoris, elements de fixació, bateries, carregadors i components necessaris per al correcte funcionament de l'equip.
Característiques a valorar
26 | Capacitat de registrar i exportar dades de les sessions terapèutiques | ANA | 7
27 | Nombre de funcions programables de rehabilitació i verticalització | FTA | 7
28 | Balança integrada per al control del pes del pacient. | FTA | 7
29 | Major capacitat de càrrega de pacient respecte al mínim exigit. | FTA/SP | 5
30 | Major angle d'inclinació | FTA | 6
31 | Regulació de l'alçada mínima de la superfície inferior a la demanada | FTA/SP | 6
32 | Major autonomia de funcionament amb bateria. | RCV | 6
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## 1920390400
1920390400 | Posicionador per a mobilització precoç |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
SCS-2027-27 | EMPRESA | [6 empty] | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
NIF
| Correu electrònic |  |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals | #REF! | 1.2. Accessoris | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Posicionador que promogui la mobilització precoç i la millora de la funció pulmonar i cardiovascular del pacient crític, mitjançant la sedestació i bipedestació progressiva, adopotant la posició vertical, de butaca, de llitera.
Indicar marca i model
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals |  | 44 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Superfície de descans (somier) formada per quatre cossos articulats: respatller, seient, cames superiors i cames inferiors (peuer)
2 | Capçal i el peuer regulables per permetre el major confort per al pacient en qualsevol de les possibles posicions de sedestació o bipedestació
3 | Accionament i regulació del respatller i cames de forma conjunta mitjançant motor elèctric, per realitzar els canvis de posicions de manera més òptima i ergonòmica
4 | Regulació de l'alçària de la Superfície de descans mitjançant motor elèctric que permeti la realització de qualsevol procediment al pacient de manera més còmoda, la transferència segura del pacient entre llit a la llitera, etc.
5 | Somier de disseny ergonòmic que permeti les posicions de sedestació, decúbit supí i de bipedestació, per tal de mobilitzar de manera precoç els pacients crítics en diferents posicions i, per tant, millorar la funció cardiovascular i respiratòria així com el procés de rehabilitació. Ha de tenir un sistema de subjecció que eviti el desplaçament del matalàs, per al major confort i seguretat del pacient
6 | Posició de trendelemburg i anti-Trendelenburg mitjançant accionament elèctric
7 | Accionament de parada d'emergència
8 | Desembragatge d'emergència que possibiliti la posició horitzontal a 0º del respatller de la llitera de forma ràpida, per l'abordatge del pacient en cas de que presenti complicacions
9 | Dispositiu de rodament format per 4 rodes independents i sistema de fre amb bloqueig de les quatre rodes independents. Estructura compatible amb grues de mobilització de pacients, per facilitar el transport i la seguretat del pacient.
10 | Mides àrea de descans amb mides aproximades: - Amplada: 60 cm - Longitud: 190 cm
11 | Acoblament de reposabraços i espatlleres extraïbles o abatibles que permeti una Major confort i seguretat dels pacients
12 | Capacitat de càrrega aproximada de 200 kg, permetent la rehabilitació de pacients crítics amb sobrepès
13 | Matalàs confortable, apte per a la prevenció de lesions
14 | Materials i acabats superficials resistents als impactes, fregaments i productes de neteja
Característiques a valorar
15 | Major rang d'elevació de la llitera | FTA | 7
16 | Major rang d'inclinació pla de la llitera /trendelenburg | FTA | 6
17 | Possibilitat d'inclinació lateral de la llitera | FTA | 6
18 | Major rang d'inclinació lateral de la llitera | FTA | 7
19 | Major capacitat de càrrega | FTA | 7
20 | Major nombre de segments articulats | FTA | 7
21 | Major autonomia de la bateria (nombre de maniobres) | RCV | 4
| 1.2. Accessoris |  |  |  |  | 0 | Text característiques 2.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Funda de material continu, impermeable, de fàcil neteja i resistent als productes de neteja habituals
23 | Sistema de cinturons i cingles de subjecció del pacient a la llitera que garanteixi la seva seguretat en posicions de sedestació i bipedestació
24 | Comandament de control amb funcions bàsiques
25 | Bateria i carregador
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Rendiment del cicle de vida | RCV
Anar al full Annex B