## Fitxa Tècnica
Sistema de rentat i assecat de cistoscopis
Sistema de rentat i assecat de cistoscopis
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sistema de reprocessament de cistoscopis a la zona d'urologia de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge la Cinta. El sistema ha d'incloure els següents equips: - Rentadora-desinfectadora dissenyada per al reprocessament automàtic de dos cistoscopis de manera simultània. - Armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis. - Connectivitat entre la rentadora i l'armari i control de la traçabilitat del reprocessament. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta | Índex documental de la descripció
1. Rentadora-desinfectadora dissenyada per al reprocessament automàtic de dos cistoscopis de manera simultània.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 1 | Capacitat de reprocessament simultani de fins a 2 cistoscopis.
si | 2 | Cicle complet de reprocessament aproximat de 20 minuts.
si | 3 | Monitorització en temps real del cicle de reprocessament.
si | 4 | Les rentadores ofertades han de seguir la norma UNE-EN 16442:2015 i UNE-EN ISO 15883-4:2019 .
si | 5 | Sistema automatitzat de detecció de fuites, per a garantir la correcta dosificació dels químics (desinfectant, activador i detergent).
si | 6 | Control de fluxe de tots els canals del cistoscopi, avisant en cas d’error.
si | 7 | Sensors de temperatura independents, avisant en cas de desviació de temperatura.
si | 8 | Purga d’aire activa al final del cicle per assecar l’interior dels canals del cistoscopi.
si | 9 | Disseny adaptat a les necessitats de l'hospital, amb unes dimensions màximes, incloent connexions, de 60 cm x 95 cm (amplada x profunditat).
si | 10 | Porta d'obertura frontal.
si | 11 | Carcassa d'acer inoxidable per a una major durabilitat.
si | 12 | Pantalla LCD a color.
si | 13 | Possibilitat de documentació mitjançant diferents sistemes: port USB, impressora integrada o sistema de documentació digital.
si | 14 | Transmissió automàtica de dades del cicle de rentat en formats compatibles per a traçabilitat.
si | 15 | Incloure els adaptadors necessaris per als cistoscops d'Olympus actuals de l'hospital: 1 CYF-5A, 2 CYF-5 i 1 CYF-VHA.
si | 16 | Ha de poder utilitzar-se amb líquids destinats a ser utilitzats per a la neteja de dispositius mèdics en rentadores desinfectadores automàtiques com detergent enzimàtic no abrasiu pel material a netejar i desinfectar. Compost de tensioactius no iònics i amb mínima activitat escumosa
Característiques a valorar
no | 17 | Bombes de dosificació volumètrica independents, amb llancetes de succió, i disseny antivessament per a garantir la correcta dosificació dels químics (desinfectant, activador i detergent).
no | 18 | Adaptadors de canal individual amb indicador gravat a làser en el port de connexió per evitar errors amb la connexió als diferents canals.
no | 19 | Compatibilitat i integració amb el sistema de documentació existent a la unitat (Endobase).
no | 20 | Sistema de codificació mecànica, per color i numeració de les connexions dels químics per evitar el risc de connexió errònia.
2. Armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 21 | Capacitat modular per a l’emmagatzematge i assecat simultani d’un mínim de 4 cistoscopis.
si | 22 | Assecat de forma gravitatòria vertical en un temps aproximat de 120 min.
si | 23 | Possibilitat d'emmagatzemar cistoscopis durant, almenys, 28 dies.
si | 24 | Pantalla tàctil integrada que permeti supervisar l’estat dels cistoscopis i accedir a la informació detallada de cada unitat.
si | 25 | Disseny compacte, amb dimensions màximes de 90 cm × 70 cm × 230 cm (amplada x profunditat x alçada), ajustades a entorns clínics, i capacitat per funcionar a temperatures i humitats controlades.
si | 26 | Silenciador integrat amb nivell de soroll inferior a 50 dBA.
si | 27 | Compatible amb alimentació elèctrica hospitalària estàndard.
si | 28 | Sistemes de monitoratge continu que assegurin un flux d’aire òptim.
si | 29 | Transmissió automàtica de dades d’assecat dels equips en formats compatibles per a traçabilitat.
si | 30 | Incloure els adaptadors i penjadors necessaris per als cistoscopis d'Olympus actuals de l'hospital: 1 CYF-5A, 2 CYF-5 i 1 CYF-VHA.
Característiques a valorar
no | 31 | Indicacions visuals LED de diferents colors per al reconeixement immediat de l'estat dels cistoscopis.
no | 32 | Bloqueig electromagnètic de portes que garanteixi que només personal autoritzat pugui accedir als cistoscopis emmagatzemats.
no | 33 | Opció d’extensió modular per augmentar la capacitat d’assecat i emmagatzematge segons les necessitats clíniques.
no | 34 | Compatibilitat amb el sistema de documentació existent a la unitat (Endobase).
no | 35 | Sistema avançat de flux d’aire medicinal i filtració HEPA que garanteixi un assecat efectiu tant intern com extern.
3. Connectivitat entre la rentadora i l'armari i control de la traçabilitat del reprocessament.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 36 | Incloure sistema de documentació i traçabilitat que emmagatzemi les dades d'usuari i estat de rentat i d’assecat dels equips.
si | 37 | En l'etapa de rentat, s'ha de generar la traçabilitat de: - El número identificatiu del procés de rentat (únic per totes les etapes i únic per un reprocessament) - Validació de l'etapa anterior - L'usuari que realitza el procés - L'endoscopi que es reprocessa - La rentora utilitzada - Programa de reprocessat utilitzat - Dosificació dels productes - Data i hora del procediment per a controlar la caducitat
si | 38 | En l'etapa d'emmagatzematge, s'ha de generar la traçabilitat de: - El número identificatiu del procés de rentat (únic per totes les etapes i únic per un reprocessament) - Validació de l'etapa anterior - L'usuari que introdueix l'endoscopi a l'armari - Data i hora d'entrada de l'endoscopi a l'armari - L'usuari que retira l'endoscopi de l'armari - Data i hora de reitrada de l'endoscopi de l'armari - L'endoscopi que s'introdueix/retira - Comptador de temps d'emmagatzematge de cada tub
si | 39 | Cal incloure el software per a que els usuaris administradors puguin accedir a consultar els registres emmagatzemats
Característiques a valorar
no | 40 | Incloure una llicència que vinculi la informació del reprocessament dels cistoscopis (rentat i assecat) amb la història clínica del pacient, compatible amb el sistema actual de l’hospital (Endobase).