## Annex B
|  |  | EXPEDIENT | SCS-2027-26 | Subministrament de 14 grues de sostre per a la UCI de l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
EXPEDIENT | GRUP | LOT |  | Codi | Descripció | Quantitat | EMPRESA | Marca/Model
[9 empty] | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
SCS-2025-7 | 72 | 1 |  | 1915050600 | LOT 1 Grua de sostre | 14 |  |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques | 29.5 | 1.2. Carro i accessoris | 0 | 1.3. Valoració de la mostra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | 0 | 0 | 0
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1915050600
1915050600 | Grua de sostre |  |  |  |  | Sumatori característiques a valorar: 44 punts (cap línia >7). Qualitat Trainer/bloqueig + utilitat clínica; quantitat a Annex C. | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
SCS-2027-26 | EMPRESA |  | 0 | [6 empty] | Aquesta s'emplena automàticament
| NIF |  | 0
| Correu electrònic |  | 0 |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | 0 |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques constructives i d'instal·lació | 0 | 1.2. Característiques funcionals | 44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Definició
Grua de sostre accionada elèctricament per al moviment de pacients crítics enllitats.
Cal adjuntar Datasheet del fabricant
L'adjudicatari de les grues s'haurà de coordinar amb l'adjudicatari de les torretes dels boxes pertinents per tal de donar una solució de distribució conjunta.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques constructives i d'instal·lació |  | 0 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | S'instal·larà un sistema d'elevació en forma d'H, és a dir, dos riell paral·lels principals i un riell en horitzontal secundari recolzat sobre els primers
2 | La grua haurà de tenir riells amb càrrega contínua
3 | S'hauran d'instal·lar els riells i tots els elements d'ancoratge necessaris per tal de garantir que la grua pot suportar el pes demanat amb seguretat en moviment
4 | Els riells principals hauran d'estar encastats al sostre
5 | Cal presentar un esquema detallat de l'ancoratge de la grua
6 | Cal presentar plànols d'implantació
| 1.2. Característiques funcionals |  | 44 |  |  | 0 | Text característiques 2.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
7 | El sistema ha d'estar preparat per admetre un sistema de pesatge amb certificat Classe III
Riells:
8 | El sistema ha d'estar preparat per a mobilitzar persones de fins a 250 kg
9 | Els extrems dels riells hauran d'estar protegits amb elements embellidors
10 | El riell ha de disposar d'algun sistema de seguretat que impedeixi que tant el riell transversal com el motor puguin sortir per l'extrem dels primers.
Motor:
11 | Motor amb bateria recarregable
12 | El motor ha de disposar d'un sistema que impedeixi la torsió o l'enrotllament incorrecte de la cinta d'elevació, la qual cosa evita avaries mecàniques i moviments bruscos
13 | Ha de permetre la realització de la funció de regulació d'alçada de manera elèctrica
14 | Ha de permetre el desplaçament transversal de manera elèctrica
15 | Ha de permetre una arrencada i aturada suaus per evitar l'efecte de "sacsejada" al pacient crític
16 | Ha de disposar d'indicador visual de l'estat de la bateria del motor
17 | Funció de baixada d’emergència manual
18 | Funció d'aturada d'emergència
Comandament:
19 | Ha de disposar de totes les funcions necessàries per al seu ús (pujada/baixada, dreta/esquerra)
20 | S'ha de poder netejar amb els desinfectants propis d'un hospital
Accessoris:
21 | El sistema d'ancoratge ha de ser universal o permetre, mitjançant adaptadors, l'ús d'arnesos de diferents talles (petita, mitjana, gran) i tipus de forma ràpida
22 | —Bastidor amb ganxos de seguretat que permeti l'ús d'arnesos
23 | —2 arnesos per grua d'elevació per passar el pacient de llit a cadira de diferents mides (petit, mitja i gran) a definir pel centre
24 | —2 arnesos en total, de les 14 grues, de transferència d'elevació en posició estirat
25 | Tant el motor com el comandament han de tenir un índex de protecció mínim IPX4 per permetre la desinfecció hospitalària estàndard sense danyar els circuits.
Característiques a valorar
26 | Es valorarà que l'equip permeti la mobilització precoç i la rehabilitació al box (bipedestació, deambulació assistida, exercicis al llit), amb justificació clínica documentada del fabricant i/o del projecte d'implantació. | ANA/FTA | 3
27 | Es valorarà la qualitat del sistema de bloqueig de riells per a rehabilitació / deambulació assistida: capacitat de bloquejar riells paral·lels, transversal i/o motor, facilitat d'activació i adequació a l'inici de la rehabilitació al box. | FTA/ANA | 3
28 | Es valorarà la qualitat del mòdul de descàrrega: pas ≤1 kg, sessió temporitzada, retorn a transferència normal, control/LCD entre d'altres | ANA | 3
29 | Es valorarà un sistema de parada de seguretat per posició no perpendicular / inclinació excessiva de la cinta d'elevació, per tal de no malmetre-la | SP | 5
30 | Es valorarà la velocitat d'elevació en càrrega i en càrrega zero, documentades pel fabricant, així com l'arrencada i aturada suaus. | FTA | 5
31 | Es valorarà un sistema contra caiguda lliure per fallada: mecanisme que bloquegi la cinta instantàniament. | SP | 4
32 | Es valorarà l'existència d'un sistema secundari de comandament en el motor, que permeti el funcionament del bastidor en cas de fallida del comandament de control. | SP | 2
33 | Interfície d'usuari / display que mostri de forma directa: estat de la bateria, cicles d'ús i avisos de manteniment preventiu; preferentment al comandament. | FTA | 4
34 | Es valoraran els sistemes que informin de l'estat de salut de la bateria i/o cicles restants, així com la protecció per sobrecàrrega o l'avís de substitució preventiva de les bateries. | FTA/SP | 4
35 | Disseny modular que permeti canviar el carregador o bateries sense desmuntar el riell. | FTA | 4
36 | Possibilitat de mobilització de persones de més de 250 kg (SWL certificat superior a 250 kg). | FTA/ANA | 2
37 | Duració de la bateria del motor i temps de recàrrega (complementària a la càrrega contínua al riell). | FTA | 2
38 | Bateria de d'ió liti | FTA | 1.5
39 | Nivell de soroll de la grua en moviment (db) | FTA/ANA | 1.5
Anar al full Annex B

## Grups de criteri
Grups de criteri a valorar | CODIS
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Confort del pacient i/o professional | CP
Adequació a les necessitats assistencials | ANA