## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | IVA (%) | Total (amb IVA)
SUBMINISTRAMENT DE MEDIDORS D'OXIMETRIA PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT ÚNIC | Medidor oximetria sistema ECMO | 2 | 20000 | 24200 | 40000 | 21% | 48400
| TOTALS | 2 |  |  | 40000 |  | 48400

## LOT ÚNIC - Medidor oximetria
LOT 2 | Medidor oximetria sistema ECMO
LOT 2 | Medidor oximetria sistema ECMO
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sistema de monitorització continua de paràmetres d'oximetria i hematologia per a circuits ECMO per la UCI Pediàtrica de l'Hospital Infantil i de la Dona Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterítiques tècniques de l'equip
SI | 1 | Sistema de monitorització conítnua i no invasiva dels paràmetres d'oximetria i hematologia en el circuit ECMO.
SI | 2 | Compatible amb els sistemes ECMO actuals de la UCI Pediàtrica de l'Hospital Infantil i de la Dona. Concretament ha de ser compatible amb sistemes ECMO que integren bombes de sang de la marca Thoratec, model Centrimag amb tubuladures de 1/4" per pacients nounats i tubuladures de 3/8" per pacients pediàtrics/adults. Es farà prova tècnica de compatibilitat
SI | 3 | Integració amb els sistemes ECMO existents UCI Pediàtrica mitjançant cubetes rebutjables i sondes inalàmbriques amb tecnologia òptica al circuit venós i arterial, respectivament.
SI | 4 | La sonda venosa ha de mesurar com a mínim: - Saturació venosa d'oxigen (SvO2) - Hemoglobina (Hb) - Hematocrit (Hct) - Tempertarua Indicar rangs de mesura i precisió
SI | 5 | La sonda arterial ha de mesurar com a mínim: - Saturació arterial d'oxigen (SaO2) - Temperatura Indicar rangs de mesura i precisió
SI | 6 | Sondes amb bateria. Autonomia mínima de 3 hores. Especificar autonomia i temps de càrrega. Les sondes s'han de poder utilitzar mentres estan en càrrega
2. Comandament i visualització
SI | 6 | Visualització dels paràmetres monitoritzats a través de monitor portàtil o solució equivalent. Indicar solució de comunicació entre les sondes i el monitor de visualització o equivalent per enviament dels registres. La comunicació ha de ser sense cables (tecnologia Wi-Fi, Bluetooth, etc.) i no ha de provocar ineterferències amb altres equips de la UCI. Indicar rang d'abast
SI | 7 | Monitor portàtil o solució equivalent amb bateria. Especificar autonomia i temps de càrrega.
SI | 8 | Indicar sistema de comandament del monitor portàtil o solució equivalent (botonera amb membrana, pantalla tàctil, etc) per al control i anàlisi dels diferents paràmetres enregistrats.
SI | 9 | Integra sistema d'alarmes. Especificar alarmes
SI | 10 | Indicar capacitat d'emmagatzematge màxima
SI | 11 | Indicar si permet transferir les dades a un PC per la seva revisió i anàlisis.Indicar com s'exporten les dades (comunicació WiFi, cable USB, etc.)
3. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 12 | Solució de càrrega de les sondes
SI | 13 | Solució de càrrega del monitor de visualització o equivalent
SI | 14 | Suport pel monitor portàtil o equivalent per subjectar-lo en el sistema ECMO
SI | 15 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 16 | Tots els cables, connectors, filtres i tubs necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 17 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 18 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 19 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes