## L4_FT_ImpedPeu
LOT 4 IMPEDANCIÒMETRE BIOELÈCTRIC
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Impedanciòmetre de peu bioelèctric capaç de mesurar els fluids, la massa magra, l'estat nutricional i la salut cel·lular general mitjançant electrodes no invasius.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment
1.1. Característiques bàsiques de l'equip
1 | Equip de peu amb possibilitat de suport de mans | SI
2 | Dimensions aproximades (ample-llarg-alt): 392-434-55,2 cm | SI
3 | Pes inferor a 4,5 kg | SI
4 | Pantalla FSTN LCD per indicar valors | SI
5 | Interfície interna via teclat | SI
6 | Interfície externa amb conexions Bluetooth i RS-232C | SI
7 | Compatibilitat amb impresora tèrmica | SI
8 | Pes màxim suportat no inferior a 250 kg | SI
9 | Rang d'alçada de pacient no inferior a [50-250] cm | SI
10 | Alimentació per batería DC de 6V | SI
Amb suport de mans
11 | Dimensions aproximades (ample-llarg-alt): 400-500-750 mm | SI
12 | Pes inferor a 6 kg | SI
1.2. Característiques de la mesura
13 | Temps de mesura no superior a 20 s | SI
14 | Capacitat per fer 20 mesures d'impedància diferents | SI
15 | Freqüències de treball de 20 i 100 kHz | SI
16 | Bioelèctrica de 5 segments: - Braç dret - Braç esquerre - Tronc - Cama dreta - Cama esquerra | SI
17 | Sistema d'electrodes tetrapolar de mínim 8 punts tàctils | SI
18 | Mètode de mesura per mitjà de DSM-BIA | SI
19 | Mètode de composició corporal sense estimacions empíriques | SI
1.3. Resultats
20 | Via informe digital | SI
Informe digital
21 | Anàlisi de la Composició Corporal: - Aigua Corporal Total - Proteïnes - Minerals - Massa Grassa Corporal - Pes | SI
22 | Anàlisi Múscul-Grassa: - Pes - Massa Múscul Esquelètica - Massa Grassa Corporal | SI
23 | Anàlisi d'Obesitat: - Índex de Massa Corporal - Percentatge de Greix Corporal | SI
24 | Anàlisi de Massa Magra Segmental i de Massa Grasa Segmental de tots 5 segments | SI
25 | Historial de Composició Corporal (Pes,Massa Múscul-Esquelètica, Percentatge de Greix Corporal) | SI
26 | Control de pes (Pes Objectiu, Control de pes, Control de Greix, Control de Múscul) | SI
27 | Puntuació | SI
28 | Impedància (de cada Freqüència i Segment)
1.4. Altres elements
29 | Suport per mans | SI
30 | Carregador compatible | SI
31 | Bateria | SI
32 | Bossa de transport | SI