## L2_FT_CentralRehabCard8pos
LOT 2 ESTACIÓ DE REHABILITACIÓ CARDÍACA AMB 8 POSICIONS
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Central per a monitorar un canal/ dos canals de electrocardiografia i al mateix temps controlar l'entrenament del pacient de manera automàtica en funció dels paràmetres d'entrenament que fixi l'especialista, sense necessitat de control manual del terapeuta. Amb capacitat per a monitorar i entrenar a grups de fins a 12 pacients. Per l'Hospital Universitari de Bellvitge.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques bàsiques
1 | Es requereix incloure Llicència per a monitoratge de 8 pacients amb transmissors de 2 canals d' ECG, amb 8 cicloergòmetres, 1 d'ells per a persones amb discapacitat que tingui respatller i seient mes ample (ajustament longitudinal del seient para pacients en alçada amb rang no inferior a 150-210 cm) | SI
2 | Capacitat de gestió i control de 24 pacients | SI
1.1. Central
3 | Interfície per connectar mínim 8 cicloergòmetres | SI
4 | Receptors per connectar mínim 24 telemetríes | SI
5 | Carregadors, bases per telemetries i cablejat per tos els ergòmetres | SI
1.2 Cicloergòmetre
6 | Càrrega de treball programable al voltant de 5 - 990 W aproximadament | SI
7 | Rang de velocitat: de 30 a 130 rpm amb visor en el lateral. | SI
8 | Ha de incorporar regulació elèctrica de seient i manillar i automatisme per la seva col.locació desde la central | SI
9 | Manillar ajustable amb inclinació (360º) i en altura. | SI
10 | Display LCD per a visualització de paràmetres. | SI
11 | Display disposi de protocols d'exercici (configurables per l'operador) | SI
12 | Altura del seient ajustable manualment o automàticament | SI
13 | Altura del pacient admès en un rang no inferior a 120 - 200 cm | SI
14 | Pes màxim de pacient admès no inferior a 150 Kg | SI
15 | Fre electromagnètic controlat per ordinador | SI
16 | Base per a major estabilitat. | SI
17 | Programable per realitzar protocols en rampa o Incrementals tant mitjançant “Control extern”, connectat a equip ECG o Consum O2, com de forma manual. | SI
18 | Amb interfície per control des de la central, RS-232 y USB | SI
1.3. Monitorització
19 | Monitoratge telemètric amb transmissors Bluetooth amb un abast de fins a 100 metres. Alimentació amb bateries estàndard AAA recarregables. | SI
20 | Els transmissors han de disposar de protecció contra desfibril·lació i s'haura de tenir la possibilitat de fer-ne servir 2 tipus: - 1 canal ECG mitjançant banda en pit o amb elèctrodes. - 2 canals mitjançant petaca amb elèctrodes. | SI
21 | Capacitat de monitorització de pacients adults i pediàtrics | SI
1.4. Entrenament
22 | Desde la central s'han de poder configurar diferents protocols d'entrenament així com: a pols constant, intervàlic controlat per freqüència cardiaca, amb càrrega constant, programable (amb intervals d'esforç ja sigui incremental o en rampa) i controlat per saturació d'oxigen per rehabilitació respiratòria. | SI
23 | Els paràmetres d'entrenament seran programables individualment per a cada pacient, així com els límits d'alarma. | SI
24 | Sistema d'alarma davant l'aparició d'alteració en FC | SI
25 | Capacitat d'editar els paràmetres d'entrenament en temps real amb sistema de guardat automàtic. | SI
26 | Les fases d'escalfament i de recuperació programables | SI
27 | Mesura i emmagatzematge simultani de tots els paràmetres: càrrega, velocitat, rampa, ritme cardíac, pressió sanguínia, SaO2, ECG complet, alarmes,… | SI
28 | Visualització simultània durant l'entrenament de tots els paràmetres d'entrenament així com gràfica amb tendències (configurable amb fins a 4 paràmetres) | SI
29 | Monitoratge de pols i ritme cardíac per derivació directa en pacient, amb aïllament elèctric i protecció contra desfibril·lació. | SI
30 | Els protocols controlats per pols ha de disposar d'algorisme de control d'acord amb la resposta individual del ritme cardíac de cada pacient | SI
31 | Capaç de controlar fins a 24 ergòmetres des de la mateixa aplicació. | SI
32 | Possibilitat d'introduir totes les dades de la prova d'esforç juntament amb marcadors i comentaris per a esdeveniments especials | SI
33 | Possibilitat d'afegir la foto del pacient en les dades demogràfiques | SI
34 | Eina que permeti disposar de recomanació sobre la intensitat de l'entrenament , basada en la fórmula de Karnoven o en el test de marxa de 6 minuts. | SI
35 | Possibilitat de realitzar una impressió en temps real d'un ECG específic | SI
36 | Possibilitat de gravar diferents blocs de text per a entrada de diagnòstics i valoració preliminar. | SI
1.5. Avaluació
37 | Base de dades de pacient en format SQL, on s'emmagatzema tota la prova. Haurà d'estar situada al servidor del centre | SI
38 | Avaluació que permeti revisar el ECG emmagatzemat (complet) de totes les sessions d'entrenament i fer comparatives entre qualsevol d'elles | SI
39 | Documentació de cada sessió i esdeveniments (configuració i impressió d'informes), amb gràfiques d'evolució amb tots els paràmetres monitorats. | SI
40 | Possibilitat d'impresió en temps real | SI
41 | Programa amb càlcul de tendències i evolució del pacient incorporat | SI
42 | Calculadora conversora de METs a càrrega | SI
43 | Visualització en pantalla de la sessió completa d'entrenament. | SI
44 | Configuració personalitzada dels informes que inclou tots els esdeveniments | SI
45 | Informes comparatius dels entrenaments d'un pacient | SI