## lot 4
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
Equip isocinètic multiarticular
LOT 5 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip isocinètic multiarticulació per a l'avaluació diagnòstic i rehabilitació
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques bàsiques del Equip isocinètic multiarticular.
1 | Equip isocinètic multiarticulació per a l'avaluació diagnòstic i rehabilitació permet el treball en les maneres següents: - isocinètic - passiu - isomètric - isotònic - excèntric - reactiu | SI
2 | Dispositius per tractar i valorar genoll, colze, espatlla, turmell, maluc i canell amb fixació per les parts esmentades. | SI
3 | Fixació per colze, genoll, espatlla, canell i maluc. | SI
4 | Mides Carro: 85 x 50 cm aprox. | SI
5 | Torcament mode concèntric: fins a 680 Nm aprox. | SI
6 | Torcament mode excèntric: fins a 540 Nm aprox. | SI
7 | Torcament mode excèntric reactiu: fins a 540 Nm aprox. | SI
8 | Ajust mínim de la força de torsió 0.6 Nm | SI
9 | Torcament mode isotònic: aprox 540Nm | SI
10 | Torcament mode isometric: aprox 680Nm | SI
11 | Velocitat mode excèntric: fins a 300o / seg | SI
12 | Velocitat mode passiu: des de 0,25 o / seg | SI
13 | Velocitat mode concèntric: fins a 500o / seg | SI
14 | Sistema de fàcil desplçament amb rodaments guiats en la vertical i horitzontal del dinamòmetre i la cadira | SI
15 | Interfase d'accés a senyal analògic per a la interconnexió d'un EMG extern. | SI
Pantalla i teclat
16 | Ordinador complert i impresora a color | SI
17 | Pantalla tàctil de 17" per operar de forma fàcil i ràpida | SI
18 | Monitor LCD- Tàctil amb altaveus integrats i impressora color | SI
Adquisició i visualització
19 | Extracció d’informació de gràfics de comparació bilateral amb valor de força de pic. | SI
20 | Extracció d’informació d'avaluació general | SI
21 | Extracció d’informació d'avaluació complet: subministra dades d’uns 19 paràmetres i gràfics de línia, mostrant la força de pic de repetició màxima a més de les dades de l'informe general, també l'índex de fatiga, treball del primer i últim terç. | SI
22 | Extracció d’informació de progrés, presentació de forma clara les dades de dos tests diferents per a una fàcil comparació. | SI
Emmagatzematge i processador
23 | Processador de aprox. Standar 2,8 Ghz. 510 Mb RAM. 80 Gb. | SI
24 | Ordinador complet + pantalla tàctil de aprox 15-20" | SI
25 | Enregistrador de CD Windows XP. | SI
1.2. Accessoris bàsics
26 | Accessoris per a la valoració d'espatlla, colze, genoll, turmell, canell, avantbraç | SI
27 | Cadira amb ajustament d'alçada i avenç motoritzat amb un gir de 360º | SI
28 | Alçada i desplaçament lateral del dinamòmetre assistit | SI
29 | Carro portaaccessoris | SI
30 | Kit de calibratge del dinamòmetre | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data