## Hoja1
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
LOT 3 | Mesurador de pressió respiratòria
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental
Definició
Mesurador de pressió respiratòria PIM/PEM (Pressió Inspiració màxima / Pressió Espiració Màxima) per valorar força muscular, destinat al departament de rehabilitació de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques Mesurador de pressió respiratòria
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Mesura PEM (Pressió maxima expiratoria) | SI
2 | Mesura PIM (Pressió maxima inspiratoria) | SI
3 | Mesura SNIP (Pressió esbufegar inspiratoria) | SI
4 | Resolució aprox. 1cmH2O | SI
5 | Precisió ±3 % | SI
6 | Pressió de funcionament ±300 | SI
7 | No-invasiu | SI
8 | Compacte i lleuger d’unes dimensions max. 180x70x30mm i pes inferior a a 800 grams | SI
9 | Àmplia pantalla de visualització | SI
10 | Alimentació mitjançant una bateria única. | SI
1.2 Característiques tècniques Base de dades de pressió respiratòria i programari d'anàlisi
11 | Compatible amb tots els sistemes operatius Windows més recents | SI
12 | Possibilitat de fer mesures de la taxa màxima de desenvolupament de la pressió (MRPD) i la taxa màxima de relaxació (MRR). | SI
13 | Emmagatzemar formes d'ona i resultats de mesuraments de pressió bucal i nasal. | SI
14 | Posibilitat d’extracció de tendència de resultats a llarg termini | SI
15 | Dispositiu d'incentius animat (jocs o dibuixos) | SI
16 | Programa amb diferents perfils de valors estandar establerts | SI
17 | Gràfic Powerful Trending Facility | SI
18 | Gràfic Multi-Pressure Curve Overlays | SI
19 | Gràfic Predicted Area | SI
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data